## Cd-109
$SPEC_ID:
No | sample | description | was | entered.
$SPEC_REM: |  |  |  | Fit | 0.83492 | 0.062495
DET# | 1 |  |  |  | FEP1 | XEP
DETDESC# | MCB | 338 |  | 332 to 390 Columns Are Centroid | 332 to 390 | 37-70
AP# | GammaVision | Version | 6.01 | Centroid | 22.56 keV | 4.3135
$DATE_MEA: |  |  |  | Total Counts | 140469 | 5037
2018-02-01 | 10:56 | AM |  | Subtract Underneath | -349 | 2805
$MEAS_TIM: |  |  |  | Total Counts Net | 140120 | 2232
300 | 318 |  |  | Sigma | 374.3261 | 47.244
$DATA: | Channel | Energy
Counts |  | [keV]
0 | 1 | 0.89741 |  | XEP/FEP | 0.015929
0 | 2 | 0.95991
0 | 3 | 1.0224
0 | 4 | 1.0849
0 | 5 | 1.1474
0 | 6 | 1.2099 |  |  | FWHM Graphical
0 | 7 | 1.2724 |  | First | 21.45
0 | 8 | 1.3349 |  | Last | 23.7
0 | 9 | 1.3974
11 | 10 | 1.4599
143 | 11 | 1.5224
157 | 12 | 1.5849
160 | 13 | 1.6474
145 | 14 | 1.7098
126 | 15 | 1.7723
110 | 16 | 1.8348
96 | 17 | 1.8973
83 | 18 | 1.9598
92 | 19 | 2.0223
79 | 20 | 2.0848
80 | 21 | 2.1473
79 | 22 | 2.2098
62 | 23 | 2.2723
77 | 24 | 2.3348
60 | 25 | 2.3973
74 | 26 | 2.4598
69 | 27 | 2.5223
56 | 28 | 2.5848
56 | 29 | 2.6473
60 | 30 | 2.7098
58 | 31 | 2.7723
68 | 32 | 2.8348
67 | 33 | 2.8973
82 | 34 | 2.9597
69 | 35 | 3.0222
58 | 36 | 3.0847 | E*counts
59 | 37 | 3.1472 | 185.6867 | Sum E*Counts
86 | 38 | 3.2097 | 276.0366 | 21726.9551
85 | 39 | 3.2722 | 278.139 | Sum Counts
86 | 40 | 3.3347 | 286.7857 | 5037
98 | 41 | 3.3972 | 332.9269 | Centroid
100 | 42 | 3.4597 | 345.9708 | 4.3135
105 | 43 | 3.5222 | 369.8313
108 | 44 | 3.5847 | 387.1474
96 | 45 | 3.6472 | 350.1305
125 | 46 | 3.7097 | 463.711
94 | 47 | 3.7722 | 354.5852
122 | 48 | 3.8347 | 467.8307
139 | 49 | 3.8972 | 541.707
136 | 50 | 3.9597 | 538.5148
159 | 51 | 4.0222 | 639.5239
129 | 52 | 4.0847 | 526.9209
192 | 53 | 4.1472 | 796.2534
171 | 54 | 4.2096 | 719.8498
183 | 55 | 4.2721 | 781.8022
190 | 56 | 4.3346 | 823.5812
201 | 57 | 4.3971 | 883.8237
217 | 58 | 4.4596 | 967.7393
236 | 59 | 4.5221 | 1067.221
223 | 60 | 4.5846 | 1022.3698
205 | 61 | 4.6471 | 952.6582
194 | 62 | 4.7096 | 913.664
210 | 63 | 4.7721 | 1002.1416
199 | 64 | 4.8346 | 962.085
154 | 65 | 4.8971 | 754.1523
156 | 66 | 4.9596 | 773.6957
160 | 67 | 5.0221 | 803.5333
142 | 68 | 5.0846 | 722.0101
130 | 69 | 5.1471 | 669.1195
147 | 70 | 5.2096 | 765.8065
112 | 71 | 5.2721
120 | 72 | 5.3346
107 | 73 | 5.3971
109 | 74 | 5.4595
114 | 75 | 5.522
104 | 76 | 5.5845
100 | 77 | 5.647
107 | 78 | 5.7095
98 | 79 | 5.772
88 | 80 | 5.8345
110 | 81 | 5.897
96 | 82 | 5.9595
105 | 83 | 6.022
95 | 84 | 6.0845
93 | 85 | 6.147
108 | 86 | 6.2095
120 | 87 | 6.272
143 | 88 | 6.3345
99 | 89 | 6.397
105 | 90 | 6.4595
110 | 91 | 6.522
131 | 92 | 6.5845
108 | 93 | 6.647
120 | 94 | 6.7094
109 | 95 | 6.7719
95 | 96 | 6.8344
81 | 97 | 6.8969
102 | 98 | 6.9594
85 | 99 | 7.0219
112 | 100 | 7.0844
84 | 101 | 7.1469
92 | 102 | 7.2094
105 | 103 | 7.2719
96 | 104 | 7.3344
102 | 105 | 7.3969
119 | 106 | 7.4594
113 | 107 | 7.5219
115 | 108 | 7.5844
124 | 109 | 7.6469
115 | 110 | 7.7094
126 | 111 | 7.7719
135 | 112 | 7.8344
115 | 113 | 7.8969
122 | 114 | 7.9593
146 | 115 | 8.0218
175 | 116 | 8.0843
160 | 117 | 8.1468
145 | 118 | 8.2093
141 | 119 | 8.2718
132 | 120 | 8.3343
137 | 121 | 8.3968
135 | 122 | 8.4593
133 | 123 | 8.5218
130 | 124 | 8.5843
119 | 125 | 8.6468
135 | 126 | 8.7093
124 | 127 | 8.7718
120 | 128 | 8.8343
128 | 129 | 8.8968
130 | 130 | 8.9593
97 | 131 | 9.0218
106 | 132 | 9.0843
101 | 133 | 9.1468
102 | 134 | 9.2092
87 | 135 | 9.2717
111 | 136 | 9.3342
87 | 137 | 9.3967
101 | 138 | 9.4592
101 | 139 | 9.5217
91 | 140 | 9.5842
115 | 141 | 9.6467
100 | 142 | 9.7092
97 | 143 | 9.7717
105 | 144 | 9.8342
98 | 145 | 9.8967
121 | 146 | 9.9592
106 | 147 | 10.0217
102 | 148 | 10.0842
102 | 149 | 10.1467
121 | 150 | 10.2092
110 | 151 | 10.2717
125 | 152 | 10.3342
130 | 153 | 10.3967
141 | 154 | 10.4591
155 | 155 | 10.5216
143 | 156 | 10.5841
139 | 157 | 10.6466
141 | 158 | 10.7091
142 | 159 | 10.7716
137 | 160 | 10.8341
126 | 161 | 10.8966
130 | 162 | 10.9591
120 | 163 | 11.0216
106 | 164 | 11.0841
124 | 165 | 11.1466
113 | 166 | 11.2091
104 | 167 | 11.2716
109 | 168 | 11.3341
130 | 169 | 11.3966
102 | 170 | 11.4591
88 | 171 | 11.5216
94 | 172 | 11.5841
97 | 173 | 11.6466
97 | 174 | 11.709
94 | 175 | 11.7715
81 | 176 | 11.834
102 | 177 | 11.8965
91 | 178 | 11.959
82 | 179 | 12.0215
92 | 180 | 12.084
96 | 181 | 12.1465
97 | 182 | 12.209
98 | 183 | 12.2715
108 | 184 | 12.334
107 | 185 | 12.3965
106 | 186 | 12.459
106 | 187 | 12.5215
95 | 188 | 12.584
116 | 189 | 12.6465
116 | 190 | 12.709
128 | 191 | 12.7715
122 | 192 | 12.834
120 | 193 | 12.8965
118 | 194 | 12.9589
111 | 195 | 13.0214
99 | 196 | 13.0839
95 | 197 | 13.1464
107 | 198 | 13.2089
107 | 199 | 13.2714
94 | 200 | 13.3339
96 | 201 | 13.3964
85 | 202 | 13.4589
96 | 203 | 13.5214
79 | 204 | 13.5839
69 | 205 | 13.6464
77 | 206 | 13.7089
84 | 207 | 13.7714
83 | 208 | 13.8339
77 | 209 | 13.8964
62 | 210 | 13.9589
71 | 211 | 14.0214
61 | 212 | 14.0839
74 | 213 | 14.1464
53 | 214 | 14.2088
55 | 215 | 14.2713
71 | 216 | 14.3338
58 | 217 | 14.3963
68 | 218 | 14.4588
61 | 219 | 14.5213
47 | 220 | 14.5838
59 | 221 | 14.6463
61 | 222 | 14.7088
54 | 223 | 14.7713
63 | 224 | 14.8338
64 | 225 | 14.8963
63 | 226 | 14.9588
63 | 227 | 15.0213
63 | 228 | 15.0838
72 | 229 | 15.1463
81 | 230 | 15.2088
66 | 231 | 15.2713
84 | 232 | 15.3338
89 | 233 | 15.3963
72 | 234 | 15.4587
85 | 235 | 15.5212
87 | 236 | 15.5837
85 | 237 | 15.6462
71 | 238 | 15.7087
79 | 239 | 15.7712
77 | 240 | 15.8337
79 | 241 | 15.8962
66 | 242 | 15.9587
81 | 243 | 16.0212
94 | 244 | 16.0837
91 | 245 | 16.1462
85 | 246 | 16.2087
95 | 247 | 16.2712
80 | 248 | 16.3337
79 | 249 | 16.3962
76 | 250 | 16.4587
85 | 251 | 16.5212
86 | 252 | 16.5837
93 | 253 | 16.6462
95 | 254 | 16.7086
63 | 255 | 16.7711
90 | 256 | 16.8336
67 | 257 | 16.8961
60 | 258 | 16.9586
93 | 259 | 17.0211
84 | 260 | 17.0836
61 | 261 | 17.1461
79 | 262 | 17.2086
93 | 263 | 17.2711
71 | 264 | 17.3336
90 | 265 | 17.3961
109 | 266 | 17.4586
91 | 267 | 17.5211
79 | 268 | 17.5836
92 | 269 | 17.6461
108 | 270 | 17.7086
112 | 271 | 17.7711
110 | 272 | 17.8336
109 | 273 | 17.8961
136 | 274 | 17.9585
116 | 275 | 18.021
128 | 276 | 18.0835
138 | 277 | 18.146
156 | 278 | 18.2085
148 | 279 | 18.271
149 | 280 | 18.3335
177 | 281 | 18.396
196 | 282 | 18.4585
197 | 283 | 18.521
237 | 284 | 18.5835
204 | 285 | 18.646
221 | 286 | 18.7085
262 | 287 | 18.771
297 | 288 | 18.8335
276 | 289 | 18.896
259 | 290 | 18.9585
306 | 291 | 19.021
324 | 292 | 19.0835
362 | 293 | 19.146
359 | 294 | 19.2084
363 | 295 | 19.2709
376 | 296 | 19.3334
375 | 297 | 19.3959
395 | 298 | 19.4584
428 | 299 | 19.5209
437 | 300 | 19.5834
415 | 301 | 19.6459
474 | 302 | 19.7084
479 | 303 | 19.7709
450 | 304 | 19.8334
464 | 305 | 19.8959
497 | 306 | 19.9584
511 | 307 | 20.0209
489 | 308 | 20.0834
514 | 309 | 20.1459
585 | 310 | 20.2084
632 | 311 | 20.2709
624 | 312 | 20.3334
642 | 313 | 20.3959
666 | 314 | 20.4583
722 | 315 | 20.5208
685 | 316 | 20.5833
806 | 317 | 20.6458
826 | 318 | 20.7083
860 | 319 | 20.7708 | Counts*E | Sum | 3169872.8921
940 | 320 | 20.8333 | 19583.3189
1049 | 321 | 20.8958 | 21919.7078 | Total Count
1101 | 322 | 20.9583 | 23075.0971 | 140470 | 22.5662
1244 | 323 | 21.0208 | 26149.8789
1261 | 324 | 21.0833 | 26586.0388
1316 | 325 | 21.1458 | 27827.8636
1473 | 326 | 21.2083 | 31239.8082
1586 | 327 | 21.2708 | 33735.4618
1722 | 328 | 21.3333 | 36735.9047
1778 | 329 | 21.3958 | 38041.6844
1943 | 330 | 21.4583 | 41693.4147
2025 | 331 | 21.5208 | 43579.5451
2330 | 332 | 21.5833 | 50288.9911
2377 | 333 | 21.6458 | 51451.9549
2632 | 334 | 21.7082 | 57136.1087
2620 | 335 | 21.7707 | 57039.3467
2875 | 336 | 21.8332 | 62770.5593
2969 | 337 | 21.8957 | 65008.4313
3066 | 338 | 21.9582 | 67323.927
3254 | 339 | 22.0207 | 71655.4326
3390 | 340 | 22.0832 | 74862.109
3531 | 341 | 22.1457 | 78196.5126
3634 | 342 | 22.2082 | 80704.6279
3767 | 343 | 22.2707 | 83893.7382
3788 | 344 | 22.3332 | 84598.154
3842 | 345 | 22.3957 | 86044.2525
4128 | 346 | 22.4582 | 92707.4001
3999 | 347 | 22.5207 | 90060.2113
3970 | 348 | 22.5832 | 89655.2167
3858 | 349 | 22.6457 | 87367.0064
3996 | 350 | 22.7082 | 90741.8393
3955 | 351 | 22.7707 | 90057.9722
3844 | 352 | 22.8332 | 87770.6594
3723 | 353 | 22.8957 | 85240.5161
3631 | 354 | 22.9581 | 83361.0354
3536 | 355 | 23.0206 | 81400.9936
3290 | 356 | 23.0831 | 75943.524
3140 | 357 | 23.1456 | 72677.2876
2996 | 358 | 23.2081 | 69531.5515
2828 | 359 | 23.2706 | 65809.3218
2687 | 360 | 23.3331 | 62696.0881
2647 | 361 | 23.3956 | 61928.1876
2441 | 362 | 23.4581 | 57261.2416
2230 | 363 | 23.5206 | 52450.9447
1972 | 364 | 23.5831 | 46505.8693
1940 | 365 | 23.6456 | 45872.4504
1692 | 366 | 23.7081 | 40114.0849
1607 | 367 | 23.7706 | 38199.3269
1449 | 368 | 23.8331 | 34534.13
1277 | 369 | 23.8956 | 30514.6467
1204 | 370 | 23.9581 | 28845.5139
1125 | 371 | 24.0206 | 27023.1334
1039 | 372 | 24.0831 | 25022.2973
943 | 373 | 24.1456 | 22769.2565
887 | 374 | 24.208 | 21472.5386
820 | 375 | 24.2705 | 19901.8453
776 | 376 | 24.333 | 18882.4375
693 | 377 | 24.3955 | 16906.1044
634 | 378 | 24.458 | 15506.3898
625 | 379 | 24.5205
630 | 380 | 24.583
542 | 381 | 24.6455
600 | 382 | 24.708
550 | 383 | 24.7705
579 | 384 | 24.833
569 | 385 | 24.8955
608 | 386 | 24.958
603 | 387 | 25.0205
599 | 388 | 25.083
520 | 389 | 25.1455
583 | 390 | 25.208
534 | 391 | 25.2705
585 | 392 | 25.333
591 | 393 | 25.3955
541 | 394 | 25.4579
609 | 395 | 25.5204
586 | 396 | 25.5829
568 | 397 | 25.6454
549 | 398 | 25.7079
547 | 399 | 25.7704
527 | 400 | 25.8329
561 | 401 | 25.8954
494 | 402 | 25.9579
504 | 403 | 26.0204
486 | 404 | 26.0829
472 | 405 | 26.1454
451 | 406 | 26.2079
416 | 407 | 26.2704
376 | 408 | 26.3329
375 | 409 | 26.3954
333 | 410 | 26.4579
326 | 411 | 26.5204
322 | 412 | 26.5829
270 | 413 | 26.6454
238 | 414 | 26.7078
228 | 415 | 26.7703
213 | 416 | 26.8328
195 | 417 | 26.8953
168 | 418 | 26.9578
168 | 419 | 27.0203
142 | 420 | 27.0828
128 | 421 | 27.1453
134 | 422 | 27.2078
113 | 423 | 27.2703
80 | 424 | 27.3328
76 | 425 | 27.3953
70 | 426 | 27.4578
60 | 427 | 27.5203
44 | 428 | 27.5828
41 | 429 | 27.6453
41 | 430 | 27.7078
39 | 431 | 27.7703
33 | 432 | 27.8328
30 | 433 | 27.8953
20 | 434 | 27.9577
17 | 435 | 28.0202
17 | 436 | 28.0827
15 | 437 | 28.1452
14 | 438 | 28.2077
5 | 439 | 28.2702
6 | 440 | 28.3327
4 | 441 | 28.3952
10 | 442 | 28.4577
4 | 443 | 28.5202
1 | 444 | 28.5827
5 | 445 | 28.6452
3 | 446 | 28.7077
2 | 447 | 28.7702
1 | 448 | 28.8327
1 | 449 | 28.8952
3 | 450 | 28.9577
2 | 451 | 29.0202
1 | 452 | 29.0827
3 | 453 | 29.1452
2 | 454 | 29.2076
0 | 455 | 29.2701
2 | 456 | 29.3326
5 | 457 | 29.3951
3 | 458 | 29.4576
3 | 459 | 29.5201
2 | 460 | 29.5826
0 | 461 | 29.6451
4 | 462 | 29.7076
2 | 463 | 29.7701
1 | 464 | 29.8326
3 | 465 | 29.8951
1 | 466 | 29.9576
1 | 467 | 30.0201
9 | 468 | 30.0826
5 | 469 | 30.1451
6 | 470 | 30.2076
1 | 471 | 30.2701
1 | 472 | 30.3326
2 | 473 | 30.3951
3 | 474 | 30.4575
3 | 475 | 30.52
4 | 476 | 30.5825
2 | 477 | 30.645
3 | 478 | 30.7075
0 | 479 | 30.77
3 | 480 | 30.8325
2 | 481 | 30.895
3 | 482 | 30.9575
2 | 483 | 31.02
3 | 484 | 31.0825
1 | 485 | 31.145
2 | 486 | 31.2075
2 | 487 | 31.27
3 | 488 | 31.3325
3 | 489 | 31.395
4 | 490 | 31.4575
2 | 491 | 31.52
4 | 492 | 31.5825
7 | 493 | 31.645
1 | 494 | 31.7074
4 | 495 | 31.7699
4 | 496 | 31.8324
3 | 497 | 31.8949
4 | 498 | 31.9574
3 | 499 | 32.0199
3 | 500 | 32.0824
3 | 501 | 32.1449
3 | 502 | 32.2074
2 | 503 | 32.2699
1 | 504 | 32.3324
3 | 505 | 32.3949
2 | 506 | 32.4574
3 | 507 | 32.5199
2 | 508 | 32.5824
2 | 509 | 32.6449
4 | 510 | 32.7074
2 | 511 | 32.7699
2 | 512 | 32.8324
1 | 513 | 32.8949
3 | 514 | 32.9573
3 | 515 | 33.0198
2 | 516 | 33.0823
3 | 517 | 33.1448
1 | 518 | 33.2073
3 | 519 | 33.2698
4 | 520 | 33.3323
2 | 521 | 33.3948
5 | 522 | 33.4573
3 | 523 | 33.5198
2 | 524 | 33.5823
3 | 525 | 33.6448
3 | 526 | 33.7073
4 | 527 | 33.7698
4 | 528 | 33.8323
6 | 529 | 33.8948
1 | 530 | 33.9573
1 | 531 | 34.0198
1 | 532 | 34.0823
2 | 533 | 34.1448
4 | 534 | 34.2072
1 | 535 | 34.2697
0 | 536 | 34.3322
0 | 537 | 34.3947
3 | 538 | 34.4572
2 | 539 | 34.5197
1 | 540 | 34.5822
4 | 541 | 34.6447
1 | 542 | 34.7072
0 | 543 | 34.7697
2 | 544 | 34.8322
4 | 545 | 34.8947
4 | 546 | 34.9572
0 | 547 | 35.0197
6 | 548 | 35.0822
4 | 549 | 35.1447
0 | 550 | 35.2072
2 | 551 | 35.2697
2 | 552 | 35.3322
1 | 553 | 35.3947
4 | 554 | 35.4571
3 | 555 | 35.5196
2 | 556 | 35.5821
3 | 557 | 35.6446
3 | 558 | 35.7071
1 | 559 | 35.7696
1 | 560 | 35.8321
4 | 561 | 35.8946
3 | 562 | 35.9571
0 | 563 | 36.0196
3 | 564 | 36.0821
3 | 565 | 36.1446
3 | 566 | 36.2071
0 | 567 | 36.2696
0 | 568 | 36.3321
0 | 569 | 36.3946
1 | 570 | 36.4571
3 | 571 | 36.5196
4 | 572 | 36.5821
2 | 573 | 36.6446
3 | 574 | 36.707
2 | 575 | 36.7695
2 | 576 | 36.832
3 | 577 | 36.8945
2 | 578 | 36.957
2 | 579 | 37.0195
2 | 580 | 37.082
0 | 581 | 37.1445
2 | 582 | 37.207
2 | 583 | 37.2695
1 | 584 | 37.332
2 | 585 | 37.3945
3 | 586 | 37.457
2 | 587 | 37.5195
2 | 588 | 37.582
4 | 589 | 37.6445
3 | 590 | 37.707
1 | 591 | 37.7695
0 | 592 | 37.832
3 | 593 | 37.8945
2 | 594 | 37.9569
2 | 595 | 38.0194
2 | 596 | 38.0819
3 | 597 | 38.1444
1 | 598 | 38.2069
3 | 599 | 38.2694
0 | 600 | 38.3319
3 | 601 | 38.3944
4 | 602 | 38.4569
3 | 603 | 38.5194
5 | 604 | 38.5819
2 | 605 | 38.6444
1 | 606 | 38.7069
2 | 607 | 38.7694
1 | 608 | 38.8319
2 | 609 | 38.8944
2 | 610 | 38.9569
4 | 611 | 39.0194
0 | 612 | 39.0819
2 | 613 | 39.1444
1 | 614 | 39.2068
1 | 615 | 39.2693
1 | 616 | 39.3318
1 | 617 | 39.3943
4 | 618 | 39.4568
5 | 619 | 39.5193
2 | 620 | 39.5818
1 | 621 | 39.6443
1 | 622 | 39.7068
5 | 623 | 39.7693
3 | 624 | 39.8318
4 | 625 | 39.8943
1 | 626 | 39.9568
2 | 627 | 40.0193
4 | 628 | 40.0818
3 | 629 | 40.1443
2 | 630 | 40.2068
3 | 631 | 40.2693
4 | 632 | 40.3318
1 | 633 | 40.3943
3 | 634 | 40.4567
2 | 635 | 40.5192
2 | 636 | 40.5817
4 | 637 | 40.6442
2 | 638 | 40.7067
3 | 639 | 40.7692
5 | 640 | 40.8317
1 | 641 | 40.8942
2 | 642 | 40.9567
1 | 643 | 41.0192
3 | 644 | 41.0817
2 | 645 | 41.1442
0 | 646 | 41.2067
5 | 647 | 41.2692
3 | 648 | 41.3317
1 | 649 | 41.3942
2 | 650 | 41.4567
3 | 651 | 41.5192
6 | 652 | 41.5817
3 | 653 | 41.6442
2 | 654 | 41.7066
2 | 655 | 41.7691
3 | 656 | 41.8316
2 | 657 | 41.8941
1 | 658 | 41.9566
7 | 659 | 42.0191
3 | 660 | 42.0816
1 | 661 | 42.1441
4 | 662 | 42.2066
1 | 663 | 42.2691
2 | 664 | 42.3316
3 | 665 | 42.3941
1 | 666 | 42.4566
4 | 667 | 42.5191
1 | 668 | 42.5816
2 | 669 | 42.6441
2 | 670 | 42.7066
0 | 671 | 42.7691
5 | 672 | 42.8316
3 | 673 | 42.8941
3 | 674 | 42.9565
4 | 675 | 43.019
0 | 676 | 43.0815
2 | 677 | 43.144
2 | 678 | 43.2065
4 | 679 | 43.269
3 | 680 | 43.3315
5 | 681 | 43.394
4 | 682 | 43.4565
3 | 683 | 43.519
5 | 684 | 43.5815
3 | 685 | 43.644
3 | 686 | 43.7065
2 | 687 | 43.769
5 | 688 | 43.8315
3 | 689 | 43.894
4 | 690 | 43.9565
3 | 691 | 44.019
3 | 692 | 44.0815
4 | 693 | 44.144
2 | 694 | 44.2064
4 | 695 | 44.2689
2 | 696 | 44.3314
2 | 697 | 44.3939
2 | 698 | 44.4564
2 | 699 | 44.5189
3 | 700 | 44.5814
5 | 701 | 44.6439
5 | 702 | 44.7064
1 | 703 | 44.7689
3 | 704 | 44.8314
5 | 705 | 44.8939
4 | 706 | 44.9564
3 | 707 | 45.0189
1 | 708 | 45.0814
2 | 709 | 45.1439
3 | 710 | 45.2064
2 | 711 | 45.2689
0 | 712 | 45.3314
1 | 713 | 45.3939
4 | 714 | 45.4563
3 | 715 | 45.5188
3 | 716 | 45.5813
1 | 717 | 45.6438
2 | 718 | 45.7063
0 | 719 | 45.7688
1 | 720 | 45.8313
0 | 721 | 45.8938
3 | 722 | 45.9563
1 | 723 | 46.0188
0 | 724 | 46.0813
0 | 725 | 46.1438
0 | 726 | 46.2063
1 | 727 | 46.2688
0 | 728 | 46.3313
1 | 729 | 46.3938
1 | 730 | 46.4563
0 | 731 | 46.5188
0 | 732 | 46.5813
0 | 733 | 46.6438
3 | 734 | 46.7062
1 | 735 | 46.7687
1 | 736 | 46.8312
1 | 737 | 46.8937
0 | 738 | 46.9562
1 | 739 | 47.0187
0 | 740 | 47.0812
2 | 741 | 47.1437
3 | 742 | 47.2062
0 | 743 | 47.2687
1 | 744 | 47.3312
1 | 745 | 47.3937
2 | 746 | 47.4562
1 | 747 | 47.5187
0 | 748 | 47.5812
1 | 749 | 47.6437
2 | 750 | 47.7062
2 | 751 | 47.7687
1 | 752 | 47.8312
1 | 753 | 47.8937
2 | 754 | 47.9561
2 | 755 | 48.0186
2 | 756 | 48.0811
1 | 757 | 48.1436
1 | 758 | 48.2061
1 | 759 | 48.2686
0 | 760 | 48.3311
0 | 761 | 48.3936
2 | 762 | 48.4561
0 | 763 | 48.5186
1 | 764 | 48.5811
0 | 765 | 48.6436
1 | 766 | 48.7061
1 | 767 | 48.7686
1 | 768 | 48.8311
0 | 769 | 48.8936
0 | 770 | 48.9561
2 | 771 | 49.0186
2 | 772 | 49.0811
0 | 773 | 49.1436
0 | 774 | 49.206
1 | 775 | 49.2685
0 | 776 | 49.331
0 | 777 | 49.3935
0 | 778 | 49.456
0 | 779 | 49.5185
1 | 780 | 49.581
0 | 781 | 49.6435
2 | 782 | 49.706
1 | 783 | 49.7685
0 | 784 | 49.831
0 | 785 | 49.8935
0 | 786 | 49.956
1 | 787 | 50.0185
2 | 788 | 50.081
1 | 789 | 50.1435
0 | 790 | 50.206
1 | 791 | 50.2685
1 | 792 | 50.331
1 | 793 | 50.3935
0 | 794 | 50.4559
0 | 795 | 50.5184
0 | 796 | 50.5809
0 | 797 | 50.6434
0 | 798 | 50.7059
0 | 799 | 50.7684
0 | 800 | 50.8309
0 | 801 | 50.8934
2 | 802 | 50.9559
1 | 803 | 51.0184
0 | 804 | 51.0809
1 | 805 | 51.1434
1 | 806 | 51.2059
2 | 807 | 51.2684
2 | 808 | 51.3309
0 | 809 | 51.3934
1 | 810 | 51.4559
2 | 811 | 51.5184
1 | 812 | 51.5809
0 | 813 | 51.6434
0 | 814 | 51.7058
0 | 815 | 51.7683
0 | 816 | 51.8308
0 | 817 | 51.8933
0 | 818 | 51.9558
1 | 819 | 52.0183
1 | 820 | 52.0808
0 | 821 | 52.1433
1 | 822 | 52.2058
0 | 823 | 52.2683
0 | 824 | 52.3308
0 | 825 | 52.3933
0 | 826 | 52.4558
0 | 827 | 52.5183
1 | 828 | 52.5808
0 | 829 | 52.6433
1 | 830 | 52.7058
0 | 831 | 52.7683
1 | 832 | 52.8308
0 | 833 | 52.8933
0 | 834 | 52.9557
0 | 835 | 53.0182
1 | 836 | 53.0807
0 | 837 | 53.1432
1 | 838 | 53.2057
0 | 839 | 53.2682
1 | 840 | 53.3307
1 | 841 | 53.3932
2 | 842 | 53.4557
1 | 843 | 53.5182
1 | 844 | 53.5807
1 | 845 | 53.6432
0 | 846 | 53.7057
1 | 847 | 53.7682
0 | 848 | 53.8307
0 | 849 | 53.8932
0 | 850 | 53.9557
0 | 851 | 54.0182
1 | 852 | 54.0807
0 | 853 | 54.1432
1 | 854 | 54.2056
1 | 855 | 54.2681
1 | 856 | 54.3306
0 | 857 | 54.3931
0 | 858 | 54.4556
0 | 859 | 54.5181
0 | 860 | 54.5806
0 | 861 | 54.6431
0 | 862 | 54.7056
0 | 863 | 54.7681
0 | 864 | 54.8306
0 | 865 | 54.8931
0 | 866 | 54.9556
0 | 867 | 55.0181
1 | 868 | 55.0806
0 | 869 | 55.1431
0 | 870 | 55.2056
1 | 871 | 55.2681
1 | 872 | 55.3306
2 | 873 | 55.3931
0 | 874 | 55.4555
0 | 875 | 55.518
0 | 876 | 55.5805
0 | 877 | 55.643
0 | 878 | 55.7055
0 | 879 | 55.768
0 | 880 | 55.8305
2 | 881 | 55.893
0 | 882 | 55.9555
1 | 883 | 56.018
0 | 884 | 56.0805
0 | 885 | 56.143
1 | 886 | 56.2055
0 | 887 | 56.268
1 | 888 | 56.3305
0 | 889 | 56.393
1 | 890 | 56.4555
1 | 891 | 56.518
2 | 892 | 56.5805
0 | 893 | 56.643
0 | 894 | 56.7054
0 | 895 | 56.7679
1 | 896 | 56.8304
2 | 897 | 56.8929
1 | 898 | 56.9554
0 | 899 | 57.0179
0 | 900 | 57.0804
0 | 901 | 57.1429
1 | 902 | 57.2054
0 | 903 | 57.2679
1 | 904 | 57.3304
0 | 905 | 57.3929
1 | 906 | 57.4554
0 | 907 | 57.5179
0 | 908 | 57.5804
2 | 909 | 57.6429
0 | 910 | 57.7054
0 | 911 | 57.7679
0 | 912 | 57.8304
0 | 913 | 57.8929
1 | 914 | 57.9553
2 | 915 | 58.0178
0 | 916 | 58.0803
2 | 917 | 58.1428
0 | 918 | 58.2053
0 | 919 | 58.2678
0 | 920 | 58.3303
0 | 921 | 58.3928
0 | 922 | 58.4553
0 | 923 | 58.5178
0 | 924 | 58.5803
0 | 925 | 58.6428
0 | 926 | 58.7053
1 | 927 | 58.7678
0 | 928 | 58.8303
0 | 929 | 58.8928
0 | 930 | 58.9553
1 | 931 | 59.0178
0 | 932 | 59.0803
0 | 933 | 59.1428
1 | 934 | 59.2052
0 | 935 | 59.2677
0 | 936 | 59.3302
0 | 937 | 59.3927
0 | 938 | 59.4552
0 | 939 | 59.5177
1 | 940 | 59.5802
0 | 941 | 59.6427
0 | 942 | 59.7052
0 | 943 | 59.7677
0 | 944 | 59.8302
0 | 945 | 59.8927
1 | 946 | 59.9552
0 | 947 | 60.0177
1 | 948 | 60.0802
0 | 949 | 60.1427
0 | 950 | 60.2052
0 | 951 | 60.2677
1 | 952 | 60.3302
0 | 953 | 60.3927
0 | 954 | 60.4551
0 | 955 | 60.5176
1 | 956 | 60.5801
0 | 957 | 60.6426
0 | 958 | 60.7051
0 | 959 | 60.7676
0 | 960 | 60.8301
1 | 961 | 60.8926
1 | 962 | 60.9551
1 | 963 | 61.0176
1 | 964 | 61.0801
1 | 965 | 61.1426
0 | 966 | 61.2051
0 | 967 | 61.2676
1 | 968 | 61.3301
0 | 969 | 61.3926
1 | 970 | 61.4551
0 | 971 | 61.5176
0 | 972 | 61.5801
0 | 973 | 61.6426
0 | 974 | 61.705
1 | 975 | 61.7675
0 | 976 | 61.83
0 | 977 | 61.8925
0 | 978 | 61.955
0 | 979 | 62.0175
0 | 980 | 62.08
0 | 981 | 62.1425
0 | 982 | 62.205
1 | 983 | 62.2675
0 | 984 | 62.33
0 | 985 | 62.3925
0 | 986 | 62.455
0 | 987 | 62.5175
0 | 988 | 62.58
0 | 989 | 62.6425
0 | 990 | 62.705
0 | 991 | 62.7675
1 | 992 | 62.83
0 | 993 | 62.8925
1 | 994 | 62.9549
0 | 995 | 63.0174
0 | 996 | 63.0799
0 | 997 | 63.1424
0 | 998 | 63.2049
0 | 999 | 63.2674
0 | 1000 | 63.3299
0 | 1001 | 63.3924
0 | 1002 | 63.4549
0 | 1003 | 63.5174
1 | 1004 | 63.5799
0 | 1005 | 63.6424
0 | 1006 | 63.7049
0 | 1007 | 63.7674
0 | 1008 | 63.8299
1 | 1009 | 63.8924
0 | 1010 | 63.9549
1 | 1011 | 64.0174
0 | 1012 | 64.0799
0 | 1013 | 64.1424
0 | 1014 | 64.2048
1 | 1015 | 64.2673
0 | 1016 | 64.3298
0 | 1017 | 64.3923
0 | 1018 | 64.4548
0 | 1019 | 64.5173
0 | 1020 | 64.5798
0 | 1021 | 64.6423
0 | 1022 | 64.7048
0 | 1023 | 64.7673
0 | 1024 | 64.8298
$ROI:
2
312 | 376
385 | 429
$PRESETS:
Live | Time
300
0
$ENER_FIT:
0.83492 | 0.062495
$MCA_CAL:
3
0.83492 | 0.062495 | 0
$SHAPE_CAL:
3
30.0778 | 0 | 0

## Co-57 (Redo)
$SPEC_ID:
No | sample | description | was | entered.
$SPEC_REM:
DET# | 1
DETDESC# | MCB | 338 |  |  | Data taken from print screen.
AP# | GammaVision | Version | 6.01 |  | Formula Data was lost when excel crashed importing data ….
$DATE_MEA: |  |  |  | 0.83492 | 0.062495
2018-02-01 | 9:55 |  |  |  |  | FEP1 | FEP2 | XEP
$MEAS_TIM: |  |  |  |  | Centroid Channels | 73 to 105 | 191 to 244 | 27 to 53
300 | 300 |  |  |  | Centroid | 6.45 | 14.45 | 3.4366
$DATA: |  |  | Energy |  | Total Counts | 8851 | 5395 | 846
| Counts | Channel | [keV] |  | Subtract Underneath | 752 | 544 | 650
| 0 | 1 | 0.89741 |  | Total Counts Net | 8099 | 4851 | 196
| 0 | 2 | 0.95991 |  | Sigma | 89.9944 | 69.6491 | 14
| 0 | 3 | 1.0224
| 0 | 4 | 1.0849
| 0 | 5 | 1.1474 |  |  | XEP/FEP | 0.015135
| 0 | 6 | 1.2099
| 0 | 7 | 1.2724
| 0 | 8 | 1.3349 |  |  |  | FWHM Graphical
| 0 | 9 | 1.3974 |  |  | First | 5.89 | 13.58
| 0 | 10 | 1.4599 |  |  | Last | 7.08 | 15.46
| 18 | 11 | 1.5224 |  |  | FWHM | 1.19 | 1.88
| 14 | 12 | 1.5849
| 15 | 13 | 1.6474
| 9 | 14 | 1.7098
| 9 | 15 | 1.7723
| 10 | 16 | 1.8348
| 11 | 17 | 1.8973
| 9 | 18 | 1.9598
| 9 | 19 | 2.0223
| 15 | 20 | 2.0848
| 17 | 21 | 2.1473
| 16 | 22 | 2.2098
| 9 | 23 | 2.2723
| 15 | 24 | 2.3348
| 4 | 25 | 2.3973
| 12 | 26 | 2.4598 | E*Count | Sum E*Counts
| 5 | 27 | 2.5223 | 12.6114 | 2907.352
| 8 | 28 | 2.5848 | 20.6782 | Sum Counts
| 13 | 29 | 2.6473 | 34.4145 | 846
| 14 | 30 | 2.7098 | 37.9368 | Centroid
| 24 | 31 | 2.7723 | 66.5343 | 3.4366
| 17 | 32 | 2.8348 | 48.1909
| 16 | 33 | 2.8973 | 46.356
| 27 | 34 | 2.9597 | 79.9132
| 41 | 35 | 3.0222 | 123.912
| 36 | 36 | 3.0847 | 111.0506
| 32 | 37 | 3.1472 | 100.7115
| 51 | 38 | 3.2097 | 163.6961
| 46 | 39 | 3.2722 | 150.5223
| 44 | 40 | 3.3347 | 146.7276
| 58 | 41 | 3.3972 | 197.0384
| 51 | 42 | 3.4597 | 176.4451
| 39 | 43 | 3.5222 | 137.3659
| 33 | 44 | 3.5847 | 118.295
| 31 | 45 | 3.6472 | 113.063
| 40 | 46 | 3.7097 | 148.3875
| 34 | 47 | 3.7722 | 128.2542
| 26 | 48 | 3.8347 | 99.7016
| 32 | 49 | 3.8972 | 124.7095
| 27 | 50 | 3.9597 | 106.911
| 20 | 51 | 4.0222 | 80.4433
| 39 | 52 | 4.0847 | 159.3017
| 42 | 53 | 4.1472 | 174.1804
| 27 | 54 | 4.2096
| 26 | 55 | 4.2721
| 28 | 56 | 4.3346
| 31 | 57 | 4.3971
| 28 | 58 | 4.4596
| 22 | 59 | 4.5221
| 20 | 60 | 4.5846
| 31 | 61 | 4.6471
| 25 | 62 | 4.7096
| 21 | 63 | 4.7721
| 24 | 64 | 4.8346
| 26 | 65 | 4.8971
| 27 | 66 | 4.9596
| 24 | 67 | 5.0221
| 23 | 68 | 5.0846
| 25 | 69 | 5.1471
| 26 | 70 | 5.2096
| 39 | 71 | 5.2721
| 39 | 72 | 5.3346
| 52 | 73 | 5.3971
| 45 | 74 | 5.4595
| 71 | 75 | 5.522
| 97 | 76 | 5.5845
| 105 | 77 | 5.647
| 142 | 78 | 5.7095
| 174 | 79 | 5.772
| 191 | 80 | 5.8345
| 215 | 81 | 5.897
| 271 | 82 | 5.9595
| 309 | 83 | 6.022
| 368 | 84 | 6.0845
| 414 | 85 | 6.147
| 455 | 86 | 6.2095
| 463 | 87 | 6.272
| 444 | 88 | 6.3345
| 511 | 89 | 6.397
| 470 | 90 | 6.4595
| 456 | 91 | 6.522
| 444 | 92 | 6.5845
| 417 | 93 | 6.647
| 380 | 94 | 6.7094
| 363 | 95 | 6.7719
| 316 | 96 | 6.8344
| 291 | 97 | 6.8969
| 259 | 98 | 6.9594
| 213 | 99 | 7.0219
| 215 | 100 | 7.0844
| 188 | 101 | 7.1469
| 147 | 102 | 7.2094
| 150 | 103 | 7.2719
| 129 | 104 | 7.3344
| 86 | 105 | 7.3969
| 70 | 106 | 7.4594
| 75 | 107 | 7.5219
| 59 | 108 | 7.5844
| 55 | 109 | 7.6469
| 34 | 110 | 7.7094
| 33 | 111 | 7.7719
| 26 | 112 | 7.8344
| 12 | 113 | 7.8969
| 19 | 114 | 7.9593
| 13 | 115 | 8.0218
| 15 | 116 | 8.0843
| 19 | 117 | 8.1468
| 10 | 118 | 8.2093
| 13 | 119 | 8.2718
| 11 | 120 | 8.3343
| 15 | 121 | 8.3968
| 7 | 122 | 8.4593
| 9 | 123 | 8.5218
| 12 | 124 | 8.5843
| 5 | 125 | 8.6468
| 13 | 126 | 8.7093
| 9 | 127 | 8.7718
| 8 | 128 | 8.8343
| 5 | 129 | 8.8968
| 13 | 130 | 8.9593
| 7 | 131 | 9.0218
| 14 | 132 | 9.0843
| 8 | 133 | 9.1468
| 6 | 134 | 9.2092
| 11 | 135 | 9.2717
| 14 | 136 | 9.3342
| 20 | 137 | 9.3967
| 13 | 138 | 9.4592
| 12 | 139 | 9.5217
| 10 | 140 | 9.5842
| 4 | 141 | 9.6467
| 9 | 142 | 9.7092
| 16 | 143 | 9.7717
| 20 | 144 | 9.8342
| 7 | 145 | 9.8967
| 13 | 146 | 9.9592
| 12 | 147 | 10.0217
| 10 | 148 | 10.0842
| 12 | 149 | 10.1467
| 15 | 150 | 10.2092
| 18 | 151 | 10.2717
| 15 | 152 | 10.3342
| 9 | 153 | 10.3967
| 15 | 154 | 10.4591
| 11 | 155 | 10.5216
| 15 | 156 | 10.5841
| 19 | 157 | 10.6466
| 14 | 158 | 10.7091
| 19 | 159 | 10.7716
| 13 | 160 | 10.8341
| 19 | 161 | 10.8966
| 22 | 162 | 10.9591
| 17 | 163 | 11.0216
| 26 | 164 | 11.0841
| 21 | 165 | 11.1466
| 20 | 166 | 11.2091
| 22 | 167 | 11.2716
| 24 | 168 | 11.3341
| 25 | 169 | 11.3966
| 22 | 170 | 11.4591
| 25 | 171 | 11.5216
| 25 | 172 | 11.5841
| 27 | 173 | 11.6466
| 26 | 174 | 11.709
| 23 | 175 | 11.7715
| 33 | 176 | 11.834
| 10 | 177 | 11.8965
| 19 | 178 | 11.959
| 22 | 179 | 12.0215
| 18 | 180 | 12.084
| 10 | 181 | 12.1465
| 18 | 182 | 12.209
| 19 | 183 | 12.2715
| 19 | 184 | 12.334
| 19 | 185 | 12.3965
| 24 | 186 | 12.459
| 25 | 187 | 12.5215
| 23 | 188 | 12.584
| 21 | 189 | 12.6465
| 27 | 190 | 12.709
| 18 | 191 | 12.7715
| 32 | 192 | 12.834
| 36 | 193 | 12.8965
| 42 | 194 | 12.9589
| 33 | 195 | 13.0214
| 32 | 196 | 13.0839
| 43 | 197 | 13.1464
| 43 | 198 | 13.2089
| 33 | 199 | 13.2714
| 58 | 200 | 13.3339
| 51 | 201 | 13.3964
| 73 | 202 | 13.4589
| 58 | 203 | 13.5214
| 75 | 204 | 13.5839
| 95 | 205 | 13.6464
| 108 | 206 | 13.7089
| 94 | 207 | 13.7714
| 143 | 208 | 13.8339
| 121 | 209 | 13.8964
| 136 | 210 | 13.9589
| 135 | 211 | 14.0214
| 156 | 212 | 14.0839
| 165 | 213 | 14.1464
| 196 | 214 | 14.2088
| 188 | 215 | 14.2713
| 199 | 216 | 14.3338
| 199 | 217 | 14.3963
| 185 | 218 | 14.4588
| 187 | 219 | 14.5213
| 188 | 220 | 14.5838
| 189 | 221 | 14.6463
| 202 | 222 | 14.7088
| 183 | 223 | 14.7713
| 173 | 224 | 14.8338
| 172 | 225 | 14.8963
| 167 | 226 | 14.9588
| 128 | 227 | 15.0213
| 121 | 228 | 15.0838
| 151 | 229 | 15.1463
| 100 | 230 | 15.2088
| 89 | 231 | 15.2713
| 85 | 232 | 15.3338
| 86 | 233 | 15.3963
| 62 | 234 | 15.4587
| 75 | 235 | 15.5212
| 56 | 236 | 15.5837
| 37 | 237 | 15.6462
| 39 | 238 | 15.7087
| 28 | 239 | 15.7712
| 36 | 240 | 15.8337
| 23 | 241 | 15.8962
| 28 | 242 | 15.9587
| 23 | 243 | 16.0212
| 20 | 244 | 16.0837
| 7 | 245 | 16.1462
| 12 | 246 | 16.2087
| 13 | 247 | 16.2712
| 8 | 248 | 16.3337
| 9 | 249 | 16.3962
| 4 | 250 | 16.4587
| 5 | 251 | 16.5212
| 7 | 252 | 16.5837
| 2 | 253 | 16.6462
| 2 | 254 | 16.7086
| 4 | 255 | 16.7711
| 2 | 256 | 16.8336
| 9 | 257 | 16.8961
| 5 | 258 | 16.9586
| 3 | 259 | 17.0211
| 7 | 260 | 17.0836
| 4 | 261 | 17.1461
| 5 | 262 | 17.2086
| 4 | 263 | 17.2711
| 5 | 264 | 17.3336
| 3 | 265 | 17.3961
| 4 | 266 | 17.4586
| 4 | 267 | 17.5211
| 4 | 268 | 17.5836
| 4 | 269 | 17.6461
| 3 | 270 | 17.7086
| 5 | 271 | 17.7711
| 4 | 272 | 17.8336
| 4 | 273 | 17.8961
| 7 | 274 | 17.9585
| 6 | 275 | 18.021
| 3 | 276 | 18.0835
| 3 | 277 | 18.146
| 4 | 278 | 18.2085
| 0 | 279 | 18.271
| 1 | 280 | 18.3335
| 3 | 281 | 18.396
| 7 | 282 | 18.4585
| 10 | 283 | 18.521
| 3 | 284 | 18.5835
| 2 | 285 | 18.646
| 1 | 286 | 18.7085
| 4 | 287 | 18.771
| 2 | 288 | 18.8335
| 2 | 289 | 18.896
| 3 | 290 | 18.9585
| 3 | 291 | 19.021
| 6 | 292 | 19.0835
| 5 | 293 | 19.146
| 4 | 294 | 19.2084
| 6 | 295 | 19.2709
| 9 | 296 | 19.3334
| 6 | 297 | 19.3959
| 5 | 298 | 19.4584
| 3 | 299 | 19.5209
| 1 | 300 | 19.5834
| 6 | 301 | 19.6459
| 1 | 302 | 19.7084
| 4 | 303 | 19.7709
| 8 | 304 | 19.8334
| 3 | 305 | 19.8959
| 9 | 306 | 19.9584
| 4 | 307 | 20.0209
| 5 | 308 | 20.0834
| 6 | 309 | 20.1459
| 5 | 310 | 20.2084
| 3 | 311 | 20.2709
| 2 | 312 | 20.3334
| 7 | 313 | 20.3959
| 2 | 314 | 20.4583
| 2 | 315 | 20.5208
| 3 | 316 | 20.5833
| 2 | 317 | 20.6458
| 3 | 318 | 20.7083
| 6 | 319 | 20.7708
| 2 | 320 | 20.8333
| 3 | 321 | 20.8958
| 7 | 322 | 20.9583
| 3 | 323 | 21.0208
| 0 | 324 | 21.0833
| 2 | 325 | 21.1458
| 5 | 326 | 21.2083
| 3 | 327 | 21.2708
| 2 | 328 | 21.3333
| 2 | 329 | 21.3958
| 6 | 330 | 21.4583
| 3 | 331 | 21.5208
| 1 | 332 | 21.5833
| 5 | 333 | 21.6458
| 2 | 334 | 21.7082
| 2 | 335 | 21.7707
| 3 | 336 | 21.8332
| 2 | 337 | 21.8957
| 10 | 338 | 21.9582
| 5 | 339 | 22.0207
| 6 | 340 | 22.0832
| 5 | 341 | 22.1457
| 4 | 342 | 22.2082
| 2 | 343 | 22.2707
| 8 | 344 | 22.3332
| 4 | 345 | 22.3957
| 9 | 346 | 22.4582
| 1 | 347 | 22.5207
| 6 | 348 | 22.5832
| 5 | 349 | 22.6457
| 3 | 350 | 22.7082
| 8 | 351 | 22.7707
| 2 | 352 | 22.8332
| 5 | 353 | 22.8957
| 3 | 354 | 22.9581
| 2 | 355 | 23.0206
| 0 | 356 | 23.0831
| 4 | 357 | 23.1456
| 5 | 358 | 23.2081
| 2 | 359 | 23.2706
| 4 | 360 | 23.3331
| 2 | 361 | 23.3956
| 1 | 362 | 23.4581
| 6 | 363 | 23.5206
| 2 | 364 | 23.5831
| 2 | 365 | 23.6456
| 2 | 366 | 23.7081
| 5 | 367 | 23.7706
| 4 | 368 | 23.8331
| 7 | 369 | 23.8956
| 5 | 370 | 23.9581
| 2 | 371 | 24.0206
| 3 | 372 | 24.0831
| 1 | 373 | 24.1456
| 4 | 374 | 24.208
| 0 | 375 | 24.2705
| 2 | 376 | 24.333
| 6 | 377 | 24.3955
| 2 | 378 | 24.458
| 2 | 379 | 24.5205
| 3 | 380 | 24.583
| 4 | 381 | 24.6455
| 1 | 382 | 24.708
| 3 | 383 | 24.7705
| 6 | 384 | 24.833
| 0 | 385 | 24.8955
| 2 | 386 | 24.958
| 3 | 387 | 25.0205
| 4 | 388 | 25.083
| 2 | 389 | 25.1455
| 6 | 390 | 25.208
| 2 | 391 | 25.2705
| 4 | 392 | 25.333
| 3 | 393 | 25.3955
| 7 | 394 | 25.4579
| 3 | 395 | 25.5204
| 5 | 396 | 25.5829
| 3 | 397 | 25.6454
| 1 | 398 | 25.7079
| 3 | 399 | 25.7704
| 2 | 400 | 25.8329
| 2 | 401 | 25.8954
| 4 | 402 | 25.9579
| 5 | 403 | 26.0204
| 8 | 404 | 26.0829
| 3 | 405 | 26.1454
| 4 | 406 | 26.2079
| 3 | 407 | 26.2704
| 3 | 408 | 26.3329
| 4 | 409 | 26.3954
| 1 | 410 | 26.4579
| 1 | 411 | 26.5204
| 3 | 412 | 26.5829
| 3 | 413 | 26.6454
| 6 | 414 | 26.7078
| 2 | 415 | 26.7703
| 3 | 416 | 26.8328
| 3 | 417 | 26.8953
| 5 | 418 | 26.9578
| 3 | 419 | 27.0203
| 4 | 420 | 27.0828
| 2 | 421 | 27.1453
| 1 | 422 | 27.2078
| 3 | 423 | 27.2703
| 1 | 424 | 27.3328
| 4 | 425 | 27.3953
| 3 | 426 | 27.4578
| 2 | 427 | 27.5203
| 2 | 428 | 27.5828
| 2 | 429 | 27.6453
| 2 | 430 | 27.7078
| 3 | 431 | 27.7703
| 5 | 432 | 27.8328
| 6 | 433 | 27.8953
| 4 | 434 | 27.9577
| 2 | 435 | 28.0202
| 4 | 436 | 28.0827
| 2 | 437 | 28.1452
| 4 | 438 | 28.2077
| 2 | 439 | 28.2702
| 4 | 440 | 28.3327
| 2 | 441 | 28.3952
| 1 | 442 | 28.4577
| 5 | 443 | 28.5202
| 1 | 444 | 28.5827
| 7 | 445 | 28.6452
| 4 | 446 | 28.7077
| 4 | 447 | 28.7702
| 4 | 448 | 28.8327
| 2 | 449 | 28.8952
| 6 | 450 | 28.9577
| 0 | 451 | 29.0202
| 3 | 452 | 29.0827
| 2 | 453 | 29.1452
| 2 | 454 | 29.2076
| 4 | 455 | 29.2701
| 3 | 456 | 29.3326
| 2 | 457 | 29.3951
| 6 | 458 | 29.4576
| 4 | 459 | 29.5201
| 3 | 460 | 29.5826
| 1 | 461 | 29.6451
| 1 | 462 | 29.7076
| 4 | 463 | 29.7701
| 4 | 464 | 29.8326
| 3 | 465 | 29.8951
| 2 | 466 | 29.9576
| 3 | 467 | 30.0201
| 1 | 468 | 30.0826
| 2 | 469 | 30.1451
| 2 | 470 | 30.2076
| 2 | 471 | 30.2701
| 1 | 472 | 30.3326
| 4 | 473 | 30.3951
| 0 | 474 | 30.4575
| 5 | 475 | 30.52
| 2 | 476 | 30.5825
| 1 | 477 | 30.645
| 4 | 478 | 30.7075
| 4 | 479 | 30.77
| 3 | 480 | 30.8325
| 3 | 481 | 30.895
| 5 | 482 | 30.9575
| 2 | 483 | 31.02
| 4 | 484 | 31.0825
| 2 | 485 | 31.145
| 5 | 486 | 31.2075
| 1 | 487 | 31.27
| 3 | 488 | 31.3325
| 0 | 489 | 31.395
| 3 | 490 | 31.4575
| 2 | 491 | 31.52
| 1 | 492 | 31.5825
| 2 | 493 | 31.645
| 5 | 494 | 31.7074
| 3 | 495 | 31.7699
| 0 | 496 | 31.8324
| 3 | 497 | 31.8949
| 2 | 498 | 31.9574
| 2 | 499 | 32.0199
| 4 | 500 | 32.0824
| 3 | 501 | 32.1449
| 3 | 502 | 32.2074
| 2 | 503 | 32.2699
| 3 | 504 | 32.3324
| 3 | 505 | 32.3949
| 1 | 506 | 32.4574
| 3 | 507 | 32.5199
| 2 | 508 | 32.5824
| 6 | 509 | 32.6449
| 5 | 510 | 32.7074
| 4 | 511 | 32.7699
| 2 | 512 | 32.8324
| 2 | 513 | 32.8949
| 4 | 514 | 32.9573
| 2 | 515 | 33.0198
| 1 | 516 | 33.0823
| 3 | 517 | 33.1448
| 5 | 518 | 33.2073
| 2 | 519 | 33.2698
| 0 | 520 | 33.3323
| 3 | 521 | 33.3948
| 3 | 522 | 33.4573
| 2 | 523 | 33.5198
| 3 | 524 | 33.5823
| 3 | 525 | 33.6448
| 7 | 526 | 33.7073
| 4 | 527 | 33.7698
| 2 | 528 | 33.8323
| 4 | 529 | 33.8948
| 1 | 530 | 33.9573
| 2 | 531 | 34.0198
| 2 | 532 | 34.0823
| 1 | 533 | 34.1448
| 2 | 534 | 34.2072
| 6 | 535 | 34.2697
| 0 | 536 | 34.3322
| 4 | 537 | 34.3947
| 1 | 538 | 34.4572
| 3 | 539 | 34.5197
| 2 | 540 | 34.5822
| 4 | 541 | 34.6447
| 2 | 542 | 34.7072
| 2 | 543 | 34.7697
| 3 | 544 | 34.8322
| 2 | 545 | 34.8947
| 1 | 546 | 34.9572
| 2 | 547 | 35.0197
| 2 | 548 | 35.0822
| 3 | 549 | 35.1447
| 5 | 550 | 35.2072
| 0 | 551 | 35.2697
| 2 | 552 | 35.3322
| 1 | 553 | 35.3947
| 1 | 554 | 35.4571
| 3 | 555 | 35.5196
| 4 | 556 | 35.5821
| 2 | 557 | 35.6446
| 3 | 558 | 35.7071
| 4 | 559 | 35.7696
| 5 | 560 | 35.8321
| 3 | 561 | 35.8946
| 2 | 562 | 35.9571
| 4 | 563 | 36.0196
| 0 | 564 | 36.0821
| 4 | 565 | 36.1446
| 1 | 566 | 36.2071
| 5 | 567 | 36.2696
| 2 | 568 | 36.3321
| 3 | 569 | 36.3946
| 1 | 570 | 36.4571
| 1 | 571 | 36.5196
| 1 | 572 | 36.5821
| 0 | 573 | 36.6446
| 6 | 574 | 36.707
| 0 | 575 | 36.7695
| 4 | 576 | 36.832
| 3 | 577 | 36.8945
| 2 | 578 | 36.957
| 1 | 579 | 37.0195
| 2 | 580 | 37.082
| 1 | 581 | 37.1445
| 2 | 582 | 37.207
| 1 | 583 | 37.2695
| 0 | 584 | 37.332
| 2 | 585 | 37.3945
| 1 | 586 | 37.457
| 3 | 587 | 37.5195
| 2 | 588 | 37.582
| 1 | 589 | 37.6445
| 5 | 590 | 37.707
| 2 | 591 | 37.7695
| 3 | 592 | 37.832
| 2 | 593 | 37.8945
| 0 | 594 | 37.9569
| 0 | 595 | 38.0194
| 2 | 596 | 38.0819
| 3 | 597 | 38.1444
| 4 | 598 | 38.2069
| 5 | 599 | 38.2694
| 5 | 600 | 38.3319
| 0 | 601 | 38.3944
| 3 | 602 | 38.4569
| 1 | 603 | 38.5194
| 1 | 604 | 38.5819
| 1 | 605 | 38.6444
| 3 | 606 | 38.7069
| 1 | 607 | 38.7694
| 2 | 608 | 38.8319
| 1 | 609 | 38.8944
| 4 | 610 | 38.9569
| 1 | 611 | 39.0194
| 3 | 612 | 39.0819
| 2 | 613 | 39.1444
| 2 | 614 | 39.2068
| 0 | 615 | 39.2693
| 2 | 616 | 39.3318
| 1 | 617 | 39.3943
| 2 | 618 | 39.4568
| 1 | 619 | 39.5193
| 2 | 620 | 39.5818
| 0 | 621 | 39.6443
| 4 | 622 | 39.7068
| 3 | 623 | 39.7693
| 1 | 624 | 39.8318
| 1 | 625 | 39.8943
| 0 | 626 | 39.9568
| 0 | 627 | 40.0193
| 5 | 628 | 40.0818
| 2 | 629 | 40.1443
| 2 | 630 | 40.2068
| 1 | 631 | 40.2693
| 2 | 632 | 40.3318
| 2 | 633 | 40.3943
| 1 | 634 | 40.4567
| 0 | 635 | 40.5192
| 1 | 636 | 40.5817
| 2 | 637 | 40.6442
| 2 | 638 | 40.7067
| 0 | 639 | 40.7692
| 1 | 640 | 40.8317
| 1 | 641 | 40.8942
| 1 | 642 | 40.9567
| 1 | 643 | 41.0192
| 0 | 644 | 41.0817
| 0 | 645 | 41.1442
| 3 | 646 | 41.2067
| 2 | 647 | 41.2692
| 0 | 648 | 41.3317
| 1 | 649 | 41.3942
| 0 | 650 | 41.4567
| 1 | 651 | 41.5192
| 1 | 652 | 41.5817
| 4 | 653 | 41.6442
| 1 | 654 | 41.7066
| 1 | 655 | 41.7691
| 2 | 656 | 41.8316
| 3 | 657 | 41.8941
| 1 | 658 | 41.9566
| 1 | 659 | 42.0191
| 0 | 660 | 42.0816
| 0 | 661 | 42.1441
| 4 | 662 | 42.2066
| 3 | 663 | 42.2691
| 0 | 664 | 42.3316
| 0 | 665 | 42.3941
| 1 | 666 | 42.4566
| 0 | 667 | 42.5191
| 0 | 668 | 42.5816
| 0 | 669 | 42.6441
| 2 | 670 | 42.7066
| 0 | 671 | 42.7691
| 2 | 672 | 42.8316
| 1 | 673 | 42.8941
| 0 | 674 | 42.9565
| 1 | 675 | 43.019
| 0 | 676 | 43.0815
| 0 | 677 | 43.144
| 0 | 678 | 43.2065
| 0 | 679 | 43.269
| 0 | 680 | 43.3315
| 0 | 681 | 43.394
| 2 | 682 | 43.4565
| 2 | 683 | 43.519
| 1 | 684 | 43.5815
| 1 | 685 | 43.644
| 2 | 686 | 43.7065
| 3 | 687 | 43.769
| 2 | 688 | 43.8315
| 1 | 689 | 43.894
| 2 | 690 | 43.9565
| 0 | 691 | 44.019
| 0 | 692 | 44.0815
| 0 | 693 | 44.144
| 0 | 694 | 44.2064
| 0 | 695 | 44.2689
| 1 | 696 | 44.3314
| 0 | 697 | 44.3939
| 1 | 698 | 44.4564
| 3 | 699 | 44.5189
| 1 | 700 | 44.5814
| 2 | 701 | 44.6439
| 0 | 702 | 44.7064
| 0 | 703 | 44.7689
| 2 | 704 | 44.8314
| 1 | 705 | 44.8939
| 3 | 706 | 44.9564
| 0 | 707 | 45.0189
| 1 | 708 | 45.0814
| 1 | 709 | 45.1439
| 2 | 710 | 45.2064
| 1 | 711 | 45.2689
| 0 | 712 | 45.3314
| 1 | 713 | 45.3939
| 4 | 714 | 45.4563
| 2 | 715 | 45.5188
| 1 | 716 | 45.5813
| 1 | 717 | 45.6438
| 0 | 718 | 45.7063
| 2 | 719 | 45.7688
| 0 | 720 | 45.8313
| 0 | 721 | 45.8938
| 1 | 722 | 45.9563
| 1 | 723 | 46.0188
| 1 | 724 | 46.0813
| 0 | 725 | 46.1438
| 2 | 726 | 46.2063
| 0 | 727 | 46.2688
| 1 | 728 | 46.3313
| 1 | 729 | 46.3938
| 1 | 730 | 46.4563
| 1 | 731 | 46.5188
| 2 | 732 | 46.5813
| 1 | 733 | 46.6438
| 0 | 734 | 46.7062
| 1 | 735 | 46.7687
| 0 | 736 | 46.8312
| 1 | 737 | 46.8937
| 2 | 738 | 46.9562
| 1 | 739 | 47.0187
| 3 | 740 | 47.0812
| 3 | 741 | 47.1437
| 0 | 742 | 47.2062
| 1 | 743 | 47.2687
| 0 | 744 | 47.3312
| 1 | 745 | 47.3937
| 4 | 746 | 47.4562
| 2 | 747 | 47.5187
| 2 | 748 | 47.5812
| 0 | 749 | 47.6437
| 0 | 750 | 47.7062
| 1 | 751 | 47.7687
| 3 | 752 | 47.8312
| 1 | 753 | 47.8937
| 2 | 754 | 47.9561
| 0 | 755 | 48.0186
| 0 | 756 | 48.0811
| 0 | 757 | 48.1436
| 0 | 758 | 48.2061
| 4 | 759 | 48.2686
| 1 | 760 | 48.3311
| 0 | 761 | 48.3936
| 0 | 762 | 48.4561
| 2 | 763 | 48.5186
| 1 | 764 | 48.5811
| 0 | 765 | 48.6436
| 0 | 766 | 48.7061
| 0 | 767 | 48.7686
| 0 | 768 | 48.8311
| 0 | 769 | 48.8936
| 1 | 770 | 48.9561
| 1 | 771 | 49.0186
| 0 | 772 | 49.0811
| 1 | 773 | 49.1436
| 0 | 774 | 49.206
| 2 | 775 | 49.2685
| 0 | 776 | 49.331
| 0 | 777 | 49.3935
| 1 | 778 | 49.456
| 0 | 779 | 49.5185
| 0 | 780 | 49.581
| 0 | 781 | 49.6435
| 0 | 782 | 49.706
| 1 | 783 | 49.7685
| 1 | 784 | 49.831
| 2 | 785 | 49.8935
| 0 | 786 | 49.956
| 1 | 787 | 50.0185
| 0 | 788 | 50.081
| 1 | 789 | 50.1435
| 0 | 790 | 50.206
| 2 | 791 | 50.2685
| 0 | 792 | 50.331
| 1 | 793 | 50.3935
| 0 | 794 | 50.4559
| 0 | 795 | 50.5184
| 1 | 796 | 50.5809
| 1 | 797 | 50.6434
| 0 | 798 | 50.7059
| 1 | 799 | 50.7684
| 1 | 800 | 50.8309
| 2 | 801 | 50.8934
| 1 | 802 | 50.9559
| 2 | 803 | 51.0184
| 0 | 804 | 51.0809
| 2 | 805 | 51.1434
| 2 | 806 | 51.2059
| 0 | 807 | 51.2684
| 1 | 808 | 51.3309
| 1 | 809 | 51.3934
| 0 | 810 | 51.4559
| 0 | 811 | 51.5184
| 1 | 812 | 51.5809
| 0 | 813 | 51.6434
| 1 | 814 | 51.7058
| 0 | 815 | 51.7683
| 0 | 816 | 51.8308
| 0 | 817 | 51.8933
| 0 | 818 | 51.9558
| 1 | 819 | 52.0183
| 1 | 820 | 52.0808
| 0 | 821 | 52.1433
| 0 | 822 | 52.2058
| 0 | 823 | 52.2683
| 0 | 824 | 52.3308
| 1 | 825 | 52.3933
| 1 | 826 | 52.4558
| 2 | 827 | 52.5183
| 0 | 828 | 52.5808
| 0 | 829 | 52.6433
| 2 | 830 | 52.7058
| 1 | 831 | 52.7683
| 0 | 832 | 52.8308
| 2 | 833 | 52.8933
| 0 | 834 | 52.9557
| 1 | 835 | 53.0182
| 0 | 836 | 53.0807
| 1 | 837 | 53.1432
| 1 | 838 | 53.2057
| 0 | 839 | 53.2682
| 0 | 840 | 53.3307
| 0 | 841 | 53.3932
| 1 | 842 | 53.4557
| 1 | 843 | 53.5182
| 0 | 844 | 53.5807
| 1 | 845 | 53.6432
| 1 | 846 | 53.7057
| 2 | 847 | 53.7682
| 1 | 848 | 53.8307
| 0 | 849 | 53.8932
| 0 | 850 | 53.9557
| 1 | 851 | 54.0182
| 0 | 852 | 54.0807
| 2 | 853 | 54.1432
| 4 | 854 | 54.2056
| 1 | 855 | 54.2681
| 0 | 856 | 54.3306
| 1 | 857 | 54.3931
| 0 | 858 | 54.4556
| 0 | 859 | 54.5181
| 0 | 860 | 54.5806
| 0 | 861 | 54.6431
| 0 | 862 | 54.7056
| 0 | 863 | 54.7681
| 1 | 864 | 54.8306
| 0 | 865 | 54.8931
| 1 | 866 | 54.9556
| 0 | 867 | 55.0181
| 0 | 868 | 55.0806
| 1 | 869 | 55.1431
| 1 | 870 | 55.2056
| 0 | 871 | 55.2681
| 0 | 872 | 55.3306
| 1 | 873 | 55.3931
| 0 | 874 | 55.4555
| 1 | 875 | 55.518
| 0 | 876 | 55.5805
| 0 | 877 | 55.643
| 2 | 878 | 55.7055
| 1 | 879 | 55.768
| 1 | 880 | 55.8305
| 1 | 881 | 55.893
| 0 | 882 | 55.9555
| 0 | 883 | 56.018
| 1 | 884 | 56.0805
| 1 | 885 | 56.143
| 3 | 886 | 56.2055
| 0 | 887 | 56.268
| 3 | 888 | 56.3305
| 0 | 889 | 56.393
| 0 | 890 | 56.4555
| 3 | 891 | 56.518
| 1 | 892 | 56.5805
| 1 | 893 | 56.643
| 1 | 894 | 56.7054
| 0 | 895 | 56.7679
| 2 | 896 | 56.8304
| 0 | 897 | 56.8929
| 0 | 898 | 56.9554
| 1 | 899 | 57.0179
| 1 | 900 | 57.0804
| 0 | 901 | 57.1429
| 1 | 902 | 57.2054
| 0 | 903 | 57.2679
| 0 | 904 | 57.3304
| 0 | 905 | 57.3929
| 0 | 906 | 57.4554
| 0 | 907 | 57.5179
| 0 | 908 | 57.5804
| 2 | 909 | 57.6429
| 1 | 910 | 57.7054
| 1 | 911 | 57.7679
| 0 | 912 | 57.8304
| 1 | 913 | 57.8929
| 1 | 914 | 57.9553
| 0 | 915 | 58.0178
| 0 | 916 | 58.0803
| 0 | 917 | 58.1428
| 0 | 918 | 58.2053
| 0 | 919 | 58.2678
| 2 | 920 | 58.3303
| 0 | 921 | 58.3928
| 2 | 922 | 58.4553
| 1 | 923 | 58.5178
| 1 | 924 | 58.5803
| 0 | 925 | 58.6428
| 1 | 926 | 58.7053
| 0 | 927 | 58.7678
| 0 | 928 | 58.8303
| 0 | 929 | 58.8928
| 0 | 930 | 58.9553
| 0 | 931 | 59.0178
| 0 | 932 | 59.0803
| 1 | 933 | 59.1428
| 3 | 934 | 59.2052
| 0 | 935 | 59.2677
| 0 | 936 | 59.3302
| 0 | 937 | 59.3927
| 0 | 938 | 59.4552
| 0 | 939 | 59.5177
| 0 | 940 | 59.5802
| 1 | 941 | 59.6427
| 1 | 942 | 59.7052
| 0 | 943 | 59.7677
| 1 | 944 | 59.8302
| 1 | 945 | 59.8927
| 1 | 946 | 59.9552
| 0 | 947 | 60.0177
| 2 | 948 | 60.0802
| 0 | 949 | 60.1427
| 0 | 950 | 60.2052
| 0 | 951 | 60.2677
| 0 | 952 | 60.3302
| 0 | 953 | 60.3927
| 1 | 954 | 60.4551
| 0 | 955 | 60.5176
| 1 | 956 | 60.5801
| 1 | 957 | 60.6426
| 1 | 958 | 60.7051
| 0 | 959 | 60.7676
| 0 | 960 | 60.8301
| 0 | 961 | 60.8926
| 0 | 962 | 60.9551
| 1 | 963 | 61.0176
| 0 | 964 | 61.0801
| 0 | 965 | 61.1426
| 1 | 966 | 61.2051
| 1 | 967 | 61.2676
| 0 | 968 | 61.3301
| 1 | 969 | 61.3926
| 0 | 970 | 61.4551
| 2 | 971 | 61.5176
| 1 | 972 | 61.5801
| 0 | 973 | 61.6426
| 0 | 974 | 61.705
| 0 | 975 | 61.7675
| 0 | 976 | 61.83
| 0 | 977 | 61.8925
| 0 | 978 | 61.955
| 1 | 979 | 62.0175
| 0 | 980 | 62.08
| 0 | 981 | 62.1425
| 1 | 982 | 62.205
| 2 | 983 | 62.2675
| 0 | 984 | 62.33
| 0 | 985 | 62.3925
| 0 | 986 | 62.455
| 0 | 987 | 62.5175
| 1 | 988 | 62.58
| 1 | 989 | 62.6425
| 1 | 990 | 62.705
| 1 | 991 | 62.7675
| 0 | 992 | 62.83
| 0 | 993 | 62.8925
| 1 | 994 | 62.9549
| 0 | 995 | 63.0174
| 2 | 996 | 63.0799
| 0 | 997 | 63.1424
| 0 | 998 | 63.2049
| 2 | 999 | 63.2674
| 1 | 1000 | 63.3299
| 1 | 1001 | 63.3924
| 1 | 1002 | 63.4549
| 1 | 1003 | 63.5174
| 0 | 1004 | 63.5799
| 0 | 1005 | 63.6424
| 0 | 1006 | 63.7049
| 2 | 1007 | 63.7674
| 0 | 1008 | 63.8299
| 0 | 1009 | 63.8924
| 1 | 1010 | 63.9549
| 0 | 1011 | 64.0174
| 0 | 1012 | 64.0799
| 1 | 1013 | 64.1424
| 0 | 1014 | 64.2048
| 0 | 1015 | 64.2673
| 0 | 1016 | 64.3298
| 1 | 1017 | 64.3923
| 0 | 1018 | 64.4548
| 0 | 1019 | 64.5173
| 0 | 1020 | 64.5798
| 0 | 1021 | 64.6423
| 0 | 1022 | 64.7048
| 0 | 1023 | 64.7673
| 0 | 1024 | 64.8298
$ROI:
2
65 | 117
183 | 248
$PRESETS:
Live | Time
300
0
$ENER_FIT:
0.83492 | 0.062495
$MCA_CAL:
3
0.83492 | 0.062495 | 0
$SHAPE_CAL:
3
30.0778 | 0 | 0

## Fe-55
$SPEC_ID:
No | sample | description | was | entered.
$SPEC_REM:
DET# | 1
DETDESC# | MCB | 338 |  |  |  | Data taken from print screen.
AP# | GammaVision | Version | 6.01 |  |  | Formula Data was lost when excel crashed importing data ….
$DATE_MEA: |  |  |  |  | 0.83492 | 0.062495
2018-02-01 | 11:03 | AM |  |  |  |  | FEP | XEP
$MEAS_TIM: | [5 empty] | Centroid Channels | 64 to 103 | 23 to 44
300 | 310 |  |  |  |  | Centroid | 6.0252 | 2.9617
$DATA: |  | Energy |  |  |  | Total Counts | 501760 | 29424
Counts | Channel | keV |  |  |  | Subtract Underneath | 40638 | 8032.5
0 | 1 | 0.89741 |  |  |  | Total Counts Net | 461122 | 21391.5 | 0.04639
0 | 2 | 0.95991 |  |  |  | Sigma | 679.0596 | 146.2583
0 | 3 | 1.0224
0 | 4 | 1.0849
0 | 5 | 1.1474 |  | FWHM Graphical
0 | 6 | 1.2099 |  | First | 5.46
0 | 7 | 1.2724 |  | Last | 6.52
0 | 8 | 1.3349 |  | FWHM | 1.06
0 | 9 | 1.3974
11 | 10 | 1.4599
119 | 11 | 1.5224
150 | 12 | 1.5849
139 | 13 | 1.6474
119 | 14 | 1.7098
111 | 15 | 1.7723
95 | 16 | 1.8348
104 | 17 | 1.8973
73 | 18 | 1.9598
100 | 19 | 2.0223
111 | 20 | 2.0848
141 | 21 | 2.1473
180 | 22 | 2.2098 | E*counts | Sum E*Counts
253 | 23 | 2.2723 | 574.8927 | 87146.1205
359 | 24 | 2.3348 | 838.1925 | Sum Counts
533 | 25 | 2.3973 | 1277.7572 | 29424
751 | 26 | 2.4598 | 1847.3008 | Centroid
1021 | 27 | 2.5223 | 2575.2509 | 2.9617
1231 | 28 | 2.5848 | 3181.8617 | Noise Triangle Rule
1533 | 29 | 2.6473 | 4058.2695 | 8032.5
1865 | 30 | 2.7098 | 5053.7173
2019 | 31 | 2.7723 | 5597.199
2128 | 32 | 2.8348 | 6032.365
2173 | 33 | 2.8973 | 6295.7308
2186 | 34 | 2.9597 | 6470.0091
2099 | 35 | 3.0222 | 6343.6881
1967 | 36 | 3.0847 | 6067.6796
1759 | 37 | 3.1472 | 5535.9828
1552 | 38 | 3.2097 | 4981.4979
1342 | 39 | 3.2722 | 4391.3233
1219 | 40 | 3.3347 | 4065.0212
1015 | 41 | 3.3972 | 3448.1712
896 | 42 | 3.4597 | 3099.8984
787 | 43 | 3.5222 | 2771.9738
736 | 44 | 3.5847 | 2638.3377
585 | 45 | 3.6472
543 | 46 | 3.7097
486 | 47 | 3.7722
457 | 48 | 3.8347
451 | 49 | 3.8972
474 | 50 | 3.9597
484 | 51 | 4.0222
506 | 52 | 4.0847
587 | 53 | 4.1472
674 | 54 | 4.2096
771 | 55 | 4.2721
779 | 56 | 4.3346
795 | 57 | 4.3971
893 | 58 | 4.4596
852 | 59 | 4.5221
1023 | 60 | 4.5846
942 | 61 | 4.6471
1004 | 62 | 4.7096
1034 | 63 | 4.7721 | E*counts | Sum E*Counts
1232 | 64 | 4.8346 | 5956.2247 | 3023179.5989 |  | 6.0252
1425 | 65 | 4.8971 | 6978.3575 | Sum Counts
1750 | 66 | 4.9596 | 8679.279 | 501760
2356 | 67 | 5.0221 | 11832.0275
3061 | 68 | 5.0846 | 15563.8933
4041 | 69 | 5.1471 | 20799.322
5294 | 70 | 5.2096 | 27579.453
6850 | 71 | 5.2721 | 36113.6315
8697 | 72 | 5.3346 | 46394.6509
10747 | 73 | 5.3971 | 58002.1286
13215 | 74 | 5.4595 | 72147.9268
15696 | 75 | 5.522 | 86673.9869
18507 | 76 | 5.5845 | 103353.0448
21077 | 77 | 5.647 | 119022.5145
23307 | 78 | 5.7095 | 133071.9691
24955 | 79 | 5.772 | 144040.834
26446 | 80 | 5.8345 | 154299.663
27546 | 81 | 5.897 | 162439.1201
27533 | 82 | 5.9595 | 164083.1338
27469 | 83 | 6.022 | 165418.4004
26560 | 84 | 6.0845 | 161604.2669
25418 | 85 | 6.147 | 156244.2681
23855 | 86 | 6.2095 | 148127.3362
21881 | 87 | 6.272 | 137237.26
19851 | 88 | 6.3345 | 125745.7228
17900 | 89 | 6.397 | 114505.8167
15567 | 90 | 6.4595 | 100554.5384
13916 | 91 | 6.522 | 90759.6371
12137 | 92 | 6.5845 | 79915.5667
10178 | 93 | 6.647 | 67652.6876
8846 | 94 | 6.7094 | 59351.777
7418 | 95 | 6.7719 | 50234.2732
6239 | 96 | 6.8344 | 42640.0587
5199 | 97 | 6.8969 | 35857.1547
4251 | 98 | 6.9594 | 29584.5284
3433 | 99 | 7.0219 | 24106.2617
2746 | 100 | 7.0844 | 19453.8118
2173 | 101 | 7.1469 | 15530.2419
1658 | 102 | 7.2094 | 11953.1985
1330 | 103 | 7.2719 | 9671.631
1050 | 104 | 7.3344
735 | 105 | 7.3969
636 | 106 | 7.4594
459 | 107 | 7.5219
341 | 108 | 7.5844
255 | 109 | 7.6469
208 | 110 | 7.7094
159 | 111 | 7.7719
122 | 112 | 7.8344
110 | 113 | 7.8969
70 | 114 | 7.9593
91 | 115 | 8.0218
84 | 116 | 8.0843
68 | 117 | 8.1468
76 | 118 | 8.2093
68 | 119 | 8.2718
73 | 120 | 8.3343
56 | 121 | 8.3968
58 | 122 | 8.4593
53 | 123 | 8.5218
67 | 124 | 8.5843
74 | 125 | 8.6468
65 | 126 | 8.7093
73 | 127 | 8.7718
57 | 128 | 8.8343
61 | 129 | 8.8968
61 | 130 | 8.9593
60 | 131 | 9.0218
67 | 132 | 9.0843
65 | 133 | 9.1468
58 | 134 | 9.2092
62 | 135 | 9.2717
59 | 136 | 9.3342
52 | 137 | 9.3967
61 | 138 | 9.4592
55 | 139 | 9.5217
63 | 140 | 9.5842
50 | 141 | 9.6467
42 | 142 | 9.7092
52 | 143 | 9.7717
59 | 144 | 9.8342
65 | 145 | 9.8967
50 | 146 | 9.9592
60 | 147 | 10.0217
62 | 148 | 10.0842
63 | 149 | 10.1467
49 | 150 | 10.2092
45 | 151 | 10.2717
60 | 152 | 10.3342
54 | 153 | 10.3967
69 | 154 | 10.4591
60 | 155 | 10.5216
57 | 156 | 10.5841
73 | 157 | 10.6466
64 | 158 | 10.7091
50 | 159 | 10.7716
56 | 160 | 10.8341
52 | 161 | 10.8966
53 | 162 | 10.9591
54 | 163 | 11.0216
73 | 164 | 11.0841
71 | 165 | 11.1466
75 | 166 | 11.2091
74 | 167 | 11.2716
83 | 168 | 11.3341
65 | 169 | 11.3966
59 | 170 | 11.4591
90 | 171 | 11.5216
70 | 172 | 11.5841
75 | 173 | 11.6466
61 | 174 | 11.709
66 | 175 | 11.7715
70 | 176 | 11.834
67 | 177 | 11.8965
65 | 178 | 11.959
72 | 179 | 12.0215
58 | 180 | 12.084
55 | 181 | 12.1465
55 | 182 | 12.209
41 | 183 | 12.2715
50 | 184 | 12.334
39 | 185 | 12.3965
41 | 186 | 12.459
39 | 187 | 12.5215
34 | 188 | 12.584
22 | 189 | 12.6465
21 | 190 | 12.709
20 | 191 | 12.7715
21 | 192 | 12.834
15 | 193 | 12.8965
15 | 194 | 12.9589
15 | 195 | 13.0214
10 | 196 | 13.0839
14 | 197 | 13.1464
7 | 198 | 13.2089
10 | 199 | 13.2714
7 | 200 | 13.3339
6 | 201 | 13.3964
9 | 202 | 13.4589
7 | 203 | 13.5214
7 | 204 | 13.5839
1 | 205 | 13.6464
1 | 206 | 13.7089
6 | 207 | 13.7714
3 | 208 | 13.8339
4 | 209 | 13.8964
6 | 210 | 13.9589
4 | 211 | 14.0214
1 | 212 | 14.0839
5 | 213 | 14.1464
3 | 214 | 14.2088
4 | 215 | 14.2713
1 | 216 | 14.3338
2 | 217 | 14.3963
1 | 218 | 14.4588
2 | 219 | 14.5213
4 | 220 | 14.5838
1 | 221 | 14.6463
3 | 222 | 14.7088
2 | 223 | 14.7713
2 | 224 | 14.8338
0 | 225 | 14.8963
3 | 226 | 14.9588
0 | 227 | 15.0213
2 | 228 | 15.0838
0 | 229 | 15.1463
0 | 230 | 15.2088
4 | 231 | 15.2713
1 | 232 | 15.3338
0 | 233 | 15.3963
2 | 234 | 15.4587
1 | 235 | 15.5212
2 | 236 | 15.5837
3 | 237 | 15.6462
2 | 238 | 15.7087
0 | 239 | 15.7712
2 | 240 | 15.8337
2 | 241 | 15.8962
1 | 242 | 15.9587
1 | 243 | 16.0212
1 | 244 | 16.0837
0 | 245 | 16.1462
0 | 246 | 16.2087
1 | 247 | 16.2712
0 | 248 | 16.3337
1 | 249 | 16.3962
0 | 250 | 16.4587
2 | 251 | 16.5212
1 | 252 | 16.5837
1 | 253 | 16.6462
0 | 254 | 16.7086
1 | 255 | 16.7711
0 | 256 | 16.8336
3 | 257 | 16.8961
1 | 258 | 16.9586
2 | 259 | 17.0211
1 | 260 | 17.0836
1 | 261 | 17.1461
1 | 262 | 17.2086
1 | 263 | 17.2711
0 | 264 | 17.3336
0 | 265 | 17.3961
0 | 266 | 17.4586
1 | 267 | 17.5211
0 | 268 | 17.5836
1 | 269 | 17.6461
1 | 270 | 17.7086
0 | 271 | 17.7711
1 | 272 | 17.8336
3 | 273 | 17.8961
0 | 274 | 17.9585
1 | 275 | 18.021
0 | 276 | 18.0835
0 | 277 | 18.146
0 | 278 | 18.2085
0 | 279 | 18.271
3 | 280 | 18.3335
3 | 281 | 18.396
2 | 282 | 18.4585
0 | 283 | 18.521
0 | 284 | 18.5835
0 | 285 | 18.646
0 | 286 | 18.7085
1 | 287 | 18.771
0 | 288 | 18.8335
0 | 289 | 18.896
3 | 290 | 18.9585
0 | 291 | 19.021
2 | 292 | 19.0835
1 | 293 | 19.146
1 | 294 | 19.2084
1 | 295 | 19.2709
1 | 296 | 19.3334
0 | 297 | 19.3959
0 | 298 | 19.4584
0 | 299 | 19.5209
1 | 300 | 19.5834
0 | 301 | 19.6459
0 | 302 | 19.7084
1 | 303 | 19.7709
0 | 304 | 19.8334
0 | 305 | 19.8959
0 | 306 | 19.9584
1 | 307 | 20.0209
0 | 308 | 20.0834
0 | 309 | 20.1459
0 | 310 | 20.2084
2 | 311 | 20.2709
0 | 312 | 20.3334
1 | 313 | 20.3959
0 | 314 | 20.4583
1 | 315 | 20.5208
2 | 316 | 20.5833
1 | 317 | 20.6458
1 | 318 | 20.7083
0 | 319 | 20.7708
0 | 320 | 20.8333
0 | 321 | 20.8958
0 | 322 | 20.9583
0 | 323 | 21.0208
0 | 324 | 21.0833
0 | 325 | 21.1458
0 | 326 | 21.2083
0 | 327 | 21.2708
1 | 328 | 21.3333
1 | 329 | 21.3958
1 | 330 | 21.4583
0 | 331 | 21.5208
0 | 332 | 21.5833
0 | 333 | 21.6458
0 | 334 | 21.7082
0 | 335 | 21.7707
1 | 336 | 21.8332
0 | 337 | 21.8957
0 | 338 | 21.9582
1 | 339 | 22.0207
1 | 340 | 22.0832
0 | 341 | 22.1457
0 | 342 | 22.2082
1 | 343 | 22.2707
0 | 344 | 22.3332
2 | 345 | 22.3957
0 | 346 | 22.4582
2 | 347 | 22.5207
1 | 348 | 22.5832
0 | 349 | 22.6457
0 | 350 | 22.7082
0 | 351 | 22.7707
0 | 352 | 22.8332
0 | 353 | 22.8957
1 | 354 | 22.9581
0 | 355 | 23.0206
1 | 356 | 23.0831
0 | 357 | 23.1456
0 | 358 | 23.2081
0 | 359 | 23.2706
0 | 360 | 23.3331
0 | 361 | 23.3956
0 | 362 | 23.4581
1 | 363 | 23.5206
0 | 364 | 23.5831
0 | 365 | 23.6456
0 | 366 | 23.7081
2 | 367 | 23.7706
0 | 368 | 23.8331
2 | 369 | 23.8956
0 | 370 | 23.9581
0 | 371 | 24.0206
0 | 372 | 24.0831
0 | 373 | 24.1456
1 | 374 | 24.208
0 | 375 | 24.2705
0 | 376 | 24.333
3 | 377 | 24.3955
0 | 378 | 24.458
2 | 379 | 24.5205
0 | 380 | 24.583
0 | 381 | 24.6455
0 | 382 | 24.708
0 | 383 | 24.7705
0 | 384 | 24.833
0 | 385 | 24.8955
0 | 386 | 24.958
0 | 387 | 25.0205
3 | 388 | 25.083
0 | 389 | 25.1455
0 | 390 | 25.208
2 | 391 | 25.2705
0 | 392 | 25.333
2 | 393 | 25.3955
0 | 394 | 25.4579
0 | 395 | 25.5204
0 | 396 | 25.5829
0 | 397 | 25.6454
2 | 398 | 25.7079
0 | 399 | 25.7704
0 | 400 | 25.8329
0 | 401 | 25.8954
0 | 402 | 25.9579
0 | 403 | 26.0204
0 | 404 | 26.0829
0 | 405 | 26.1454
1 | 406 | 26.2079
0 | 407 | 26.2704
0 | 408 | 26.3329
1 | 409 | 26.3954
1 | 410 | 26.4579
1 | 411 | 26.5204
0 | 412 | 26.5829
0 | 413 | 26.6454
0 | 414 | 26.7078
0 | 415 | 26.7703
0 | 416 | 26.8328
1 | 417 | 26.8953
1 | 418 | 26.9578
0 | 419 | 27.0203
1 | 420 | 27.0828
3 | 421 | 27.1453
0 | 422 | 27.2078
1 | 423 | 27.2703
0 | 424 | 27.3328
0 | 425 | 27.3953
1 | 426 | 27.4578
1 | 427 | 27.5203
1 | 428 | 27.5828
0 | 429 | 27.6453
0 | 430 | 27.7078
0 | 431 | 27.7703
0 | 432 | 27.8328
0 | 433 | 27.8953
0 | 434 | 27.9577
1 | 435 | 28.0202
0 | 436 | 28.0827
0 | 437 | 28.1452
0 | 438 | 28.2077
0 | 439 | 28.2702
0 | 440 | 28.3327
0 | 441 | 28.3952
0 | 442 | 28.4577
0 | 443 | 28.5202
0 | 444 | 28.5827
0 | 445 | 28.6452
0 | 446 | 28.7077
0 | 447 | 28.7702
0 | 448 | 28.8327
0 | 449 | 28.8952
0 | 450 | 28.9577
0 | 451 | 29.0202
0 | 452 | 29.0827
0 | 453 | 29.1452
1 | 454 | 29.2076
0 | 455 | 29.2701
0 | 456 | 29.3326
0 | 457 | 29.3951
0 | 458 | 29.4576
0 | 459 | 29.5201
0 | 460 | 29.5826
0 | 461 | 29.6451
0 | 462 | 29.7076
0 | 463 | 29.7701
1 | 464 | 29.8326
0 | 465 | 29.8951
0 | 466 | 29.9576
0 | 467 | 30.0201
0 | 468 | 30.0826
0 | 469 | 30.1451
1 | 470 | 30.2076
0 | 471 | 30.2701
0 | 472 | 30.3326
1 | 473 | 30.3951
0 | 474 | 30.4575
0 | 475 | 30.52
0 | 476 | 30.5825
0 | 477 | 30.645
0 | 478 | 30.7075
1 | 479 | 30.77
0 | 480 | 30.8325
0 | 481 | 30.895
0 | 482 | 30.9575
0 | 483 | 31.02
0 | 484 | 31.0825
1 | 485 | 31.145
0 | 486 | 31.2075
0 | 487 | 31.27
0 | 488 | 31.3325
0 | 489 | 31.395
1 | 490 | 31.4575
1 | 491 | 31.52
0 | 492 | 31.5825
0 | 493 | 31.645
0 | 494 | 31.7074
0 | 495 | 31.7699
0 | 496 | 31.8324
0 | 497 | 31.8949
0 | 498 | 31.9574
1 | 499 | 32.0199
0 | 500 | 32.0824
0 | 501 | 32.1449
0 | 502 | 32.2074
0 | 503 | 32.2699
0 | 504 | 32.3324
1 | 505 | 32.3949
0 | 506 | 32.4574
0 | 507 | 32.5199
0 | 508 | 32.5824
0 | 509 | 32.6449
0 | 510 | 32.7074
0 | 511 | 32.7699
0 | 512 | 32.8324
0 | 513 | 32.8949
0 | 514 | 32.9573
1 | 515 | 33.0198
1 | 516 | 33.0823
2 | 517 | 33.1448
0 | 518 | 33.2073
0 | 519 | 33.2698
1 | 520 | 33.3323
0 | 521 | 33.3948
0 | 522 | 33.4573
0 | 523 | 33.5198
0 | 524 | 33.5823
0 | 525 | 33.6448
0 | 526 | 33.7073
0 | 527 | 33.7698
0 | 528 | 33.8323
0 | 529 | 33.8948
1 | 530 | 33.9573
0 | 531 | 34.0198
0 | 532 | 34.0823
0 | 533 | 34.1448
0 | 534 | 34.2072
0 | 535 | 34.2697
1 | 536 | 34.3322
0 | 537 | 34.3947
0 | 538 | 34.4572
1 | 539 | 34.5197
1 | 540 | 34.5822
0 | 541 | 34.6447
1 | 542 | 34.7072
0 | 543 | 34.7697
0 | 544 | 34.8322
0 | 545 | 34.8947
0 | 546 | 34.9572
0 | 547 | 35.0197
0 | 548 | 35.0822
0 | 549 | 35.1447
0 | 550 | 35.2072
0 | 551 | 35.2697
0 | 552 | 35.3322
2 | 553 | 35.3947
0 | 554 | 35.4571
1 | 555 | 35.5196
0 | 556 | 35.5821
0 | 557 | 35.6446
0 | 558 | 35.7071
0 | 559 | 35.7696
0 | 560 | 35.8321
0 | 561 | 35.8946
0 | 562 | 35.9571
0 | 563 | 36.0196
0 | 564 | 36.0821
0 | 565 | 36.1446
0 | 566 | 36.2071
1 | 567 | 36.2696
1 | 568 | 36.3321
0 | 569 | 36.3946
1 | 570 | 36.4571
0 | 571 | 36.5196
0 | 572 | 36.5821
0 | 573 | 36.6446
0 | 574 | 36.707
0 | 575 | 36.7695
0 | 576 | 36.832
0 | 577 | 36.8945
1 | 578 | 36.957
1 | 579 | 37.0195
0 | 580 | 37.082
0 | 581 | 37.1445
0 | 582 | 37.207
0 | 583 | 37.2695
1 | 584 | 37.332
0 | 585 | 37.3945
0 | 586 | 37.457
0 | 587 | 37.5195
2 | 588 | 37.582
0 | 589 | 37.6445
0 | 590 | 37.707
0 | 591 | 37.7695
1 | 592 | 37.832
0 | 593 | 37.8945
0 | 594 | 37.9569
0 | 595 | 38.0194
0 | 596 | 38.0819
0 | 597 | 38.1444
0 | 598 | 38.2069
0 | 599 | 38.2694
0 | 600 | 38.3319
0 | 601 | 38.3944
0 | 602 | 38.4569
0 | 603 | 38.5194
0 | 604 | 38.5819
0 | 605 | 38.6444
0 | 606 | 38.7069
0 | 607 | 38.7694
0 | 608 | 38.8319
0 | 609 | 38.8944
0 | 610 | 38.9569
0 | 611 | 39.0194
1 | 612 | 39.0819
0 | 613 | 39.1444
1 | 614 | 39.2068
0 | 615 | 39.2693
0 | 616 | 39.3318
0 | 617 | 39.3943
0 | 618 | 39.4568
0 | 619 | 39.5193
0 | 620 | 39.5818
0 | 621 | 39.6443
0 | 622 | 39.7068
0 | 623 | 39.7693
0 | 624 | 39.8318
3 | 625 | 39.8943
0 | 626 | 39.9568
0 | 627 | 40.0193
0 | 628 | 40.0818
1 | 629 | 40.1443
1 | 630 | 40.2068
0 | 631 | 40.2693
1 | 632 | 40.3318
0 | 633 | 40.3943
0 | 634 | 40.4567
0 | 635 | 40.5192
0 | 636 | 40.5817
1 | 637 | 40.6442
0 | 638 | 40.7067
0 | 639 | 40.7692
0 | 640 | 40.8317
0 | 641 | 40.8942
0 | 642 | 40.9567
0 | 643 | 41.0192
0 | 644 | 41.0817
0 | 645 | 41.1442
0 | 646 | 41.2067
0 | 647 | 41.2692
0 | 648 | 41.3317
0 | 649 | 41.3942
0 | 650 | 41.4567
0 | 651 | 41.5192
1 | 652 | 41.5817
0 | 653 | 41.6442
0 | 654 | 41.7066
0 | 655 | 41.7691
0 | 656 | 41.8316
0 | 657 | 41.8941
0 | 658 | 41.9566
0 | 659 | 42.0191
0 | 660 | 42.0816
0 | 661 | 42.1441
0 | 662 | 42.2066
0 | 663 | 42.2691
0 | 664 | 42.3316
0 | 665 | 42.3941
0 | 666 | 42.4566
0 | 667 | 42.5191
0 | 668 | 42.5816
0 | 669 | 42.6441
1 | 670 | 42.7066
0 | 671 | 42.7691
0 | 672 | 42.8316
0 | 673 | 42.8941
0 | 674 | 42.9565
0 | 675 | 43.019
0 | 676 | 43.0815
0 | 677 | 43.144
0 | 678 | 43.2065
0 | 679 | 43.269
0 | 680 | 43.3315
0 | 681 | 43.394
0 | 682 | 43.4565
0 | 683 | 43.519
0 | 684 | 43.5815
0 | 685 | 43.644
0 | 686 | 43.7065
0 | 687 | 43.769
0 | 688 | 43.8315
0 | 689 | 43.894
0 | 690 | 43.9565
0 | 691 | 44.019
0 | 692 | 44.0815
0 | 693 | 44.144
0 | 694 | 44.2064
0 | 695 | 44.2689
0 | 696 | 44.3314
0 | 697 | 44.3939
0 | 698 | 44.4564
0 | 699 | 44.5189
0 | 700 | 44.5814
1 | 701 | 44.6439
0 | 702 | 44.7064
0 | 703 | 44.7689
1 | 704 | 44.8314
0 | 705 | 44.8939
0 | 706 | 44.9564
0 | 707 | 45.0189
0 | 708 | 45.0814
0 | 709 | 45.1439
1 | 710 | 45.2064
0 | 711 | 45.2689
0 | 712 | 45.3314
0 | 713 | 45.3939
0 | 714 | 45.4563
0 | 715 | 45.5188
0 | 716 | 45.5813
0 | 717 | 45.6438
0 | 718 | 45.7063
0 | 719 | 45.7688
0 | 720 | 45.8313
0 | 721 | 45.8938
0 | 722 | 45.9563
0 | 723 | 46.0188
0 | 724 | 46.0813
0 | 725 | 46.1438
0 | 726 | 46.2063
0 | 727 | 46.2688
1 | 728 | 46.3313
0 | 729 | 46.3938
0 | 730 | 46.4563
0 | 731 | 46.5188
0 | 732 | 46.5813
0 | 733 | 46.6438
0 | 734 | 46.7062
0 | 735 | 46.7687
0 | 736 | 46.8312
0 | 737 | 46.8937
0 | 738 | 46.9562
0 | 739 | 47.0187
0 | 740 | 47.0812
0 | 741 | 47.1437
0 | 742 | 47.2062
0 | 743 | 47.2687
0 | 744 | 47.3312
0 | 745 | 47.3937
0 | 746 | 47.4562
0 | 747 | 47.5187
0 | 748 | 47.5812
0 | 749 | 47.6437
0 | 750 | 47.7062
0 | 751 | 47.7687
0 | 752 | 47.8312
0 | 753 | 47.8937
0 | 754 | 47.9561
1 | 755 | 48.0186
1 | 756 | 48.0811
0 | 757 | 48.1436
0 | 758 | 48.2061
0 | 759 | 48.2686
1 | 760 | 48.3311
0 | 761 | 48.3936
0 | 762 | 48.4561
0 | 763 | 48.5186
0 | 764 | 48.5811
0 | 765 | 48.6436
0 | 766 | 48.7061
0 | 767 | 48.7686
0 | 768 | 48.8311
0 | 769 | 48.8936
0 | 770 | 48.9561
0 | 771 | 49.0186
0 | 772 | 49.0811
0 | 773 | 49.1436
0 | 774 | 49.206
0 | 775 | 49.2685
1 | 776 | 49.331
0 | 777 | 49.3935
0 | 778 | 49.456
0 | 779 | 49.5185
0 | 780 | 49.581
1 | 781 | 49.6435
0 | 782 | 49.706
0 | 783 | 49.7685
0 | 784 | 49.831
0 | 785 | 49.8935
0 | 786 | 49.956
0 | 787 | 50.0185
0 | 788 | 50.081
0 | 789 | 50.1435
0 | 790 | 50.206
0 | 791 | 50.2685
1 | 792 | 50.331
0 | 793 | 50.3935
0 | 794 | 50.4559
0 | 795 | 50.5184
0 | 796 | 50.5809
0 | 797 | 50.6434
0 | 798 | 50.7059
0 | 799 | 50.7684
0 | 800 | 50.8309
0 | 801 | 50.8934
0 | 802 | 50.9559
0 | 803 | 51.0184
0 | 804 | 51.0809
0 | 805 | 51.1434
0 | 806 | 51.2059
1 | 807 | 51.2684
0 | 808 | 51.3309
0 | 809 | 51.3934
0 | 810 | 51.4559
0 | 811 | 51.5184
0 | 812 | 51.5809
0 | 813 | 51.6434
0 | 814 | 51.7058
0 | 815 | 51.7683
0 | 816 | 51.8308
0 | 817 | 51.8933
0 | 818 | 51.9558
0 | 819 | 52.0183
1 | 820 | 52.0808
0 | 821 | 52.1433
0 | 822 | 52.2058
0 | 823 | 52.2683
0 | 824 | 52.3308
0 | 825 | 52.3933
0 | 826 | 52.4558
0 | 827 | 52.5183
0 | 828 | 52.5808
0 | 829 | 52.6433
0 | 830 | 52.7058
0 | 831 | 52.7683
0 | 832 | 52.8308
1 | 833 | 52.8933
0 | 834 | 52.9557
0 | 835 | 53.0182
0 | 836 | 53.0807
0 | 837 | 53.1432
0 | 838 | 53.2057
0 | 839 | 53.2682
0 | 840 | 53.3307
0 | 841 | 53.3932
0 | 842 | 53.4557
0 | 843 | 53.5182
0 | 844 | 53.5807
0 | 845 | 53.6432
0 | 846 | 53.7057
1 | 847 | 53.7682
0 | 848 | 53.8307
0 | 849 | 53.8932
0 | 850 | 53.9557
0 | 851 | 54.0182
0 | 852 | 54.0807
0 | 853 | 54.1432
0 | 854 | 54.2056
0 | 855 | 54.2681
0 | 856 | 54.3306
1 | 857 | 54.3931
0 | 858 | 54.4556
0 | 859 | 54.5181
0 | 860 | 54.5806
0 | 861 | 54.6431
0 | 862 | 54.7056
1 | 863 | 54.7681
0 | 864 | 54.8306
0 | 865 | 54.8931
0 | 866 | 54.9556
0 | 867 | 55.0181
0 | 868 | 55.0806
0 | 869 | 55.1431
0 | 870 | 55.2056
0 | 871 | 55.2681
0 | 872 | 55.3306
0 | 873 | 55.3931
0 | 874 | 55.4555
0 | 875 | 55.518
0 | 876 | 55.5805
0 | 877 | 55.643
0 | 878 | 55.7055
0 | 879 | 55.768
0 | 880 | 55.8305
0 | 881 | 55.893
0 | 882 | 55.9555
0 | 883 | 56.018
0 | 884 | 56.0805
0 | 885 | 56.143
0 | 886 | 56.2055
0 | 887 | 56.268
0 | 888 | 56.3305
0 | 889 | 56.393
0 | 890 | 56.4555
0 | 891 | 56.518
0 | 892 | 56.5805
0 | 893 | 56.643
0 | 894 | 56.7054
0 | 895 | 56.7679
0 | 896 | 56.8304
0 | 897 | 56.8929
0 | 898 | 56.9554
0 | 899 | 57.0179
0 | 900 | 57.0804
0 | 901 | 57.1429
0 | 902 | 57.2054
0 | 903 | 57.2679
0 | 904 | 57.3304
0 | 905 | 57.3929
1 | 906 | 57.4554
0 | 907 | 57.5179
0 | 908 | 57.5804
0 | 909 | 57.6429
0 | 910 | 57.7054
0 | 911 | 57.7679
0 | 912 | 57.8304
0 | 913 | 57.8929
0 | 914 | 57.9553
0 | 915 | 58.0178
0 | 916 | 58.0803
0 | 917 | 58.1428
0 | 918 | 58.2053
0 | 919 | 58.2678
0 | 920 | 58.3303
0 | 921 | 58.3928
0 | 922 | 58.4553
0 | 923 | 58.5178
0 | 924 | 58.5803
0 | 925 | 58.6428
0 | 926 | 58.7053
0 | 927 | 58.7678
0 | 928 | 58.8303
0 | 929 | 58.8928
0 | 930 | 58.9553
0 | 931 | 59.0178
0 | 932 | 59.0803
0 | 933 | 59.1428
0 | 934 | 59.2052
0 | 935 | 59.2677
0 | 936 | 59.3302
0 | 937 | 59.3927
0 | 938 | 59.4552
0 | 939 | 59.5177
0 | 940 | 59.5802
0 | 941 | 59.6427
0 | 942 | 59.7052
1 | 943 | 59.7677
0 | 944 | 59.8302
1 | 945 | 59.8927
1 | 946 | 59.9552
0 | 947 | 60.0177
0 | 948 | 60.0802
0 | 949 | 60.1427
0 | 950 | 60.2052
0 | 951 | 60.2677
1 | 952 | 60.3302
0 | 953 | 60.3927
0 | 954 | 60.4551
0 | 955 | 60.5176
0 | 956 | 60.5801
0 | 957 | 60.6426
0 | 958 | 60.7051
0 | 959 | 60.7676
0 | 960 | 60.8301
0 | 961 | 60.8926
0 | 962 | 60.9551
0 | 963 | 61.0176
0 | 964 | 61.0801
0 | 965 | 61.1426
0 | 966 | 61.2051
0 | 967 | 61.2676
0 | 968 | 61.3301
1 | 969 | 61.3926
1 | 970 | 61.4551
0 | 971 | 61.5176
0 | 972 | 61.5801
0 | 973 | 61.6426
0 | 974 | 61.705
0 | 975 | 61.7675
0 | 976 | 61.83
0 | 977 | 61.8925
0 | 978 | 61.955
0 | 979 | 62.0175
0 | 980 | 62.08
0 | 981 | 62.1425
0 | 982 | 62.205
0 | 983 | 62.2675
0 | 984 | 62.33
1 | 985 | 62.3925
0 | 986 | 62.455
0 | 987 | 62.5175
0 | 988 | 62.58
0 | 989 | 62.6425
0 | 990 | 62.705
0 | 991 | 62.7675
1 | 992 | 62.83
0 | 993 | 62.8925
0 | 994 | 62.9549
0 | 995 | 63.0174
0 | 996 | 63.0799
0 | 997 | 63.1424
0 | 998 | 63.2049
0 | 999 | 63.2674
0 | 1000 | 63.3299
0 | 1001 | 63.3924
0 | 1002 | 63.4549
1 | 1003 | 63.5174
0 | 1004 | 63.5799
1 | 1005 | 63.6424
0 | 1006 | 63.7049
0 | 1007 | 63.7674
0 | 1008 | 63.8299
0 | 1009 | 63.8924
0 | 1010 | 63.9549
0 | 1011 | 64.0174
0 | 1012 | 64.0799
0 | 1013 | 64.1424
0 | 1014 | 64.2048
0 | 1015 | 64.2673
0 | 1016 | 64.3298
0 | 1017 | 64.3923
0 | 1018 | 64.4548
1 | 1019 | 64.5173
0 | 1020 | 64.5798
0 | 1021 | 64.6423
0 | 1022 | 64.7048
0 | 1023 | 64.7673
0 | 1024 | 64.8298
$ROI:
2
312 | 376
385 | 429
$PRESETS:
Live | Time
300
0
$ENER_FIT:
0.83492 | 0.062495
$MCA_CAL:
3
0.83492 | 0.062495 | 0
$SHAPE_CAL:
3
30.0778 | 0 | 0

## Res_FANO
Source | FWHM [keV] | Sigma | Energy | R | R=sqrt(C/E) |  | C | 2127.2635 | C=W*(F+b)
Cd-109 | 2.25 | 0.062 | 23 | 9.7826 | 9.6172 | 0.027374 |  |  | Knoll pg 177 |  | F+b= | 81817.3251
Co-57 | 1.19 | 0.062 | 6.4 | 18.5938 | 18.2314 | 0.13128 |  |  | W | 0.026
Co-57 | 1.88 | 0.062 | 14.4 | 13.0556 | 12.1543 | 0.81229 |  |  | b | 0.5
Fe-55 | 1.06 | 0.062 | 5.89 | 17.9966 | 19.0043 | 1.0155
[6 empty] | 1.9865 | 1.4094
| E |  |  | 0.097826
| 1 | 46.1223 |  | 0.18594
| 2 | 32.6134 |  | 0.13056
| 3 | 26.6287 |  | 0.17997
| 4 | 23.0611
| 5 | 20.6265
| 6 | 18.8293
| 7 | 17.4326
| 8 | 16.3067
| 9 | 15.3741
| 10 | 14.5851
| 11 | 13.9064
| 12 | 13.3144
| 13 | 12.792
| 14 | 12.3267
| 15 | 11.9087
| 16 | 11.5306
| 17 | 11.1863
| 18 | 10.8711
| 19 | 10.5812
| 20 | 10.3133
| 21 | 10.0647
| 22 | 9.8333
| 23 | 9.6172
| 24 | 9.4147
| 25 | 9.2245