## Calibration 3by3 NaI
Source | Photon Energy [keV] | Channel Number | Peak Area [counts] | ±σ | FWHM [keV]
Cd-109 | 88.034 | 59.7 | 6257.8 | 132.6 | 9.83
Cs-137 | 661.657 | 393.7 | 77082.8 | 288.3 | 47.35
Co-60 | 1173.24 | 676.2 | 22131.4 | 169.4 | 61.72
Co-60 | 1332.5 | 764.6 | 19720.8 | 149.7 | 65.01
Resolution [%] | Half-life (days) | Half-life (seconds) | Half-Life Uncertainty | Original Activity (mic-Ci) | Source Age (seconds)
11.1661 | 462.6 | 39968640 | 0.7 | 97.56 | 154224000
7.1563 | 11012.05 | 951441120 | 0.16 | 10.02 | 614390400
5.2606 | 1924.28 | 166257792 | 0.001 | 10.26 | 10886400
4.8788 | 1924.28 | 166257792 | 0.001 | 10.26 | 10886400
Source activity | Current Activity using Rad Pro Calculator | Branch Ratio % | Gamma/s | ±σ | Total Uncertainty %
6.7253 | 6.7354 | 3.63 | 9046.2578 | 280.434 | 3.1
6.4044 | 6.3953 | 85.1 | 201368.1188 | 6242.4117 | 3.1
9.8047 | 2.6306 | 99.86 | 97196.7247 | 3013.0985 | 3.1
9.8047 | 2.6306 | 99.98 | 97313.5243 | 3016.7193 | 3.1
Live Time (seconds) | Expected Counts | Absolute Efficiency | ±σ | Percent Uncertainty (%) | Crystal Radius (cm)
180 | 1628326.4032 | 0.0038431 | 0.00014431 | 3.755 | 3.81
180 | 36246261.3769 | 0.0021266 | 6.6404e-05 | 3.1225 | 3.81
180 | 17495410.441 | 0.001265 | 4.0392e-05 | 3.1931 | 3.81
189 | 18392256.0854 | 0.0010722 | 3.4221e-05 | 3.1916 | 3.81
Source-to-Detector Distance (cm) | ~Ω | Intrinsic Efficiency | ±σ |  |  | http://www.radprocalculator.com/Decay.aspx
25 | 0.072964 | 66.1866 | 2.4853
25 | 0.072964 | 36.6256 | 1.1436
25 | 0.072964 | 21.7859 | 0.69564
25 | 0.072964 | 18.4663 | 0.58937

## Cd-109 3by3 NaI
Channel | Energy (keV) | Counts
1 | -21.3925 | 0
2 | -19.625 | 0
3 | -17.8575 | 0
4 | -16.09 | 0
5 | -14.3225 | 0
6 | -12.555 | 0
7 | -10.7875 | 0
8 | -9.02 | 0
9 | -7.2525 | 0
10 | -5.485 | 0
11 | -3.7175 | 0
12 | -1.95 | 0
13 | -0.1825 | 0
14 | 1.585 | 0
15 | 3.3525 | 0
16 | 5.12 | 0
17 | 6.8875 | 0
18 | 8.655 | 0
19 | 10.4225 | 0
20 | 12.19 | 0
21 | 13.9575 | 0
22 | 15.725 | 0
23 | 17.4925 | 0
24 | 19.26 | 0
25 | 21.0275 | 0
26 | 22.795 | 0
27 | 24.5625 | 0
28 | 26.33 | 0
29 | 28.0975 | 0
30 | 29.865 | 0
31 | 31.6325 | 0
32 | 33.4 | 0
33 | 35.1675 | 0
34 | 36.935 | 0
35 | 38.7025 | 0
36 | 40.47 | 11
37 | 42.2375 | 78
38 | 44.005 | 200
39 | 45.7725 | 304
40 | 47.54 | 346
41 | 49.3075 | 365
42 | 51.075 | 407
43 | 52.8425 | 436
44 | 54.61 | 440
45 | 56.3775 | 454
46 | 58.145 | 510
47 | 59.9125 | 529
48 | 61.68 | 547
49 | 63.4475 | 589
50 | 65.215 | 640
51 | 66.9825 | 615
52 | 68.75 | 590
53 | 70.5175 | 606
54 | 72.285 | 634
55 | 74.0525 | 676
56 | 75.82 | 763
57 | 77.5875 | 904
58 | 79.355 | 1015
59 | 81.1225 | 1307
60 | 82.89 | 1471
61 | 84.6575 | 1575
62 | 86.425 | 1415
63 | 88.1925 | 1208
64 | 89.96 | 848
65 | 91.7275 | 636
66 | 93.495 | 486
67 | 95.2625 | 389
68 | 97.03 | 359
69 | 98.7975 | 380
70 | 100.565 | 341
71 | 102.3325 | 381
72 | 104.1 | 354
73 | 105.8675 | 358
74 | 107.635 | 345
75 | 109.4025 | 348
76 | 111.17 | 359
77 | 112.9375 | 370
78 | 114.705 | 362
79 | 116.4725 | 325
80 | 118.24 | 336
81 | 120.0075 | 334
82 | 121.775 | 324
83 | 123.5425 | 335
84 | 125.31 | 334
85 | 127.0775 | 335
86 | 128.845 | 328
87 | 130.6125 | 331
88 | 132.38 | 297
89 | 134.1475 | 325
90 | 135.915 | 305
91 | 137.6825 | 312
92 | 139.45 | 288
93 | 141.2175 | 300
94 | 142.985 | 273
95 | 144.7525 | 295
96 | 146.52 | 259
97 | 148.2875 | 260
98 | 150.055 | 292
99 | 151.8225 | 302
100 | 153.59 | 271
101 | 155.3575 | 251
102 | 157.125 | 285
103 | 158.8925 | 277
104 | 160.66 | 247
105 | 162.4275 | 268
106 | 164.195 | 238
107 | 165.9625 | 232
108 | 167.73 | 252
109 | 169.4975 | 231
110 | 171.265 | 237
111 | 173.0325 | 226
112 | 174.8 | 249
113 | 176.5675 | 238
114 | 178.335 | 230
115 | 180.1025 | 222
116 | 181.87 | 230
117 | 183.6375 | 220
118 | 185.405 | 205
119 | 187.1725 | 219
120 | 188.94 | 198
121 | 190.7075 | 199
122 | 192.475 | 208
123 | 194.2425 | 194
124 | 196.01 | 195
125 | 197.7775 | 201
126 | 199.545 | 146
127 | 201.3125 | 206
128 | 203.08 | 171
129 | 204.8475 | 190
130 | 206.615 | 167
131 | 208.3825 | 179
132 | 210.15 | 187
133 | 211.9175 | 166
134 | 213.685 | 174
135 | 215.4525 | 185
136 | 217.22 | 196
137 | 218.9875 | 162
138 | 220.755 | 160
139 | 222.5225 | 151
140 | 224.29 | 165
141 | 226.0575 | 156
142 | 227.825 | 160
143 | 229.5925 | 160
144 | 231.36 | 168
145 | 233.1275 | 177
146 | 234.895 | 161
147 | 236.6625 | 146
148 | 238.43 | 162
149 | 240.1975 | 144
150 | 241.965 | 182
151 | 243.7325 | 155
152 | 245.5 | 155
153 | 247.2675 | 147
154 | 249.035 | 137
155 | 250.8025 | 115
156 | 252.57 | 126
157 | 254.3375 | 111
158 | 256.105 | 111
159 | 257.8725 | 115
160 | 259.64 | 134
161 | 261.4075 | 110
162 | 263.175 | 116
163 | 264.9425 | 114
164 | 266.71 | 101
165 | 268.4775 | 124
166 | 270.245 | 105
167 | 272.0125 | 112
168 | 273.78 | 98
169 | 275.5475 | 111
170 | 277.315 | 96
171 | 279.0825 | 94
172 | 280.85 | 111
173 | 282.6175 | 102
174 | 284.385 | 98
175 | 286.1525 | 104
176 | 287.92 | 98
177 | 289.6875 | 95
178 | 291.455 | 107
179 | 293.2225 | 90
180 | 294.99 | 93
181 | 296.7575 | 96
182 | 298.525 | 104
183 | 300.2925 | 90
184 | 302.06 | 120
185 | 303.8275 | 105
186 | 305.595 | 90
187 | 307.3625 | 72
188 | 309.13 | 96
189 | 310.8975 | 85
190 | 312.665 | 68
191 | 314.4325 | 79
192 | 316.2 | 94
193 | 317.9675 | 68
194 | 319.735 | 88
195 | 321.5025 | 79
196 | 323.27 | 80
197 | 325.0375 | 84
198 | 326.805 | 81
199 | 328.5725 | 87
200 | 330.34 | 73
201 | 332.1075 | 75
202 | 333.875 | 82
203 | 335.6425 | 71
204 | 337.41 | 68
205 | 339.1775 | 87
206 | 340.945 | 88
207 | 342.7125 | 53
208 | 344.48 | 69
209 | 346.2475 | 73
210 | 348.015 | 78
211 | 349.7825 | 59
212 | 351.55 | 63
213 | 353.3175 | 88
214 | 355.085 | 80
215 | 356.8525 | 76
216 | 358.62 | 75
217 | 360.3875 | 66
218 | 362.155 | 97
219 | 363.9225 | 67
220 | 365.69 | 54
221 | 367.4575 | 54
222 | 369.225 | 66
223 | 370.9925 | 60
224 | 372.76 | 64
225 | 374.5275 | 54
226 | 376.295 | 61
227 | 378.0625 | 55
228 | 379.83 | 48
229 | 381.5975 | 54
230 | 383.365 | 55
231 | 385.1325 | 48
232 | 386.9 | 36
233 | 388.6675 | 50
234 | 390.435 | 45
235 | 392.2025 | 33
236 | 393.97 | 36
237 | 395.7375 | 41
238 | 397.505 | 40
239 | 399.2725 | 58
240 | 401.04 | 31
241 | 402.8075 | 47
242 | 404.575 | 37
243 | 406.3425 | 42
244 | 408.11 | 34
245 | 409.8775 | 39
246 | 411.645 | 40
247 | 413.4125 | 42
248 | 415.18 | 38
249 | 416.9475 | 44
250 | 418.715 | 49
251 | 420.4825 | 39
252 | 422.25 | 41
253 | 424.0175 | 33
254 | 425.785 | 50
255 | 427.5525 | 54
256 | 429.32 | 42
257 | 431.0875 | 46
258 | 432.855 | 40
259 | 434.6225 | 38
260 | 436.39 | 35
261 | 438.1575 | 41
262 | 439.925 | 44
263 | 441.6925 | 38
264 | 443.46 | 46
265 | 445.2275 | 39
266 | 446.995 | 34
267 | 448.7625 | 36
268 | 450.53 | 26
269 | 452.2975 | 39
270 | 454.065 | 33
271 | 455.8325 | 39
272 | 457.6 | 38
273 | 459.3675 | 33
274 | 461.135 | 33
275 | 462.9025 | 42
276 | 464.67 | 33
277 | 466.4375 | 39
278 | 468.205 | 32
279 | 469.9725 | 36
280 | 471.74 | 28
281 | 473.5075 | 31
282 | 475.275 | 35
283 | 477.0425 | 45
284 | 478.81 | 32
285 | 480.5775 | 36
286 | 482.345 | 34
287 | 484.1125 | 42
288 | 485.88 | 26
289 | 487.6475 | 25
290 | 489.415 | 28
291 | 491.1825 | 25
292 | 492.95 | 39
293 | 494.7175 | 41
294 | 496.485 | 29
295 | 498.2525 | 36
296 | 500.02 | 24
297 | 501.7875 | 26
298 | 503.555 | 43
299 | 505.3225 | 30
300 | 507.09 | 29
301 | 508.8575 | 23
302 | 510.625 | 32
303 | 512.3925 | 41
304 | 514.16 | 32
305 | 515.9275 | 35
306 | 517.695 | 32
307 | 519.4625 | 39
308 | 521.23 | 18
309 | 522.9975 | 27
310 | 524.765 | 19
311 | 526.5325 | 38
312 | 528.3 | 40
313 | 530.0675 | 34
314 | 531.835 | 21
315 | 533.6025 | 29
316 | 535.37 | 25
317 | 537.1375 | 28
318 | 538.905 | 28
319 | 540.6725 | 18
320 | 542.44 | 27
321 | 544.2075 | 25
322 | 545.975 | 29
323 | 547.7425 | 19
324 | 549.51 | 25
325 | 551.2775 | 29
326 | 553.045 | 25
327 | 554.8125 | 14
328 | 556.58 | 29
329 | 558.3475 | 30
330 | 560.115 | 28
331 | 561.8825 | 13
332 | 563.65 | 20
333 | 565.4175 | 28
334 | 567.185 | 21
335 | 568.9525 | 29
336 | 570.72 | 15
337 | 572.4875 | 16
338 | 574.255 | 30
339 | 576.0225 | 25
340 | 577.79 | 21
341 | 579.5575 | 20
342 | 581.325 | 29
343 | 583.0925 | 27
344 | 584.86 | 41
345 | 586.6275 | 31
346 | 588.395 | 18
347 | 590.1625 | 28
348 | 591.93 | 30
349 | 593.6975 | 29
350 | 595.465 | 30
351 | 597.2325 | 34
352 | 599 | 33
353 | 600.7675 | 39
354 | 602.535 | 26
355 | 604.3025 | 34
356 | 606.07 | 32
357 | 607.8375 | 35
358 | 609.605 | 47
359 | 611.3725 | 30
360 | 613.14 | 45
361 | 614.9075 | 41
362 | 616.675 | 40
363 | 618.4425 | 24
364 | 620.21 | 24
365 | 621.9775 | 36
366 | 623.745 | 33
367 | 625.5125 | 31
368 | 627.28 | 35
369 | 629.0475 | 29
370 | 630.815 | 36
371 | 632.5825 | 32
372 | 634.35 | 29
373 | 636.1175 | 23
374 | 637.885 | 23
375 | 639.6525 | 30
376 | 641.42 | 18
377 | 643.1875 | 21
378 | 644.955 | 31
379 | 646.7225 | 25
380 | 648.49 | 32
381 | 650.2575 | 25
382 | 652.025 | 27
383 | 653.7925 | 21
384 | 655.56 | 17
385 | 657.3275 | 21
386 | 659.095 | 26
387 | 660.8625 | 21
388 | 662.63 | 23
389 | 664.3975 | 25
390 | 666.165 | 24
391 | 667.9325 | 26
392 | 669.7 | 20
393 | 671.4675 | 20
394 | 673.235 | 24
395 | 675.0025 | 13
396 | 676.77 | 20
397 | 678.5375 | 20
398 | 680.305 | 21
399 | 682.0725 | 23
400 | 683.84 | 18
401 | 685.6075 | 21
402 | 687.375 | 21
403 | 689.1425 | 20
404 | 690.91 | 15
405 | 692.6775 | 18
406 | 694.445 | 7
407 | 696.2125 | 10
408 | 697.98 | 12
409 | 699.7475 | 17
410 | 701.515 | 24
411 | 703.2825 | 13
412 | 705.05 | 19
413 | 706.8175 | 15
414 | 708.585 | 20
415 | 710.3525 | 14
416 | 712.12 | 12
417 | 713.8875 | 15
418 | 715.655 | 13
419 | 717.4225 | 17
420 | 719.19 | 19
421 | 720.9575 | 14
422 | 722.725 | 17
423 | 724.4925 | 20
424 | 726.26 | 16
425 | 728.0275 | 21
426 | 729.795 | 10
427 | 731.5625 | 15
428 | 733.33 | 16
429 | 735.0975 | 15
430 | 736.865 | 10
431 | 738.6325 | 17
432 | 740.4 | 8
433 | 742.1675 | 13
434 | 743.935 | 9
435 | 745.7025 | 13
436 | 747.47 | 16
437 | 749.2375 | 12
438 | 751.005 | 13
439 | 752.7725 | 6
440 | 754.54 | 12
441 | 756.3075 | 11
442 | 758.075 | 13
443 | 759.8425 | 12
444 | 761.61 | 14
445 | 763.3775 | 16
446 | 765.145 | 15
447 | 766.9125 | 13
448 | 768.68 | 13
449 | 770.4475 | 8
450 | 772.215 | 11
451 | 773.9825 | 9
452 | 775.75 | 12
453 | 777.5175 | 16
454 | 779.285 | 19
455 | 781.0525 | 10
456 | 782.82 | 10
457 | 784.5875 | 17
458 | 786.355 | 15
459 | 788.1225 | 15
460 | 789.89 | 12
461 | 791.6575 | 8
462 | 793.425 | 13
463 | 795.1925 | 17
464 | 796.96 | 10
465 | 798.7275 | 13
466 | 800.495 | 19
467 | 802.2625 | 13
468 | 804.03 | 24
469 | 805.7975 | 8
470 | 807.565 | 12
471 | 809.3325 | 13
472 | 811.1 | 11
473 | 812.8675 | 11
474 | 814.635 | 8
475 | 816.4025 | 8
476 | 818.17 | 11
477 | 819.9375 | 10
478 | 821.705 | 10
479 | 823.4725 | 9
480 | 825.24 | 17
481 | 827.0075 | 11
482 | 828.775 | 7
483 | 830.5425 | 12
484 | 832.31 | 15
485 | 834.0775 | 15
486 | 835.845 | 10
487 | 837.6125 | 6
488 | 839.38 | 13
489 | 841.1475 | 12
490 | 842.915 | 14
491 | 844.6825 | 9
492 | 846.45 | 15
493 | 848.2175 | 10
494 | 849.985 | 10
495 | 851.7525 | 11
496 | 853.52 | 11
497 | 855.2875 | 13
498 | 857.055 | 11
499 | 858.8225 | 12
500 | 860.59 | 9
501 | 862.3575 | 21
502 | 864.125 | 10
503 | 865.8925 | 9
504 | 867.66 | 17
505 | 869.4275 | 8
506 | 871.195 | 9
507 | 872.9625 | 6
508 | 874.73 | 15
509 | 876.4975 | 9
510 | 878.265 | 12
511 | 880.0325 | 8
512 | 881.8 | 11
513 | 883.5675 | 7
514 | 885.335 | 9
515 | 887.1025 | 10
516 | 888.87 | 11
517 | 890.6375 | 8
518 | 892.405 | 12
519 | 894.1725 | 13
520 | 895.94 | 11
521 | 897.7075 | 12
522 | 899.475 | 11
523 | 901.2425 | 14
524 | 903.01 | 13
525 | 904.7775 | 10
526 | 906.545 | 13
527 | 908.3125 | 12
528 | 910.08 | 11
529 | 911.8475 | 9
530 | 913.615 | 12
531 | 915.3825 | 10
532 | 917.15 | 5
533 | 918.9175 | 13
534 | 920.685 | 13
535 | 922.4525 | 9
536 | 924.22 | 11
537 | 925.9875 | 20
538 | 927.755 | 16
539 | 929.5225 | 12
540 | 931.29 | 10
541 | 933.0575 | 14
542 | 934.825 | 13
543 | 936.5925 | 15
544 | 938.36 | 11
545 | 940.1275 | 12
546 | 941.895 | 16
547 | 943.6625 | 7
548 | 945.43 | 5
549 | 947.1975 | 7
550 | 948.965 | 11
551 | 950.7325 | 4
552 | 952.5 | 16
553 | 954.2675 | 17
554 | 956.035 | 11
555 | 957.8025 | 18
556 | 959.57 | 6
557 | 961.3375 | 10
558 | 963.105 | 11
559 | 964.8725 | 13
560 | 966.64 | 10
561 | 968.4075 | 12
562 | 970.175 | 14
563 | 971.9425 | 9
564 | 973.71 | 11
565 | 975.4775 | 9
566 | 977.245 | 10
567 | 979.0125 | 8
568 | 980.78 | 12
569 | 982.5475 | 13
570 | 984.315 | 13
571 | 986.0825 | 14
572 | 987.85 | 19
573 | 989.6175 | 12
574 | 991.385 | 8
575 | 993.1525 | 15
576 | 994.92 | 4
577 | 996.6875 | 10
578 | 998.455 | 11
579 | 1000.2225 | 14
580 | 1001.99 | 10
581 | 1003.7575 | 10
582 | 1005.525 | 10
583 | 1007.2925 | 7
584 | 1009.06 | 9
585 | 1010.8275 | 8
586 | 1012.595 | 9
587 | 1014.3625 | 12
588 | 1016.13 | 5
589 | 1017.8975 | 6
590 | 1019.665 | 5
591 | 1021.4325 | 16
592 | 1023.2 | 7
593 | 1024.9675 | 6
594 | 1026.735 | 7
595 | 1028.5025 | 7
596 | 1030.27 | 6
597 | 1032.0375 | 3
598 | 1033.805 | 9
599 | 1035.5725 | 7
600 | 1037.34 | 10
601 | 1039.1075 | 3
602 | 1040.875 | 6
603 | 1042.6425 | 2
604 | 1044.41 | 8
605 | 1046.1775 | 8
606 | 1047.945 | 7
607 | 1049.7125 | 11
608 | 1051.48 | 9
609 | 1053.2475 | 7
610 | 1055.015 | 3
611 | 1056.7825 | 9
612 | 1058.55 | 8
613 | 1060.3175 | 8
614 | 1062.085 | 7
615 | 1063.8525 | 3
616 | 1065.62 | 1
617 | 1067.3875 | 12
618 | 1069.155 | 8
619 | 1070.9225 | 3
620 | 1072.69 | 10
621 | 1074.4575 | 4
622 | 1076.225 | 5
623 | 1077.9925 | 8
624 | 1079.76 | 6
625 | 1081.5275 | 8
626 | 1083.295 | 6
627 | 1085.0625 | 6
628 | 1086.83 | 9
629 | 1088.5975 | 9
630 | 1090.365 | 8
631 | 1092.1325 | 9
632 | 1093.9 | 6
633 | 1095.6675 | 10
634 | 1097.435 | 10
635 | 1099.2025 | 10
636 | 1100.97 | 8
637 | 1102.7375 | 6
638 | 1104.505 | 12
639 | 1106.2725 | 15
640 | 1108.04 | 8
641 | 1109.8075 | 6
642 | 1111.575 | 6
643 | 1113.3425 | 10
644 | 1115.11 | 8
645 | 1116.8775 | 11
646 | 1118.645 | 7
647 | 1120.4125 | 8
648 | 1122.18 | 7
649 | 1123.9475 | 11
650 | 1125.715 | 12
651 | 1127.4825 | 5
652 | 1129.25 | 10
653 | 1131.0175 | 11
654 | 1132.785 | 12
655 | 1134.5525 | 3
656 | 1136.32 | 11
657 | 1138.0875 | 10
658 | 1139.855 | 14
659 | 1141.6225 | 10
660 | 1143.39 | 9
661 | 1145.1575 | 13
662 | 1146.925 | 9
663 | 1148.6925 | 7
664 | 1150.46 | 5
665 | 1152.2275 | 5
666 | 1153.995 | 6
667 | 1155.7625 | 11
668 | 1157.53 | 12
669 | 1159.2975 | 8
670 | 1161.065 | 6
671 | 1162.8325 | 8
672 | 1164.6 | 10
673 | 1166.3675 | 7
674 | 1168.135 | 9
675 | 1169.9025 | 8
676 | 1171.67 | 3
677 | 1173.4375 | 14
678 | 1175.205 | 5
679 | 1176.9725 | 7
680 | 1178.74 | 9
681 | 1180.5075 | 7
682 | 1182.275 | 7
683 | 1184.0425 | 12
684 | 1185.81 | 7
685 | 1187.5775 | 4
686 | 1189.345 | 6
687 | 1191.1125 | 8
688 | 1192.88 | 5
689 | 1194.6475 | 8
690 | 1196.415 | 7
691 | 1198.1825 | 3
692 | 1199.95 | 6
693 | 1201.7175 | 4
694 | 1203.485 | 7
695 | 1205.2525 | 10
696 | 1207.02 | 9
697 | 1208.7875 | 5
698 | 1210.555 | 7
699 | 1212.3225 | 7
700 | 1214.09 | 6
701 | 1215.8575 | 3
702 | 1217.625 | 6
703 | 1219.3925 | 14
704 | 1221.16 | 6
705 | 1222.9275 | 7
706 | 1224.695 | 5
707 | 1226.4625 | 4
708 | 1228.23 | 6
709 | 1229.9975 | 3
710 | 1231.765 | 9
711 | 1233.5325 | 5
712 | 1235.3 | 6
713 | 1237.0675 | 13
714 | 1238.835 | 5
715 | 1240.6025 | 3
716 | 1242.37 | 6
717 | 1244.1375 | 3
718 | 1245.905 | 4
719 | 1247.6725 | 3
720 | 1249.44 | 7
721 | 1251.2075 | 5
722 | 1252.975 | 7
723 | 1254.7425 | 7
724 | 1256.51 | 7
725 | 1258.2775 | 7
726 | 1260.045 | 7
727 | 1261.8125 | 6
728 | 1263.58 | 1
729 | 1265.3475 | 9
730 | 1267.115 | 4
731 | 1268.8825 | 4
732 | 1270.65 | 5
733 | 1272.4175 | 5
734 | 1274.185 | 0
735 | 1275.9525 | 3
736 | 1277.72 | 4
737 | 1279.4875 | 3
738 | 1281.255 | 1
739 | 1283.0225 | 7
740 | 1284.79 | 4
741 | 1286.5575 | 4
742 | 1288.325 | 3
743 | 1290.0925 | 4
744 | 1291.86 | 4
745 | 1293.6275 | 3
746 | 1295.395 | 6
747 | 1297.1625 | 1
748 | 1298.93 | 4
749 | 1300.6975 | 3
750 | 1302.465 | 3
751 | 1304.2325 | 2
752 | 1306 | 4
753 | 1307.7675 | 4
754 | 1309.535 | 6
755 | 1311.3025 | 3
756 | 1313.07 | 3
757 | 1314.8375 | 5
758 | 1316.605 | 5
759 | 1318.3725 | 5
760 | 1320.14 | 4
761 | 1321.9075 | 6
762 | 1323.675 | 9
763 | 1325.4425 | 4
764 | 1327.21 | 3
765 | 1328.9775 | 4
766 | 1330.745 | 1
767 | 1332.5125 | 2
768 | 1334.28 | 6
769 | 1336.0475 | 3
770 | 1337.815 | 3
771 | 1339.5825 | 2
772 | 1341.35 | 4
773 | 1343.1175 | 5
774 | 1344.885 | 7
775 | 1346.6525 | 7
776 | 1348.42 | 6
777 | 1350.1875 | 7
778 | 1351.955 | 3
779 | 1353.7225 | 1
780 | 1355.49 | 5
781 | 1357.2575 | 5
782 | 1359.025 | 4
783 | 1360.7925 | 4
784 | 1362.56 | 3
785 | 1364.3275 | 3
786 | 1366.095 | 5
787 | 1367.8625 | 7
788 | 1369.63 | 6
789 | 1371.3975 | 6
790 | 1373.165 | 5
791 | 1374.9325 | 9
792 | 1376.7 | 5
793 | 1378.4675 | 3
794 | 1380.235 | 7
795 | 1382.0025 | 4
796 | 1383.77 | 6
797 | 1385.5375 | 6
798 | 1387.305 | 2
799 | 1389.0725 | 3
800 | 1390.84 | 4
801 | 1392.6075 | 5
802 | 1394.375 | 6
803 | 1396.1425 | 6
804 | 1397.91 | 5
805 | 1399.6775 | 4
806 | 1401.445 | 10
807 | 1403.2125 | 6
808 | 1404.98 | 6
809 | 1406.7475 | 13
810 | 1408.515 | 10
811 | 1410.2825 | 5
812 | 1412.05 | 5
813 | 1413.8175 | 8
814 | 1415.585 | 5
815 | 1417.3525 | 10
816 | 1419.12 | 5
817 | 1420.8875 | 6
818 | 1422.655 | 7
819 | 1424.4225 | 15
820 | 1426.19 | 7
821 | 1427.9575 | 17
822 | 1429.725 | 13
823 | 1431.4925 | 14
824 | 1433.26 | 8
825 | 1435.0275 | 11
826 | 1436.795 | 14
827 | 1438.5625 | 21
828 | 1440.33 | 15
829 | 1442.0975 | 15
830 | 1443.865 | 15
831 | 1445.6325 | 19
832 | 1447.4 | 17
833 | 1449.1675 | 20
834 | 1450.935 | 14
835 | 1452.7025 | 19
836 | 1454.47 | 9
837 | 1456.2375 | 16
838 | 1458.005 | 19
839 | 1459.7725 | 11
840 | 1461.54 | 16
841 | 1463.3075 | 17
842 | 1465.075 | 18
843 | 1466.8425 | 23
844 | 1468.61 | 10
845 | 1470.3775 | 5
846 | 1472.145 | 10
847 | 1473.9125 | 8
848 | 1475.68 | 7
849 | 1477.4475 | 6
850 | 1479.215 | 9
851 | 1480.9825 | 7
852 | 1482.75 | 12
853 | 1484.5175 | 12
854 | 1486.285 | 14
855 | 1488.0525 | 5
856 | 1489.82 | 9
857 | 1491.5875 | 12
858 | 1493.355 | 11
859 | 1495.1225 | 7
860 | 1496.89 | 4
861 | 1498.6575 | 9
862 | 1500.425 | 4
863 | 1502.1925 | 7
864 | 1503.96 | 4
865 | 1505.7275 | 4
866 | 1507.495 | 3
867 | 1509.2625 | 6
868 | 1511.03 | 5
869 | 1512.7975 | 4
870 | 1514.565 | 5
871 | 1516.3325 | 0
872 | 1518.1 | 5
873 | 1519.8675 | 5
874 | 1521.635 | 4
875 | 1523.4025 | 1
876 | 1525.17 | 1
877 | 1526.9375 | 2
878 | 1528.705 | 1
879 | 1530.4725 | 4
880 | 1532.24 | 3
881 | 1534.0075 | 1
882 | 1535.775 | 2
883 | 1537.5425 | 1
884 | 1539.31 | 4
885 | 1541.0775 | 2
886 | 1542.845 | 3
887 | 1544.6125 | 3
888 | 1546.38 | 1
889 | 1548.1475 | 1
890 | 1549.915 | 3
891 | 1551.6825 | 1
892 | 1553.45 | 1
893 | 1555.2175 | 4
894 | 1556.985 | 5
895 | 1558.7525 | 3
896 | 1560.52 | 4
897 | 1562.2875 | 2
898 | 1564.055 | 3
899 | 1565.8225 | 2
900 | 1567.59 | 3
901 | 1569.3575 | 0
902 | 1571.125 | 2
903 | 1572.8925 | 3
904 | 1574.66 | 0
905 | 1576.4275 | 3
906 | 1578.195 | 3
907 | 1579.9625 | 2
908 | 1581.73 | 0
909 | 1583.4975 | 3
910 | 1585.265 | 1
911 | 1587.0325 | 4
912 | 1588.8 | 2
913 | 1590.5675 | 4
914 | 1592.335 | 1
915 | 1594.1025 | 2
916 | 1595.87 | 1
917 | 1597.6375 | 5
918 | 1599.405 | 5
919 | 1601.1725 | 0
920 | 1602.94 | 1
921 | 1604.7075 | 2
922 | 1606.475 | 2
923 | 1608.2425 | 1
924 | 1610.01 | 2
925 | 1611.7775 | 1
926 | 1613.545 | 1
927 | 1615.3125 | 4
928 | 1617.08 | 1
929 | 1618.8475 | 4
930 | 1620.615 | 1
931 | 1622.3825 | 1
932 | 1624.15 | 1
933 | 1625.9175 | 0
934 | 1627.685 | 3
935 | 1629.4525 | 1
936 | 1631.22 | 2
937 | 1632.9875 | 1
938 | 1634.755 | 3
939 | 1636.5225 | 1
940 | 1638.29 | 1
941 | 1640.0575 | 2
942 | 1641.825 | 0
943 | 1643.5925 | 0
944 | 1645.36 | 2
945 | 1647.1275 | 2
946 | 1648.895 | 1
947 | 1650.6625 | 2
948 | 1652.43 | 3
949 | 1654.1975 | 0
950 | 1655.965 | 2
951 | 1657.7325 | 3
952 | 1659.5 | 2
953 | 1661.2675 | 2
954 | 1663.035 | 0
955 | 1664.8025 | 0
956 | 1666.57 | 5
957 | 1668.3375 | 1
958 | 1670.105 | 4
959 | 1671.8725 | 1
960 | 1673.64 | 1
961 | 1675.4075 | 2
962 | 1677.175 | 0
963 | 1678.9425 | 3
964 | 1680.71 | 1
965 | 1682.4775 | 0
966 | 1684.245 | 2
967 | 1686.0125 | 1
968 | 1687.78 | 1
969 | 1689.5475 | 1
970 | 1691.315 | 1
971 | 1693.0825 | 3
972 | 1694.85 | 3
973 | 1696.6175 | 2
974 | 1698.385 | 3
975 | 1700.1525 | 2
976 | 1701.92 | 6
977 | 1703.6875 | 3
978 | 1705.455 | 4
979 | 1707.2225 | 3
980 | 1708.99 | 2
981 | 1710.7575 | 1
982 | 1712.525 | 1
983 | 1714.2925 | 2
984 | 1716.06 | 2
985 | 1717.8275 | 1
986 | 1719.595 | 0
987 | 1721.3625 | 2
988 | 1723.13 | 4
989 | 1724.8975 | 1
990 | 1726.665 | 3
991 | 1728.4325 | 3
992 | 1730.2 | 2
993 | 1731.9675 | 2
994 | 1733.735 | 1
995 | 1735.5025 | 2
996 | 1737.27 | 6
997 | 1739.0375 | 1
998 | 1740.805 | 4
999 | 1742.5725 | 3
1000 | 1744.34 | 2
1001 | 1746.1075 | 6
1002 | 1747.875 | 24
1003 | 1749.6425 | 31
1004 | 1751.41 | 22
1005 | 1753.1775 | 14
1006 | 1754.945 | 19
1007 | 1756.7125 | 23
1008 | 1758.48 | 24
1009 | 1760.2475 | 24
1010 | 1762.015 | 29
1011 | 1763.7825 | 29
1012 | 1765.55 | 21
1013 | 1767.3175 | 22
1014 | 1769.085 | 19
1015 | 1770.8525 | 26
1016 | 1772.62 | 13
1017 | 1774.3875 | 20
1018 | 1776.155 | 15
1019 | 1777.9225 | 10
1020 | 1779.69 | 19
1021 | 1781.4575 | 12
1022 | 1783.225 | 21
1023 | 1784.9925 | 19
1024 | 1786.76 | 17

## Cs-137 3by3 NaI
Channel | Energy (keV) | Counts
1 | -21.3925 | 0
2 | -19.625 | 0
3 | -17.8575 | 0
4 | -16.09 | 0
5 | -14.3225 | 0
6 | -12.555 | 0
7 | -10.7875 | 0
8 | -9.02 | 0
9 | -7.2525 | 0
10 | -5.485 | 0
11 | -3.7175 | 0
12 | -1.95 | 0
13 | -0.1825 | 0
14 | 1.585 | 0
15 | 3.3525 | 0
16 | 5.12 | 0
17 | 6.8875 | 0
18 | 8.655 | 0
19 | 10.4225 | 0
20 | 12.19 | 0
21 | 13.9575 | 0
22 | 15.725 | 0
23 | 17.4925 | 0
24 | 19.26 | 0
25 | 21.0275 | 0
26 | 22.795 | 0
27 | 24.5625 | 0
28 | 26.33 | 0
29 | 28.0975 | 0
30 | 29.865 | 0
31 | 31.6325 | 1
32 | 33.4 | 0
33 | 35.1675 | 0
34 | 36.935 | 0
35 | 38.7025 | 0
36 | 40.47 | 21
37 | 42.2375 | 172
38 | 44.005 | 317
39 | 45.7725 | 513
40 | 47.54 | 591
41 | 49.3075 | 565
42 | 51.075 | 619
43 | 52.8425 | 648
44 | 54.61 | 680
45 | 56.3775 | 680
46 | 58.145 | 706
47 | 59.9125 | 763
48 | 61.68 | 705
49 | 63.4475 | 763
50 | 65.215 | 812
51 | 66.9825 | 814
52 | 68.75 | 861
53 | 70.5175 | 883
54 | 72.285 | 891
55 | 74.0525 | 856
56 | 75.82 | 912
57 | 77.5875 | 930
58 | 79.355 | 957
59 | 81.1225 | 930
60 | 82.89 | 971
61 | 84.6575 | 948
62 | 86.425 | 914
63 | 88.1925 | 1025
64 | 89.96 | 940
65 | 91.7275 | 983
66 | 93.495 | 1007
67 | 95.2625 | 938
68 | 97.03 | 960
69 | 98.7975 | 991
70 | 100.565 | 936
71 | 102.3325 | 998
72 | 104.1 | 1030
73 | 105.8675 | 1041
74 | 107.635 | 1042
75 | 109.4025 | 989
76 | 111.17 | 1043
77 | 112.9375 | 1043
78 | 114.705 | 1073
79 | 116.4725 | 970
80 | 118.24 | 1036
81 | 120.0075 | 1087
82 | 121.775 | 1081
83 | 123.5425 | 1012
84 | 125.31 | 1052
85 | 127.0775 | 975
86 | 128.845 | 979
87 | 130.6125 | 997
88 | 132.38 | 971
89 | 134.1475 | 976
90 | 135.915 | 1012
91 | 137.6825 | 957
92 | 139.45 | 975
93 | 141.2175 | 959
94 | 142.985 | 961
95 | 144.7525 | 909
96 | 146.52 | 985
97 | 148.2875 | 925
98 | 150.055 | 935
99 | 151.8225 | 888
100 | 153.59 | 874
101 | 155.3575 | 918
102 | 157.125 | 940
103 | 158.8925 | 935
104 | 160.66 | 872
105 | 162.4275 | 915
106 | 164.195 | 907
107 | 165.9625 | 911
108 | 167.73 | 922
109 | 169.4975 | 930
110 | 171.265 | 924
111 | 173.0325 | 1022
112 | 174.8 | 1040
113 | 176.5675 | 1021
114 | 178.335 | 1032
115 | 180.1025 | 1125
116 | 181.87 | 1192
117 | 183.6375 | 1183
118 | 185.405 | 1241
119 | 187.1725 | 1279
120 | 188.94 | 1236
121 | 190.7075 | 1273
122 | 192.475 | 1259
123 | 194.2425 | 1221
124 | 196.01 | 1240
125 | 197.7775 | 1250
126 | 199.545 | 1139
127 | 201.3125 | 1028
128 | 203.08 | 1047
129 | 204.8475 | 1063
130 | 206.615 | 1036
131 | 208.3825 | 938
132 | 210.15 | 950
133 | 211.9175 | 900
134 | 213.685 | 843
135 | 215.4525 | 848
136 | 217.22 | 840
137 | 218.9875 | 826
138 | 220.755 | 785
139 | 222.5225 | 779
140 | 224.29 | 810
141 | 226.0575 | 770
142 | 227.825 | 751
143 | 229.5925 | 685
144 | 231.36 | 772
145 | 233.1275 | 716
146 | 234.895 | 743
147 | 236.6625 | 696
148 | 238.43 | 718
149 | 240.1975 | 704
150 | 241.965 | 688
151 | 243.7325 | 599
152 | 245.5 | 642
153 | 247.2675 | 645
154 | 249.035 | 668
155 | 250.8025 | 643
156 | 252.57 | 583
157 | 254.3375 | 620
158 | 256.105 | 601
159 | 257.8725 | 584
160 | 259.64 | 594
161 | 261.4075 | 622
162 | 263.175 | 606
163 | 264.9425 | 543
164 | 266.71 | 557
165 | 268.4775 | 558
166 | 270.245 | 562
167 | 272.0125 | 535
168 | 273.78 | 591
169 | 275.5475 | 553
170 | 277.315 | 530
171 | 279.0825 | 573
172 | 280.85 | 580
173 | 282.6175 | 544
174 | 284.385 | 545
175 | 286.1525 | 549
176 | 287.92 | 532
177 | 289.6875 | 537
178 | 291.455 | 515
179 | 293.2225 | 525
180 | 294.99 | 491
181 | 296.7575 | 510
182 | 298.525 | 504
183 | 300.2925 | 530
184 | 302.06 | 504
185 | 303.8275 | 497
186 | 305.595 | 513
187 | 307.3625 | 497
188 | 309.13 | 548
189 | 310.8975 | 506
190 | 312.665 | 514
191 | 314.4325 | 472
192 | 316.2 | 480
193 | 317.9675 | 459
194 | 319.735 | 483
195 | 321.5025 | 467
196 | 323.27 | 454
197 | 325.0375 | 472
198 | 326.805 | 492
199 | 328.5725 | 472
200 | 330.34 | 494
201 | 332.1075 | 446
202 | 333.875 | 490
203 | 335.6425 | 432
204 | 337.41 | 458
205 | 339.1775 | 449
206 | 340.945 | 433
207 | 342.7125 | 478
208 | 344.48 | 472
209 | 346.2475 | 460
210 | 348.015 | 498
211 | 349.7825 | 438
212 | 351.55 | 447
213 | 353.3175 | 423
214 | 355.085 | 436
215 | 356.8525 | 458
216 | 358.62 | 433
217 | 360.3875 | 458
218 | 362.155 | 460
219 | 363.9225 | 427
220 | 365.69 | 434
221 | 367.4575 | 424
222 | 369.225 | 435
223 | 370.9925 | 417
224 | 372.76 | 442
225 | 374.5275 | 455
226 | 376.295 | 456
227 | 378.0625 | 462
228 | 379.83 | 427
229 | 381.5975 | 449
230 | 383.365 | 423
231 | 385.1325 | 446
232 | 386.9 | 415
233 | 388.6675 | 433
234 | 390.435 | 448
235 | 392.2025 | 434
236 | 393.97 | 445
237 | 395.7375 | 433
238 | 397.505 | 407
239 | 399.2725 | 426
240 | 401.04 | 425
241 | 402.8075 | 456
242 | 404.575 | 468
243 | 406.3425 | 427
244 | 408.11 | 467
245 | 409.8775 | 431
246 | 411.645 | 455
247 | 413.4125 | 454
248 | 415.18 | 418
249 | 416.9475 | 428
250 | 418.715 | 429
251 | 420.4825 | 399
252 | 422.25 | 466
253 | 424.0175 | 421
254 | 425.785 | 438
255 | 427.5525 | 437
256 | 429.32 | 398
257 | 431.0875 | 400
258 | 432.855 | 451
259 | 434.6225 | 424
260 | 436.39 | 416
261 | 438.1575 | 441
262 | 439.925 | 419
263 | 441.6925 | 385
264 | 443.46 | 430
265 | 445.2275 | 408
266 | 446.995 | 383
267 | 448.7625 | 418
268 | 450.53 | 399
269 | 452.2975 | 424
270 | 454.065 | 425
271 | 455.8325 | 361
272 | 457.6 | 364
273 | 459.3675 | 359
274 | 461.135 | 388
275 | 462.9025 | 360
276 | 464.67 | 322
277 | 466.4375 | 340
278 | 468.205 | 349
279 | 469.9725 | 327
280 | 471.74 | 306
281 | 473.5075 | 317
282 | 475.275 | 295
283 | 477.0425 | 267
284 | 478.81 | 250
285 | 480.5775 | 224
286 | 482.345 | 262
287 | 484.1125 | 271
288 | 485.88 | 249
289 | 487.6475 | 235
290 | 489.415 | 241
291 | 491.1825 | 200
292 | 492.95 | 230
293 | 494.7175 | 257
294 | 496.485 | 218
295 | 498.2525 | 193
296 | 500.02 | 220
297 | 501.7875 | 201
298 | 503.555 | 186
299 | 505.3225 | 166
300 | 507.09 | 178
301 | 508.8575 | 173
302 | 510.625 | 188
303 | 512.3925 | 177
304 | 514.16 | 187
305 | 515.9275 | 169
306 | 517.695 | 146
307 | 519.4625 | 169
308 | 521.23 | 166
309 | 522.9975 | 158
310 | 524.765 | 170
311 | 526.5325 | 143
312 | 528.3 | 156
313 | 530.0675 | 168
314 | 531.835 | 153
315 | 533.6025 | 162
316 | 535.37 | 152
317 | 537.1375 | 143
318 | 538.905 | 131
319 | 540.6725 | 154
320 | 542.44 | 143
321 | 544.2075 | 140
322 | 545.975 | 120
323 | 547.7425 | 137
324 | 549.51 | 109
325 | 551.2775 | 131
326 | 553.045 | 108
327 | 554.8125 | 139
328 | 556.58 | 126
329 | 558.3475 | 125
330 | 560.115 | 120
331 | 561.8825 | 114
332 | 563.65 | 110
333 | 565.4175 | 120
334 | 567.185 | 138
335 | 568.9525 | 104
336 | 570.72 | 121
337 | 572.4875 | 110
338 | 574.255 | 113
339 | 576.0225 | 128
340 | 577.79 | 101
341 | 579.5575 | 102
342 | 581.325 | 99
343 | 583.0925 | 99
344 | 584.86 | 101
345 | 586.6275 | 130
346 | 588.395 | 98
347 | 590.1625 | 108
348 | 591.93 | 113
349 | 593.6975 | 112
350 | 595.465 | 111
351 | 597.2325 | 92
352 | 599 | 84
353 | 600.7675 | 102
354 | 602.535 | 96
355 | 604.3025 | 110
356 | 606.07 | 118
357 | 607.8375 | 117
358 | 609.605 | 122
359 | 611.3725 | 121
360 | 613.14 | 133
361 | 614.9075 | 139
362 | 616.675 | 137
363 | 618.4425 | 152
364 | 620.21 | 166
365 | 621.9775 | 206
366 | 623.745 | 216
367 | 625.5125 | 224
368 | 627.28 | 311
369 | 629.0475 | 279
370 | 630.815 | 356
371 | 632.5825 | 451
372 | 634.35 | 468
373 | 636.1175 | 547
374 | 637.885 | 644
375 | 639.6525 | 713
376 | 641.42 | 765
377 | 643.1875 | 883
378 | 644.955 | 998
379 | 646.7225 | 1097
380 | 648.49 | 1263
381 | 650.2575 | 1351
382 | 652.025 | 1525
383 | 653.7925 | 1635
384 | 655.56 | 1811
385 | 657.3275 | 1938
386 | 659.095 | 2004
387 | 660.8625 | 2194
388 | 662.63 | 2286
389 | 664.3975 | 2467
390 | 666.165 | 2463
391 | 667.9325 | 2665
392 | 669.7 | 2614
393 | 671.4675 | 2685
394 | 673.235 | 2671
395 | 675.0025 | 2788
396 | 676.77 | 2745
397 | 678.5375 | 2672
398 | 680.305 | 2613
399 | 682.0725 | 2598
400 | 683.84 | 2417
401 | 685.6075 | 2414
402 | 687.375 | 2214
403 | 689.1425 | 2091
404 | 690.91 | 1970
405 | 692.6775 | 1828
406 | 694.445 | 1734
407 | 696.2125 | 1582
408 | 697.98 | 1431
409 | 699.7475 | 1175
410 | 701.515 | 1087
411 | 703.2825 | 1007
412 | 705.05 | 822
413 | 706.8175 | 719
414 | 708.585 | 590
415 | 710.3525 | 571
416 | 712.12 | 439
417 | 713.8875 | 411
418 | 715.655 | 305
419 | 717.4225 | 271
420 | 719.19 | 235
421 | 720.9575 | 163
422 | 722.725 | 148
423 | 724.4925 | 113
424 | 726.26 | 98
425 | 728.0275 | 80
426 | 729.795 | 60
427 | 731.5625 | 55
428 | 733.33 | 47
429 | 735.0975 | 36
430 | 736.865 | 35
431 | 738.6325 | 26
432 | 740.4 | 21
433 | 742.1675 | 12
434 | 743.935 | 22
435 | 745.7025 | 20
436 | 747.47 | 16
437 | 749.2375 | 18
438 | 751.005 | 18
439 | 752.7725 | 12
440 | 754.54 | 15
441 | 756.3075 | 19
442 | 758.075 | 14
443 | 759.8425 | 14
444 | 761.61 | 19
445 | 763.3775 | 20
446 | 765.145 | 18
447 | 766.9125 | 15
448 | 768.68 | 17
449 | 770.4475 | 14
450 | 772.215 | 23
451 | 773.9825 | 14
452 | 775.75 | 21
453 | 777.5175 | 15
454 | 779.285 | 12
455 | 781.0525 | 17
456 | 782.82 | 14
457 | 784.5875 | 16
458 | 786.355 | 17
459 | 788.1225 | 12
460 | 789.89 | 16
461 | 791.6575 | 17
462 | 793.425 | 15
463 | 795.1925 | 13
464 | 796.96 | 12
465 | 798.7275 | 14
466 | 800.495 | 16
467 | 802.2625 | 22
468 | 804.03 | 11
469 | 805.7975 | 14
470 | 807.565 | 12
471 | 809.3325 | 9
472 | 811.1 | 17
473 | 812.8675 | 15
474 | 814.635 | 12
475 | 816.4025 | 9
476 | 818.17 | 13
477 | 819.9375 | 18
478 | 821.705 | 10
479 | 823.4725 | 12
480 | 825.24 | 13
481 | 827.0075 | 14
482 | 828.775 | 12
483 | 830.5425 | 16
484 | 832.31 | 12
485 | 834.0775 | 13
486 | 835.845 | 10
487 | 837.6125 | 15
488 | 839.38 | 20
489 | 841.1475 | 9
490 | 842.915 | 22
491 | 844.6825 | 14
492 | 846.45 | 12
493 | 848.2175 | 21
494 | 849.985 | 10
495 | 851.7525 | 6
496 | 853.52 | 6
497 | 855.2875 | 10
498 | 857.055 | 9
499 | 858.8225 | 15
500 | 860.59 | 14
501 | 862.3575 | 16
502 | 864.125 | 14
503 | 865.8925 | 10
504 | 867.66 | 13
505 | 869.4275 | 13
506 | 871.195 | 11
507 | 872.9625 | 13
508 | 874.73 | 13
509 | 876.4975 | 8
510 | 878.265 | 17
511 | 880.0325 | 16
512 | 881.8 | 13
513 | 883.5675 | 5
514 | 885.335 | 12
515 | 887.1025 | 15
516 | 888.87 | 15
517 | 890.6375 | 4
518 | 892.405 | 13
519 | 894.1725 | 10
520 | 895.94 | 12
521 | 897.7075 | 11
522 | 899.475 | 8
523 | 901.2425 | 6
524 | 903.01 | 10
525 | 904.7775 | 16
526 | 906.545 | 15
527 | 908.3125 | 19
528 | 910.08 | 17
529 | 911.8475 | 11
530 | 913.615 | 17
531 | 915.3825 | 16
532 | 917.15 | 14
533 | 918.9175 | 12
534 | 920.685 | 10
535 | 922.4525 | 12
536 | 924.22 | 10
537 | 925.9875 | 10
538 | 927.755 | 9
539 | 929.5225 | 16
540 | 931.29 | 18
541 | 933.0575 | 13
542 | 934.825 | 7
543 | 936.5925 | 16
544 | 938.36 | 12
545 | 940.1275 | 15
546 | 941.895 | 6
547 | 943.6625 | 8
548 | 945.43 | 9
549 | 947.1975 | 10
550 | 948.965 | 8
551 | 950.7325 | 14
552 | 952.5 | 17
553 | 954.2675 | 15
554 | 956.035 | 15
555 | 957.8025 | 10
556 | 959.57 | 11
557 | 961.3375 | 10
558 | 963.105 | 12
559 | 964.8725 | 7
560 | 966.64 | 8
561 | 968.4075 | 12
562 | 970.175 | 10
563 | 971.9425 | 10
564 | 973.71 | 14
565 | 975.4775 | 14
566 | 977.245 | 11
567 | 979.0125 | 12
568 | 980.78 | 16
569 | 982.5475 | 7
570 | 984.315 | 13
571 | 986.0825 | 8
572 | 987.85 | 9
573 | 989.6175 | 6
574 | 991.385 | 10
575 | 993.1525 | 19
576 | 994.92 | 6
577 | 996.6875 | 6
578 | 998.455 | 11
579 | 1000.2225 | 9
580 | 1001.99 | 14
581 | 1003.7575 | 13
582 | 1005.525 | 4
583 | 1007.2925 | 16
584 | 1009.06 | 6
585 | 1010.8275 | 8
586 | 1012.595 | 8
587 | 1014.3625 | 15
588 | 1016.13 | 9
589 | 1017.8975 | 11
590 | 1019.665 | 10
591 | 1021.4325 | 8
592 | 1023.2 | 8
593 | 1024.9675 | 10
594 | 1026.735 | 9
595 | 1028.5025 | 8
596 | 1030.27 | 7
597 | 1032.0375 | 10
598 | 1033.805 | 11
599 | 1035.5725 | 7
600 | 1037.34 | 7
601 | 1039.1075 | 6
602 | 1040.875 | 7
603 | 1042.6425 | 6
604 | 1044.41 | 8
605 | 1046.1775 | 4
606 | 1047.945 | 6
607 | 1049.7125 | 3
608 | 1051.48 | 10
609 | 1053.2475 | 6
610 | 1055.015 | 7
611 | 1056.7825 | 7
612 | 1058.55 | 8
613 | 1060.3175 | 5
614 | 1062.085 | 9
615 | 1063.8525 | 5
616 | 1065.62 | 9
617 | 1067.3875 | 3
618 | 1069.155 | 11
619 | 1070.9225 | 9
620 | 1072.69 | 8
621 | 1074.4575 | 7
622 | 1076.225 | 4
623 | 1077.9925 | 11
624 | 1079.76 | 10
625 | 1081.5275 | 12
626 | 1083.295 | 10
627 | 1085.0625 | 12
628 | 1086.83 | 13
629 | 1088.5975 | 11
630 | 1090.365 | 10
631 | 1092.1325 | 6
632 | 1093.9 | 8
633 | 1095.6675 | 12
634 | 1097.435 | 9
635 | 1099.2025 | 6
636 | 1100.97 | 8
637 | 1102.7375 | 14
638 | 1104.505 | 10
639 | 1106.2725 | 11
640 | 1108.04 | 12
641 | 1109.8075 | 7
642 | 1111.575 | 4
643 | 1113.3425 | 5
644 | 1115.11 | 3
645 | 1116.8775 | 7
646 | 1118.645 | 9
647 | 1120.4125 | 8
648 | 1122.18 | 11
649 | 1123.9475 | 8
650 | 1125.715 | 6
651 | 1127.4825 | 8
652 | 1129.25 | 9
653 | 1131.0175 | 12
654 | 1132.785 | 6
655 | 1134.5525 | 12
656 | 1136.32 | 12
657 | 1138.0875 | 7
658 | 1139.855 | 11
659 | 1141.6225 | 7
660 | 1143.39 | 8
661 | 1145.1575 | 12
662 | 1146.925 | 4
663 | 1148.6925 | 13
664 | 1150.46 | 10
665 | 1152.2275 | 9
666 | 1153.995 | 8
667 | 1155.7625 | 12
668 | 1157.53 | 13
669 | 1159.2975 | 13
670 | 1161.065 | 11
671 | 1162.8325 | 9
672 | 1164.6 | 2
673 | 1166.3675 | 10
674 | 1168.135 | 14
675 | 1169.9025 | 5
676 | 1171.67 | 7
677 | 1173.4375 | 8
678 | 1175.205 | 11
679 | 1176.9725 | 9
680 | 1178.74 | 8
681 | 1180.5075 | 8
682 | 1182.275 | 4
683 | 1184.0425 | 8
684 | 1185.81 | 10
685 | 1187.5775 | 9
686 | 1189.345 | 7
687 | 1191.1125 | 3
688 | 1192.88 | 9
689 | 1194.6475 | 8
690 | 1196.415 | 5
691 | 1198.1825 | 6
692 | 1199.95 | 10
693 | 1201.7175 | 8
694 | 1203.485 | 7
695 | 1205.2525 | 5
696 | 1207.02 | 9
697 | 1208.7875 | 3
698 | 1210.555 | 7
699 | 1212.3225 | 7
700 | 1214.09 | 4
701 | 1215.8575 | 11
702 | 1217.625 | 9
703 | 1219.3925 | 5
704 | 1221.16 | 6
705 | 1222.9275 | 5
706 | 1224.695 | 11
707 | 1226.4625 | 3
708 | 1228.23 | 9
709 | 1229.9975 | 5
710 | 1231.765 | 7
711 | 1233.5325 | 8
712 | 1235.3 | 7
713 | 1237.0675 | 4
714 | 1238.835 | 4
715 | 1240.6025 | 10
716 | 1242.37 | 4
717 | 1244.1375 | 5
718 | 1245.905 | 5
719 | 1247.6725 | 7
720 | 1249.44 | 5
721 | 1251.2075 | 3
722 | 1252.975 | 6
723 | 1254.7425 | 9
724 | 1256.51 | 7
725 | 1258.2775 | 7
726 | 1260.045 | 3
727 | 1261.8125 | 7
728 | 1263.58 | 7
729 | 1265.3475 | 5
730 | 1267.115 | 4
731 | 1268.8825 | 5
732 | 1270.65 | 7
733 | 1272.4175 | 6
734 | 1274.185 | 6
735 | 1275.9525 | 6
736 | 1277.72 | 5
737 | 1279.4875 | 6
738 | 1281.255 | 6
739 | 1283.0225 | 7
740 | 1284.79 | 8
741 | 1286.5575 | 7
742 | 1288.325 | 3
743 | 1290.0925 | 4
744 | 1291.86 | 4
745 | 1293.6275 | 4
746 | 1295.395 | 7
747 | 1297.1625 | 2
748 | 1298.93 | 5
749 | 1300.6975 | 7
750 | 1302.465 | 2
751 | 1304.2325 | 3
752 | 1306 | 7
753 | 1307.7675 | 6
754 | 1309.535 | 8
755 | 1311.3025 | 7
756 | 1313.07 | 6
757 | 1314.8375 | 4
758 | 1316.605 | 4
759 | 1318.3725 | 4
760 | 1320.14 | 5
761 | 1321.9075 | 1
762 | 1323.675 | 4
763 | 1325.4425 | 3
764 | 1327.21 | 4
765 | 1328.9775 | 4
766 | 1330.745 | 2
767 | 1332.5125 | 9
768 | 1334.28 | 6
769 | 1336.0475 | 1
770 | 1337.815 | 5
771 | 1339.5825 | 6
772 | 1341.35 | 3
773 | 1343.1175 | 4
774 | 1344.885 | 2
775 | 1346.6525 | 3
776 | 1348.42 | 6
777 | 1350.1875 | 2
778 | 1351.955 | 9
779 | 1353.7225 | 9
780 | 1355.49 | 3
781 | 1357.2575 | 2
782 | 1359.025 | 5
783 | 1360.7925 | 4
784 | 1362.56 | 1
785 | 1364.3275 | 6
786 | 1366.095 | 2
787 | 1367.8625 | 4
788 | 1369.63 | 5
789 | 1371.3975 | 3
790 | 1373.165 | 2
791 | 1374.9325 | 8
792 | 1376.7 | 7
793 | 1378.4675 | 3
794 | 1380.235 | 4
795 | 1382.0025 | 6
796 | 1383.77 | 6
797 | 1385.5375 | 7
798 | 1387.305 | 1
799 | 1389.0725 | 2
800 | 1390.84 | 5
801 | 1392.6075 | 1
802 | 1394.375 | 2
803 | 1396.1425 | 8
804 | 1397.91 | 7
805 | 1399.6775 | 5
806 | 1401.445 | 2
807 | 1403.2125 | 8
808 | 1404.98 | 4
809 | 1406.7475 | 7
810 | 1408.515 | 4
811 | 1410.2825 | 10
812 | 1412.05 | 5
813 | 1413.8175 | 7
814 | 1415.585 | 4
815 | 1417.3525 | 9
816 | 1419.12 | 4
817 | 1420.8875 | 13
818 | 1422.655 | 12
819 | 1424.4225 | 10
820 | 1426.19 | 8
821 | 1427.9575 | 7
822 | 1429.725 | 11
823 | 1431.4925 | 7
824 | 1433.26 | 4
825 | 1435.0275 | 17
826 | 1436.795 | 6
827 | 1438.5625 | 11
828 | 1440.33 | 16
829 | 1442.0975 | 5
830 | 1443.865 | 12
831 | 1445.6325 | 15
832 | 1447.4 | 12
833 | 1449.1675 | 6
834 | 1450.935 | 15
835 | 1452.7025 | 13
836 | 1454.47 | 16
837 | 1456.2375 | 19
838 | 1458.005 | 13
839 | 1459.7725 | 11
840 | 1461.54 | 9
841 | 1463.3075 | 15
842 | 1465.075 | 29
843 | 1466.8425 | 12
844 | 1468.61 | 14
845 | 1470.3775 | 8
846 | 1472.145 | 11
847 | 1473.9125 | 15
848 | 1475.68 | 20
849 | 1477.4475 | 17
850 | 1479.215 | 13
851 | 1480.9825 | 11
852 | 1482.75 | 12
853 | 1484.5175 | 11
854 | 1486.285 | 11
855 | 1488.0525 | 11
856 | 1489.82 | 11
857 | 1491.5875 | 8
858 | 1493.355 | 11
859 | 1495.1225 | 5
860 | 1496.89 | 8
861 | 1498.6575 | 3
862 | 1500.425 | 5
863 | 1502.1925 | 11
864 | 1503.96 | 9
865 | 1505.7275 | 7
866 | 1507.495 | 9
867 | 1509.2625 | 6
868 | 1511.03 | 7
869 | 1512.7975 | 5
870 | 1514.565 | 5
871 | 1516.3325 | 5
872 | 1518.1 | 5
873 | 1519.8675 | 3
874 | 1521.635 | 4
875 | 1523.4025 | 4
876 | 1525.17 | 4
877 | 1526.9375 | 5
878 | 1528.705 | 3
879 | 1530.4725 | 3
880 | 1532.24 | 4
881 | 1534.0075 | 2
882 | 1535.775 | 2
883 | 1537.5425 | 1
884 | 1539.31 | 1
885 | 1541.0775 | 2
886 | 1542.845 | 1
887 | 1544.6125 | 4
888 | 1546.38 | 3
889 | 1548.1475 | 3
890 | 1549.915 | 3
891 | 1551.6825 | 2
892 | 1553.45 | 3
893 | 1555.2175 | 2
894 | 1556.985 | 2
895 | 1558.7525 | 3
896 | 1560.52 | 1
897 | 1562.2875 | 1
898 | 1564.055 | 2
899 | 1565.8225 | 2
900 | 1567.59 | 1
901 | 1569.3575 | 5
902 | 1571.125 | 3
903 | 1572.8925 | 1
904 | 1574.66 | 5
905 | 1576.4275 | 1
906 | 1578.195 | 1
907 | 1579.9625 | 1
908 | 1581.73 | 1
909 | 1583.4975 | 1
910 | 1585.265 | 4
911 | 1587.0325 | 5
912 | 1588.8 | 2
913 | 1590.5675 | 1
914 | 1592.335 | 1
915 | 1594.1025 | 4
916 | 1595.87 | 1
917 | 1597.6375 | 0
918 | 1599.405 | 3
919 | 1601.1725 | 2
920 | 1602.94 | 2
921 | 1604.7075 | 1
922 | 1606.475 | 0
923 | 1608.2425 | 1
924 | 1610.01 | 2
925 | 1611.7775 | 2
926 | 1613.545 | 2
927 | 1615.3125 | 2
928 | 1617.08 | 2
929 | 1618.8475 | 1
930 | 1620.615 | 1
931 | 1622.3825 | 2
932 | 1624.15 | 1
933 | 1625.9175 | 3
934 | 1627.685 | 0
935 | 1629.4525 | 2
936 | 1631.22 | 7
937 | 1632.9875 | 4
938 | 1634.755 | 1
939 | 1636.5225 | 1
940 | 1638.29 | 3
941 | 1640.0575 | 1
942 | 1641.825 | 1
943 | 1643.5925 | 2
944 | 1645.36 | 4
945 | 1647.1275 | 2
946 | 1648.895 | 0
947 | 1650.6625 | 1
948 | 1652.43 | 0
949 | 1654.1975 | 1
950 | 1655.965 | 1
951 | 1657.7325 | 0
952 | 1659.5 | 1
953 | 1661.2675 | 2
954 | 1663.035 | 2
955 | 1664.8025 | 1
956 | 1666.57 | 2
957 | 1668.3375 | 6
958 | 1670.105 | 3
959 | 1671.8725 | 1
960 | 1673.64 | 3
961 | 1675.4075 | 4
962 | 1677.175 | 2
963 | 1678.9425 | 2
964 | 1680.71 | 1
965 | 1682.4775 | 1
966 | 1684.245 | 2
967 | 1686.0125 | 2
968 | 1687.78 | 3
969 | 1689.5475 | 2
970 | 1691.315 | 4
971 | 1693.0825 | 0
972 | 1694.85 | 5
973 | 1696.6175 | 4
974 | 1698.385 | 1
975 | 1700.1525 | 3
976 | 1701.92 | 0
977 | 1703.6875 | 0
978 | 1705.455 | 2
979 | 1707.2225 | 1
980 | 1708.99 | 2
981 | 1710.7575 | 4
982 | 1712.525 | 4
983 | 1714.2925 | 3
984 | 1716.06 | 1
985 | 1717.8275 | 2
986 | 1719.595 | 1
987 | 1721.3625 | 3
988 | 1723.13 | 5
989 | 1724.8975 | 0
990 | 1726.665 | 1
991 | 1728.4325 | 1
992 | 1730.2 | 2
993 | 1731.9675 | 1
994 | 1733.735 | 3
995 | 1735.5025 | 8
996 | 1737.27 | 1
997 | 1739.0375 | 3
998 | 1740.805 | 4
999 | 1742.5725 | 3
1000 | 1744.34 | 4
1001 | 1746.1075 | 4
1002 | 1747.875 | 23
1003 | 1749.6425 | 20
1004 | 1751.41 | 14
1005 | 1753.1775 | 31
1006 | 1754.945 | 18
1007 | 1756.7125 | 21
1008 | 1758.48 | 18
1009 | 1760.2475 | 21
1010 | 1762.015 | 22
1011 | 1763.7825 | 21
1012 | 1765.55 | 24
1013 | 1767.3175 | 24
1014 | 1769.085 | 18
1015 | 1770.8525 | 16
1016 | 1772.62 | 15
1017 | 1774.3875 | 15
1018 | 1776.155 | 17
1019 | 1777.9225 | 17
1020 | 1779.69 | 30
1021 | 1781.4575 | 16
1022 | 1783.225 | 24
1023 | 1784.9925 | 10
1024 | 1786.76 | 15

## Co-60 3by3 NaI
Channel | Energy (keV) | Counts
1 | -21.3925 | 0
2 | -19.625 | 0
3 | -17.8575 | 0
4 | -16.09 | 0
5 | -14.3225 | 0
6 | -12.555 | 0
7 | -10.7875 | 0
8 | -9.02 | 0
9 | -7.2525 | 0
10 | -5.485 | 0
11 | -3.7175 | 0
12 | -1.95 | 0
13 | -0.1825 | 0
14 | 1.585 | 0
15 | 3.3525 | 0
16 | 5.12 | 0
17 | 6.8875 | 0
18 | 8.655 | 0
19 | 10.4225 | 0
20 | 12.19 | 0
21 | 13.9575 | 0
22 | 15.725 | 0
23 | 17.4925 | 0
24 | 19.26 | 0
25 | 21.0275 | 0
26 | 22.795 | 0
27 | 24.5625 | 0
28 | 26.33 | 0
29 | 28.0975 | 0
30 | 29.865 | 0
31 | 31.6325 | 0
32 | 33.4 | 0
33 | 35.1675 | 0
34 | 36.935 | 0
35 | 38.7025 | 0
36 | 40.47 | 9
37 | 42.2375 | 116
38 | 44.005 | 210
39 | 45.7725 | 378
40 | 47.54 | 397
41 | 49.3075 | 410
42 | 51.075 | 409
43 | 52.8425 | 506
44 | 54.61 | 473
45 | 56.3775 | 489
46 | 58.145 | 518
47 | 59.9125 | 529
48 | 61.68 | 554
49 | 63.4475 | 550
50 | 65.215 | 571
51 | 66.9825 | 605
52 | 68.75 | 643
53 | 70.5175 | 603
54 | 72.285 | 685
55 | 74.0525 | 674
56 | 75.82 | 711
57 | 77.5875 | 681
58 | 79.355 | 644
59 | 81.1225 | 666
60 | 82.89 | 676
61 | 84.6575 | 684
62 | 86.425 | 735
63 | 88.1925 | 730
64 | 89.96 | 711
65 | 91.7275 | 680
66 | 93.495 | 746
67 | 95.2625 | 751
68 | 97.03 | 669
69 | 98.7975 | 730
70 | 100.565 | 666
71 | 102.3325 | 705
72 | 104.1 | 724
73 | 105.8675 | 739
74 | 107.635 | 720
75 | 109.4025 | 681
76 | 111.17 | 679
77 | 112.9375 | 770
78 | 114.705 | 721
79 | 116.4725 | 746
80 | 118.24 | 740
81 | 120.0075 | 760
82 | 121.775 | 734
83 | 123.5425 | 671
84 | 125.31 | 743
85 | 127.0775 | 683
86 | 128.845 | 724
87 | 130.6125 | 722
88 | 132.38 | 732
89 | 134.1475 | 635
90 | 135.915 | 677
91 | 137.6825 | 689
92 | 139.45 | 698
93 | 141.2175 | 729
94 | 142.985 | 690
95 | 144.7525 | 649
96 | 146.52 | 638
97 | 148.2875 | 663
98 | 150.055 | 673
99 | 151.8225 | 640
100 | 153.59 | 608
101 | 155.3575 | 673
102 | 157.125 | 624
103 | 158.8925 | 579
104 | 160.66 | 578
105 | 162.4275 | 647
106 | 164.195 | 587
107 | 165.9625 | 639
108 | 167.73 | 587
109 | 169.4975 | 646
110 | 171.265 | 558
111 | 173.0325 | 598
112 | 174.8 | 600
113 | 176.5675 | 541
114 | 178.335 | 621
115 | 180.1025 | 559
116 | 181.87 | 582
117 | 183.6375 | 609
118 | 185.405 | 542
119 | 187.1725 | 590
120 | 188.94 | 589
121 | 190.7075 | 547
122 | 192.475 | 580
123 | 194.2425 | 566
124 | 196.01 | 592
125 | 197.7775 | 582
126 | 199.545 | 592
127 | 201.3125 | 600
128 | 203.08 | 623
129 | 204.8475 | 642
130 | 206.615 | 667
131 | 208.3825 | 637
132 | 210.15 | 717
133 | 211.9175 | 696
134 | 213.685 | 739
135 | 215.4525 | 724
136 | 217.22 | 752
137 | 218.9875 | 712
138 | 220.755 | 732
139 | 222.5225 | 716
140 | 224.29 | 679
141 | 226.0575 | 678
142 | 227.825 | 716
143 | 229.5925 | 640
144 | 231.36 | 635
145 | 233.1275 | 629
146 | 234.895 | 563
147 | 236.6625 | 579
148 | 238.43 | 571
149 | 240.1975 | 551
150 | 241.965 | 552
151 | 243.7325 | 555
152 | 245.5 | 547
153 | 247.2675 | 493
154 | 249.035 | 461
155 | 250.8025 | 498
156 | 252.57 | 456
157 | 254.3375 | 451
158 | 256.105 | 402
159 | 257.8725 | 424
160 | 259.64 | 455
161 | 261.4075 | 455
162 | 263.175 | 425
163 | 264.9425 | 422
164 | 266.71 | 402
165 | 268.4775 | 389
166 | 270.245 | 384
167 | 272.0125 | 412
168 | 273.78 | 407
169 | 275.5475 | 365
170 | 277.315 | 408
171 | 279.0825 | 377
172 | 280.85 | 357
173 | 282.6175 | 366
174 | 284.385 | 396
175 | 286.1525 | 353
176 | 287.92 | 354
177 | 289.6875 | 346
178 | 291.455 | 361
179 | 293.2225 | 334
180 | 294.99 | 332
181 | 296.7575 | 309
182 | 298.525 | 350
183 | 300.2925 | 280
184 | 302.06 | 363
185 | 303.8275 | 320
186 | 305.595 | 338
187 | 307.3625 | 317
188 | 309.13 | 339
189 | 310.8975 | 324
190 | 312.665 | 329
191 | 314.4325 | 310
192 | 316.2 | 296
193 | 317.9675 | 313
194 | 319.735 | 308
195 | 321.5025 | 306
196 | 323.27 | 308
197 | 325.0375 | 309
198 | 326.805 | 312
199 | 328.5725 | 283
200 | 330.34 | 347
201 | 332.1075 | 318
202 | 333.875 | 300
203 | 335.6425 | 288
204 | 337.41 | 308
205 | 339.1775 | 280
206 | 340.945 | 304
207 | 342.7125 | 280
208 | 344.48 | 267
209 | 346.2475 | 268
210 | 348.015 | 257
211 | 349.7825 | 282
212 | 351.55 | 288
213 | 353.3175 | 278
214 | 355.085 | 291
215 | 356.8525 | 281
216 | 358.62 | 281
217 | 360.3875 | 284
218 | 362.155 | 273
219 | 363.9225 | 258
220 | 365.69 | 284
221 | 367.4575 | 297
222 | 369.225 | 252
223 | 370.9925 | 263
224 | 372.76 | 275
225 | 374.5275 | 216
226 | 376.295 | 263
227 | 378.0625 | 221
228 | 379.83 | 255
229 | 381.5975 | 243
230 | 383.365 | 257
231 | 385.1325 | 241
232 | 386.9 | 233
233 | 388.6675 | 222
234 | 390.435 | 218
235 | 392.2025 | 240
236 | 393.97 | 259
237 | 395.7375 | 255
238 | 397.505 | 257
239 | 399.2725 | 273
240 | 401.04 | 256
241 | 402.8075 | 234
242 | 404.575 | 258
243 | 406.3425 | 245
244 | 408.11 | 221
245 | 409.8775 | 240
246 | 411.645 | 236
247 | 413.4125 | 252
248 | 415.18 | 228
249 | 416.9475 | 236
250 | 418.715 | 239
251 | 420.4825 | 237
252 | 422.25 | 268
253 | 424.0175 | 226
254 | 425.785 | 232
255 | 427.5525 | 227
256 | 429.32 | 204
257 | 431.0875 | 232
258 | 432.855 | 234
259 | 434.6225 | 221
260 | 436.39 | 211
261 | 438.1575 | 220
262 | 439.925 | 226
263 | 441.6925 | 187
264 | 443.46 | 206
265 | 445.2275 | 214
266 | 446.995 | 230
267 | 448.7625 | 218
268 | 450.53 | 244
269 | 452.2975 | 210
270 | 454.065 | 216
271 | 455.8325 | 232
272 | 457.6 | 235
273 | 459.3675 | 216
274 | 461.135 | 217
275 | 462.9025 | 216
276 | 464.67 | 214
277 | 466.4375 | 213
278 | 468.205 | 209
279 | 469.9725 | 226
280 | 471.74 | 209
281 | 473.5075 | 200
282 | 475.275 | 220
283 | 477.0425 | 222
284 | 478.81 | 213
285 | 480.5775 | 199
286 | 482.345 | 196
287 | 484.1125 | 204
288 | 485.88 | 187
289 | 487.6475 | 210
290 | 489.415 | 209
291 | 491.1825 | 210
292 | 492.95 | 200
293 | 494.7175 | 210
294 | 496.485 | 197
295 | 498.2525 | 211
296 | 500.02 | 227
297 | 501.7875 | 209
298 | 503.555 | 196
299 | 505.3225 | 202
300 | 507.09 | 204
301 | 508.8575 | 184
302 | 510.625 | 192
303 | 512.3925 | 222
304 | 514.16 | 186
305 | 515.9275 | 167
306 | 517.695 | 202
307 | 519.4625 | 191
308 | 521.23 | 198
309 | 522.9975 | 200
310 | 524.765 | 176
311 | 526.5325 | 208
312 | 528.3 | 182
313 | 530.0675 | 191
314 | 531.835 | 198
315 | 533.6025 | 195
316 | 535.37 | 207
317 | 537.1375 | 191
318 | 538.905 | 198
319 | 540.6725 | 192
320 | 542.44 | 202
321 | 544.2075 | 189
322 | 545.975 | 193
323 | 547.7425 | 185
324 | 549.51 | 204
325 | 551.2775 | 197
326 | 553.045 | 176
327 | 554.8125 | 221
328 | 556.58 | 193
329 | 558.3475 | 191
330 | 560.115 | 187
331 | 561.8825 | 167
332 | 563.65 | 182
333 | 565.4175 | 174
334 | 567.185 | 199
335 | 568.9525 | 169
336 | 570.72 | 185
337 | 572.4875 | 179
338 | 574.255 | 167
339 | 576.0225 | 184
340 | 577.79 | 195
341 | 579.5575 | 194
342 | 581.325 | 201
343 | 583.0925 | 217
344 | 584.86 | 182
345 | 586.6275 | 193
346 | 588.395 | 203
347 | 590.1625 | 176
348 | 591.93 | 175
349 | 593.6975 | 192
350 | 595.465 | 200
351 | 597.2325 | 174
352 | 599 | 203
353 | 600.7675 | 210
354 | 602.535 | 177
355 | 604.3025 | 205
356 | 606.07 | 198
357 | 607.8375 | 181
358 | 609.605 | 179
359 | 611.3725 | 179
360 | 613.14 | 186
361 | 614.9075 | 193
362 | 616.675 | 190
363 | 618.4425 | 194
364 | 620.21 | 205
365 | 621.9775 | 186
366 | 623.745 | 176
367 | 625.5125 | 194
368 | 627.28 | 208
369 | 629.0475 | 185
370 | 630.815 | 177
371 | 632.5825 | 177
372 | 634.35 | 191
373 | 636.1175 | 186
374 | 637.885 | 196
375 | 639.6525 | 177
376 | 641.42 | 181
377 | 643.1875 | 167
378 | 644.955 | 179
379 | 646.7225 | 194
380 | 648.49 | 189
381 | 650.2575 | 204
382 | 652.025 | 170
383 | 653.7925 | 185
384 | 655.56 | 185
385 | 657.3275 | 189
386 | 659.095 | 172
387 | 660.8625 | 176
388 | 662.63 | 155
389 | 664.3975 | 170
390 | 666.165 | 160
391 | 667.9325 | 182
392 | 669.7 | 191
393 | 671.4675 | 184
394 | 673.235 | 189
395 | 675.0025 | 191
396 | 676.77 | 193
397 | 678.5375 | 181
398 | 680.305 | 188
399 | 682.0725 | 180
400 | 683.84 | 190
401 | 685.6075 | 188
402 | 687.375 | 190
403 | 689.1425 | 174
404 | 690.91 | 183
405 | 692.6775 | 186
406 | 694.445 | 198
407 | 696.2125 | 181
408 | 697.98 | 170
409 | 699.7475 | 184
410 | 701.515 | 185
411 | 703.2825 | 146
412 | 705.05 | 191
413 | 706.8175 | 177
414 | 708.585 | 179
415 | 710.3525 | 207
416 | 712.12 | 193
417 | 713.8875 | 165
418 | 715.655 | 180
419 | 717.4225 | 189
420 | 719.19 | 171
421 | 720.9575 | 196
422 | 722.725 | 165
423 | 724.4925 | 165
424 | 726.26 | 186
425 | 728.0275 | 196
426 | 729.795 | 150
427 | 731.5625 | 147
428 | 733.33 | 210
429 | 735.0975 | 155
430 | 736.865 | 168
431 | 738.6325 | 191
432 | 740.4 | 177
433 | 742.1675 | 184
434 | 743.935 | 186
435 | 745.7025 | 160
436 | 747.47 | 149
437 | 749.2375 | 198
438 | 751.005 | 159
439 | 752.7725 | 182
440 | 754.54 | 164
441 | 756.3075 | 193
442 | 758.075 | 167
443 | 759.8425 | 176
444 | 761.61 | 186
445 | 763.3775 | 158
446 | 765.145 | 179
447 | 766.9125 | 194
448 | 768.68 | 148
449 | 770.4475 | 154
450 | 772.215 | 189
451 | 773.9825 | 199
452 | 775.75 | 174
453 | 777.5175 | 174
454 | 779.285 | 169
455 | 781.0525 | 169
456 | 782.82 | 188
457 | 784.5875 | 165
458 | 786.355 | 146
459 | 788.1225 | 174
460 | 789.89 | 157
461 | 791.6575 | 207
462 | 793.425 | 170
463 | 795.1925 | 172
464 | 796.96 | 181
465 | 798.7275 | 189
466 | 800.495 | 176
467 | 802.2625 | 205
468 | 804.03 | 197
469 | 805.7975 | 188
470 | 807.565 | 185
471 | 809.3325 | 193
472 | 811.1 | 185
473 | 812.8675 | 153
474 | 814.635 | 165
475 | 816.4025 | 203
476 | 818.17 | 175
477 | 819.9375 | 197
478 | 821.705 | 194
479 | 823.4725 | 174
480 | 825.24 | 188
481 | 827.0075 | 183
482 | 828.775 | 180
483 | 830.5425 | 172
484 | 832.31 | 202
485 | 834.0775 | 204
486 | 835.845 | 176
487 | 837.6125 | 190
488 | 839.38 | 199
489 | 841.1475 | 185
490 | 842.915 | 151
491 | 844.6825 | 193
492 | 846.45 | 188
493 | 848.2175 | 186
494 | 849.985 | 184
495 | 851.7525 | 199
496 | 853.52 | 200
497 | 855.2875 | 171
498 | 857.055 | 193
499 | 858.8225 | 191
500 | 860.59 | 205
501 | 862.3575 | 190
502 | 864.125 | 181
503 | 865.8925 | 183
504 | 867.66 | 199
505 | 869.4275 | 177
506 | 871.195 | 185
507 | 872.9625 | 166
508 | 874.73 | 187
509 | 876.4975 | 189
510 | 878.265 | 202
511 | 880.0325 | 179
512 | 881.8 | 183
513 | 883.5675 | 199
514 | 885.335 | 207
515 | 887.1025 | 218
516 | 888.87 | 219
517 | 890.6375 | 212
518 | 892.405 | 207
519 | 894.1725 | 192
520 | 895.94 | 171
521 | 897.7075 | 223
522 | 899.475 | 188
523 | 901.2425 | 188
524 | 903.01 | 181
525 | 904.7775 | 184
526 | 906.545 | 193
527 | 908.3125 | 193
528 | 910.08 | 174
529 | 911.8475 | 180
530 | 913.615 | 210
531 | 915.3825 | 202
532 | 917.15 | 205
533 | 918.9175 | 191
534 | 920.685 | 176
535 | 922.4525 | 172
536 | 924.22 | 177
537 | 925.9875 | 194
538 | 927.755 | 162
539 | 929.5225 | 203
540 | 931.29 | 159
541 | 933.0575 | 167
542 | 934.825 | 174
543 | 936.5925 | 177
544 | 938.36 | 157
545 | 940.1275 | 156
546 | 941.895 | 154
547 | 943.6625 | 162
548 | 945.43 | 145
549 | 947.1975 | 143
550 | 948.965 | 126
551 | 950.7325 | 166
552 | 952.5 | 147
553 | 954.2675 | 161
554 | 956.035 | 184
555 | 957.8025 | 158
556 | 959.57 | 143
557 | 961.3375 | 150
558 | 963.105 | 137
559 | 964.8725 | 145
560 | 966.64 | 131
561 | 968.4075 | 139
562 | 970.175 | 162
563 | 971.9425 | 141
564 | 973.71 | 142
565 | 975.4775 | 143
566 | 977.245 | 141
567 | 979.0125 | 130
568 | 980.78 | 129
569 | 982.5475 | 130
570 | 984.315 | 157
571 | 986.0825 | 135
572 | 987.85 | 113
573 | 989.6175 | 132
574 | 991.385 | 110
575 | 993.1525 | 135
576 | 994.92 | 122
577 | 996.6875 | 155
578 | 998.455 | 148
579 | 1000.2225 | 142
580 | 1001.99 | 133
581 | 1003.7575 | 124
582 | 1005.525 | 135
583 | 1007.2925 | 132
584 | 1009.06 | 119
585 | 1010.8275 | 131
586 | 1012.595 | 126
587 | 1014.3625 | 127
588 | 1016.13 | 124
589 | 1017.8975 | 107
590 | 1019.665 | 117
591 | 1021.4325 | 108
592 | 1023.2 | 131
593 | 1024.9675 | 118
594 | 1026.735 | 123
595 | 1028.5025 | 127
596 | 1030.27 | 118
597 | 1032.0375 | 118
598 | 1033.805 | 113
599 | 1035.5725 | 103
600 | 1037.34 | 100
601 | 1039.1075 | 110
602 | 1040.875 | 123
603 | 1042.6425 | 128
604 | 1044.41 | 133
605 | 1046.1775 | 117
606 | 1047.945 | 131
607 | 1049.7125 | 97
608 | 1051.48 | 117
609 | 1053.2475 | 113
610 | 1055.015 | 118
611 | 1056.7825 | 105
612 | 1058.55 | 100
613 | 1060.3175 | 103
614 | 1062.085 | 109
615 | 1063.8525 | 128
616 | 1065.62 | 109
617 | 1067.3875 | 103
618 | 1069.155 | 112
619 | 1070.9225 | 81
620 | 1072.69 | 104
621 | 1074.4575 | 86
622 | 1076.225 | 101
623 | 1077.9925 | 93
624 | 1079.76 | 86
625 | 1081.5275 | 78
626 | 1083.295 | 94
627 | 1085.0625 | 115
628 | 1086.83 | 83
629 | 1088.5975 | 82
630 | 1090.365 | 65
631 | 1092.1325 | 79
632 | 1093.9 | 81
633 | 1095.6675 | 95
634 | 1097.435 | 105
635 | 1099.2025 | 83
636 | 1100.97 | 89
637 | 1102.7375 | 100
638 | 1104.505 | 96
639 | 1106.2725 | 92
640 | 1108.04 | 82
641 | 1109.8075 | 101
642 | 1111.575 | 105
643 | 1113.3425 | 111
644 | 1115.11 | 125
645 | 1116.8775 | 141
646 | 1118.645 | 113
647 | 1120.4125 | 131
648 | 1122.18 | 149
649 | 1123.9475 | 150
650 | 1125.715 | 182
651 | 1127.4825 | 200
652 | 1129.25 | 212
653 | 1131.0175 | 226
654 | 1132.785 | 244
655 | 1134.5525 | 247
656 | 1136.32 | 277
657 | 1138.0875 | 313
658 | 1139.855 | 315
659 | 1141.6225 | 330
660 | 1143.39 | 366
661 | 1145.1575 | 418
662 | 1146.925 | 392
663 | 1148.6925 | 435
664 | 1150.46 | 451
665 | 1152.2275 | 480
666 | 1153.995 | 517
667 | 1155.7625 | 521
668 | 1157.53 | 569
669 | 1159.2975 | 510
670 | 1161.065 | 578
671 | 1162.8325 | 563
672 | 1164.6 | 566
673 | 1166.3675 | 619
674 | 1168.135 | 643
675 | 1169.9025 | 633
676 | 1171.67 | 647
677 | 1173.4375 | 667
678 | 1175.205 | 618
679 | 1176.9725 | 645
680 | 1178.74 | 612
681 | 1180.5075 | 620
682 | 1182.275 | 600
683 | 1184.0425 | 606
684 | 1185.81 | 575
685 | 1187.5775 | 521
686 | 1189.345 | 552
687 | 1191.1125 | 523
688 | 1192.88 | 505
689 | 1194.6475 | 482
690 | 1196.415 | 446
691 | 1198.1825 | 396
692 | 1199.95 | 396
693 | 1201.7175 | 360
694 | 1203.485 | 384
695 | 1205.2525 | 300
696 | 1207.02 | 279
697 | 1208.7875 | 284
698 | 1210.555 | 251
699 | 1212.3225 | 201
700 | 1214.09 | 204
701 | 1215.8575 | 192
702 | 1217.625 | 196
703 | 1219.3925 | 140
704 | 1221.16 | 145
705 | 1222.9275 | 113
706 | 1224.695 | 116
707 | 1226.4625 | 104
708 | 1228.23 | 95
709 | 1229.9975 | 111
710 | 1231.765 | 73
711 | 1233.5325 | 58
712 | 1235.3 | 50
713 | 1237.0675 | 51
714 | 1238.835 | 52
715 | 1240.6025 | 42
716 | 1242.37 | 28
717 | 1244.1375 | 42
718 | 1245.905 | 43
719 | 1247.6725 | 31
720 | 1249.44 | 34
721 | 1251.2075 | 34
722 | 1252.975 | 26
723 | 1254.7425 | 37
724 | 1256.51 | 41
725 | 1258.2775 | 40
726 | 1260.045 | 51
727 | 1261.8125 | 52
728 | 1263.58 | 41
729 | 1265.3475 | 64
730 | 1267.115 | 69
731 | 1268.8825 | 71
732 | 1270.65 | 90
733 | 1272.4175 | 87
734 | 1274.185 | 97
735 | 1275.9525 | 94
736 | 1277.72 | 94
737 | 1279.4875 | 117
738 | 1281.255 | 135
739 | 1283.0225 | 149
740 | 1284.79 | 136
741 | 1286.5575 | 177
742 | 1288.325 | 183
743 | 1290.0925 | 210
744 | 1291.86 | 240
745 | 1293.6275 | 244
746 | 1295.395 | 259
747 | 1297.1625 | 276
748 | 1298.93 | 250
749 | 1300.6975 | 336
750 | 1302.465 | 308
751 | 1304.2325 | 350
752 | 1306 | 347
753 | 1307.7675 | 392
754 | 1309.535 | 391
755 | 1311.3025 | 421
756 | 1313.07 | 442
757 | 1314.8375 | 486
758 | 1316.605 | 468
759 | 1318.3725 | 455
760 | 1320.14 | 444
761 | 1321.9075 | 502
762 | 1323.675 | 512
763 | 1325.4425 | 499
764 | 1327.21 | 535
765 | 1328.9775 | 489
766 | 1330.745 | 560
767 | 1332.5125 | 501
768 | 1334.28 | 489
769 | 1336.0475 | 500
770 | 1337.815 | 516
771 | 1339.5825 | 506
772 | 1341.35 | 501
773 | 1343.1175 | 454
774 | 1344.885 | 462
775 | 1346.6525 | 428
776 | 1348.42 | 395
777 | 1350.1875 | 419
778 | 1351.955 | 371
779 | 1353.7225 | 389
780 | 1355.49 | 339
781 | 1357.2575 | 345
782 | 1359.025 | 290
783 | 1360.7925 | 333
784 | 1362.56 | 244
785 | 1364.3275 | 235
786 | 1366.095 | 220
787 | 1367.8625 | 210
788 | 1369.63 | 203
789 | 1371.3975 | 196
790 | 1373.165 | 165
791 | 1374.9325 | 134
792 | 1376.7 | 127
793 | 1378.4675 | 133
794 | 1380.235 | 114
795 | 1382.0025 | 106
796 | 1383.77 | 106
797 | 1385.5375 | 86
798 | 1387.305 | 68
799 | 1389.0725 | 65
800 | 1390.84 | 61
801 | 1392.6075 | 61
802 | 1394.375 | 36
803 | 1396.1425 | 47
804 | 1397.91 | 41
805 | 1399.6775 | 20
806 | 1401.445 | 23
807 | 1403.2125 | 31
808 | 1404.98 | 25
809 | 1406.7475 | 24
810 | 1408.515 | 19
811 | 1410.2825 | 19
812 | 1412.05 | 17
813 | 1413.8175 | 14
814 | 1415.585 | 14
815 | 1417.3525 | 12
816 | 1419.12 | 14
817 | 1420.8875 | 17
818 | 1422.655 | 15
819 | 1424.4225 | 18
820 | 1426.19 | 16
821 | 1427.9575 | 11
822 | 1429.725 | 18
823 | 1431.4925 | 17
824 | 1433.26 | 15
825 | 1435.0275 | 11
826 | 1436.795 | 16
827 | 1438.5625 | 11
828 | 1440.33 | 13
829 | 1442.0975 | 13
830 | 1443.865 | 16
831 | 1445.6325 | 23
832 | 1447.4 | 17
833 | 1449.1675 | 14
834 | 1450.935 | 12
835 | 1452.7025 | 13
836 | 1454.47 | 14
837 | 1456.2375 | 14
838 | 1458.005 | 11
839 | 1459.7725 | 14
840 | 1461.54 | 13
841 | 1463.3075 | 18
842 | 1465.075 | 17
843 | 1466.8425 | 17
844 | 1468.61 | 17
845 | 1470.3775 | 17
846 | 1472.145 | 11
847 | 1473.9125 | 11
848 | 1475.68 | 17
849 | 1477.4475 | 9
850 | 1479.215 | 11
851 | 1480.9825 | 13
852 | 1482.75 | 10
853 | 1484.5175 | 14
854 | 1486.285 | 8
855 | 1488.0525 | 15
856 | 1489.82 | 8
857 | 1491.5875 | 11
858 | 1493.355 | 5
859 | 1495.1225 | 6
860 | 1496.89 | 5
861 | 1498.6575 | 5
862 | 1500.425 | 5
863 | 1502.1925 | 5
864 | 1503.96 | 4
865 | 1505.7275 | 11
866 | 1507.495 | 7
867 | 1509.2625 | 5
868 | 1511.03 | 4
869 | 1512.7975 | 6
870 | 1514.565 | 8
871 | 1516.3325 | 6
872 | 1518.1 | 5
873 | 1519.8675 | 3
874 | 1521.635 | 6
875 | 1523.4025 | 6
876 | 1525.17 | 4
877 | 1526.9375 | 5
878 | 1528.705 | 2
879 | 1530.4725 | 5
880 | 1532.24 | 3
881 | 1534.0075 | 3
882 | 1535.775 | 3
883 | 1537.5425 | 3
884 | 1539.31 | 6
885 | 1541.0775 | 2
886 | 1542.845 | 2
887 | 1544.6125 | 2
888 | 1546.38 | 1
889 | 1548.1475 | 2
890 | 1549.915 | 2
891 | 1551.6825 | 2
892 | 1553.45 | 4
893 | 1555.2175 | 0
894 | 1556.985 | 1
895 | 1558.7525 | 4
896 | 1560.52 | 2
897 | 1562.2875 | 2
898 | 1564.055 | 2
899 | 1565.8225 | 5
900 | 1567.59 | 5
901 | 1569.3575 | 3
902 | 1571.125 | 5
903 | 1572.8925 | 3
904 | 1574.66 | 5
905 | 1576.4275 | 3
906 | 1578.195 | 3
907 | 1579.9625 | 1
908 | 1581.73 | 3
909 | 1583.4975 | 0
910 | 1585.265 | 4
911 | 1587.0325 | 6
912 | 1588.8 | 4
913 | 1590.5675 | 3
914 | 1592.335 | 4
915 | 1594.1025 | 2
916 | 1595.87 | 4
917 | 1597.6375 | 1
918 | 1599.405 | 2
919 | 1601.1725 | 3
920 | 1602.94 | 1
921 | 1604.7075 | 4
922 | 1606.475 | 2
923 | 1608.2425 | 4
924 | 1610.01 | 5
925 | 1611.7775 | 5
926 | 1613.545 | 1
927 | 1615.3125 | 4
928 | 1617.08 | 1
929 | 1618.8475 | 4
930 | 1620.615 | 3
931 | 1622.3825 | 1
932 | 1624.15 | 4
933 | 1625.9175 | 2
934 | 1627.685 | 3
935 | 1629.4525 | 1
936 | 1631.22 | 2
937 | 1632.9875 | 1
938 | 1634.755 | 1
939 | 1636.5225 | 1
940 | 1638.29 | 4
941 | 1640.0575 | 1
942 | 1641.825 | 1
943 | 1643.5925 | 6
944 | 1645.36 | 2
945 | 1647.1275 | 4
946 | 1648.895 | 0
947 | 1650.6625 | 3
948 | 1652.43 | 2
949 | 1654.1975 | 2
950 | 1655.965 | 0
951 | 1657.7325 | 4
952 | 1659.5 | 1
953 | 1661.2675 | 4
954 | 1663.035 | 2
955 | 1664.8025 | 3
956 | 1666.57 | 3
957 | 1668.3375 | 2
958 | 1670.105 | 1
959 | 1671.8725 | 2
960 | 1673.64 | 1
961 | 1675.4075 | 3
962 | 1677.175 | 3
963 | 1678.9425 | 2
964 | 1680.71 | 0
965 | 1682.4775 | 2
966 | 1684.245 | 1
967 | 1686.0125 | 3
968 | 1687.78 | 0
969 | 1689.5475 | 2
970 | 1691.315 | 3
971 | 1693.0825 | 0
972 | 1694.85 | 3
973 | 1696.6175 | 1
974 | 1698.385 | 3
975 | 1700.1525 | 2
976 | 1701.92 | 5
977 | 1703.6875 | 0
978 | 1705.455 | 0
979 | 1707.2225 | 4
980 | 1708.99 | 0
981 | 1710.7575 | 3
982 | 1712.525 | 5
983 | 1714.2925 | 4
984 | 1716.06 | 4
985 | 1717.8275 | 1
986 | 1719.595 | 1
987 | 1721.3625 | 5
988 | 1723.13 | 8
989 | 1724.8975 | 2
990 | 1726.665 | 4
991 | 1728.4325 | 4
992 | 1730.2 | 2
993 | 1731.9675 | 3
994 | 1733.735 | 5
995 | 1735.5025 | 2
996 | 1737.27 | 2
997 | 1739.0375 | 2
998 | 1740.805 | 2
999 | 1742.5725 | 2
1000 | 1744.34 | 2
1001 | 1746.1075 | 6
1002 | 1747.875 | 25
1003 | 1749.6425 | 35
1004 | 1751.41 | 31
1005 | 1753.1775 | 34
1006 | 1754.945 | 23
1007 | 1756.7125 | 20
1008 | 1758.48 | 41
1009 | 1760.2475 | 29
1010 | 1762.015 | 22
1011 | 1763.7825 | 30
1012 | 1765.55 | 24
1013 | 1767.3175 | 26
1014 | 1769.085 | 27
1015 | 1770.8525 | 23
1016 | 1772.62 | 28
1017 | 1774.3875 | 18
1018 | 1776.155 | 24
1019 | 1777.9225 | 34
1020 | 1779.69 | 32
1021 | 1781.4575 | 16
1022 | 1783.225 | 23
1023 | 1784.9925 | 23
1024 | 1786.76 | 23

## 2by2 NaI
Channel | Counts | Photon Energy [keV] | Peak Area [counts] | ±σ
1 | 0 | 661.657 | 6467 | 497
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0 |  | Peak Area
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 7
37 | 100
38 | 186
39 | 315
40 | 381
41 | 416
42 | 399
43 | 423
44 | 425
45 | 448
46 | 434
47 | 470
48 | 451
49 | 468
50 | 478
51 | 499
52 | 464
53 | 558
54 | 522
55 | 508
56 | 548
57 | 524
58 | 491
59 | 533
60 | 479
61 | 522
62 | 509
63 | 517
64 | 514
65 | 539
66 | 533
67 | 543
68 | 537
69 | 536
70 | 534
71 | 549
72 | 570
73 | 559
74 | 554
75 | 540
76 | 519
77 | 533
78 | 562
79 | 492
80 | 539
81 | 499
82 | 545
83 | 508
84 | 512
85 | 521
86 | 459
87 | 508
88 | 483
89 | 464
90 | 491
91 | 484
92 | 478
93 | 512
94 | 492
95 | 485
96 | 523
97 | 486
98 | 517
99 | 478
100 | 523
101 | 490
102 | 555
103 | 538
104 | 539
105 | 557
106 | 596
107 | 566
108 | 654
109 | 646
110 | 606
111 | 665
112 | 669
113 | 655
114 | 642
115 | 628
116 | 563
117 | 562
118 | 565
119 | 498
120 | 497
121 | 459
122 | 491
123 | 451
124 | 427
125 | 404
126 | 378
127 | 397
128 | 399
129 | 415
130 | 369
131 | 407
132 | 350
133 | 379
134 | 356
135 | 349
136 | 373
137 | 311
138 | 324
139 | 335
140 | 327
141 | 303
142 | 297
143 | 305
144 | 321
145 | 288
146 | 363
147 | 318
148 | 318
149 | 304
150 | 303
151 | 264
152 | 296
153 | 282
154 | 293
155 | 256
156 | 293
157 | 260
158 | 276
159 | 276
160 | 290
161 | 251
162 | 278
163 | 242
164 | 260
165 | 237
166 | 256
167 | 269
168 | 222
169 | 275
170 | 250
171 | 263
172 | 229
173 | 251
174 | 234
175 | 236
176 | 216
177 | 237
178 | 227
179 | 231
180 | 244
181 | 234
182 | 221
183 | 224
184 | 239
185 | 231
186 | 234
187 | 209
188 | 233
189 | 257
190 | 245
191 | 222
192 | 230
193 | 199
194 | 246
195 | 220
196 | 210
197 | 241
198 | 210
199 | 220
200 | 214
201 | 223
202 | 236
203 | 216
204 | 218
205 | 227
206 | 210
207 | 222
208 | 216
209 | 200
210 | 206
211 | 205
212 | 203
213 | 206
214 | 195
215 | 217
216 | 203
217 | 224
218 | 221
219 | 203
220 | 226
221 | 230
222 | 212
223 | 217
224 | 202
225 | 222
226 | 190
227 | 216
228 | 193
229 | 202
230 | 211
231 | 208
232 | 220
233 | 202
234 | 202
235 | 218
236 | 196
237 | 210
238 | 233
239 | 227
240 | 202
241 | 197
242 | 214
243 | 189
244 | 186
245 | 190
246 | 205
247 | 202
248 | 204
249 | 181
250 | 181
251 | 164
252 | 161
253 | 152
254 | 184
255 | 150
256 | 160
257 | 165
258 | 124
259 | 132
260 | 131
261 | 130
262 | 127
263 | 89
264 | 96
265 | 101
266 | 84
267 | 84
268 | 93
269 | 94
270 | 79
271 | 78
272 | 99
273 | 82
274 | 97
275 | 83
276 | 80
277 | 72
278 | 76
279 | 76
280 | 72
281 | 75
282 | 77
283 | 63
284 | 65
285 | 65
286 | 44
287 | 55
288 | 68
289 | 55
290 | 63
291 | 73
292 | 64
293 | 54
294 | 54
295 | 55
296 | 57
297 | 54
298 | 53
299 | 58
300 | 65
301 | 64
302 | 54
303 | 53
304 | 41
305 | 46
306 | 34
307 | 45
308 | 45
309 | 37
310 | 47
311 | 41
312 | 44
313 | 51
314 | 50
315 | 46
316 | 47
317 | 31
318 | 46
319 | 51
320 | 51
321 | 57
322 | 46
323 | 37
324 | 42
325 | 45
326 | 42
327 | 54
328 | 49
329 | 39
330 | 43
331 | 75
332 | 68
333 | 61
334 | 75
335 | 88
336 | 92
337 | 103
338 | 115
339 | 139
340 | 152
341 | 198
342 | 191
343 | 234
344 | 278
345 | 327
346 | 346
347 | 394
348 | 474
349 | 492
350 | 570
351 | 625
352 | 622
353 | 711
354 | 772
355 | 809
356 | 836
357 | 887
358 | 936
359 | 955
360 | 938
361 | 953
362 | 956
363 | 963
364 | 945
365 | 987
366 | 865
367 | 847
368 | 862
369 | 750
370 | 746
371 | 655
372 | 594
373 | 539
374 | 464
375 | 395
376 | 353
377 | 298
378 | 279
379 | 236
380 | 185
381 | 160
382 | 135
383 | 98
384 | 89
385 | 77
386 | 55
387 | 52
388 | 36
389 | 33
390 | 26
391 | 15
392 | 21
393 | 9
394 | 12
395 | 9
396 | 7
397 | 12
398 | 10
399 | 0
400 | 6
401 | 7
402 | 8
403 | 10
404 | 5
405 | 8
406 | 6
407 | 8
408 | 8
409 | 5
410 | 7
411 | 4
412 | 7
413 | 12
414 | 3
415 | 3
416 | 11
417 | 7
418 | 6
419 | 2
420 | 6
421 | 2
422 | 5
423 | 7
424 | 8
425 | 9
426 | 5
427 | 9
428 | 15
429 | 6
430 | 6
431 | 6
432 | 5
433 | 2
434 | 3
435 | 3
436 | 5
437 | 5
438 | 3
439 | 3
440 | 4
441 | 6
442 | 6
443 | 2
444 | 4
445 | 4
446 | 1
447 | 3
448 | 1
449 | 4
450 | 7
451 | 1
452 | 3
453 | 5
454 | 5
455 | 3
456 | 4
457 | 3
458 | 3
459 | 6
460 | 8
461 | 6
462 | 6
463 | 5
464 | 2
465 | 3
466 | 2
467 | 7
468 | 5
469 | 5
470 | 4
471 | 8
472 | 3
473 | 2
474 | 3
475 | 4
476 | 7
477 | 6
478 | 6
479 | 5
480 | 8
481 | 3
482 | 7
483 | 5
484 | 5
485 | 2
486 | 2
487 | 7
488 | 8
489 | 3
490 | 3
491 | 3
492 | 6
493 | 6
494 | 5
495 | 5
496 | 6
497 | 6
498 | 5
499 | 6
500 | 3
501 | 2
502 | 3
503 | 1
504 | 5
505 | 5
506 | 4
507 | 4
508 | 4
509 | 7
510 | 2
511 | 8
512 | 2
513 | 3
514 | 5
515 | 4
516 | 2
517 | 7
518 | 5
519 | 6
520 | 3
521 | 3
522 | 3
523 | 3
524 | 3
525 | 4
526 | 6
527 | 3
528 | 4
529 | 2
530 | 2
531 | 2
532 | 4
533 | 4
534 | 4
535 | 3
536 | 2
537 | 3
538 | 4
539 | 3
540 | 3
541 | 4
542 | 2
543 | 4
544 | 0
545 | 5
546 | 6
547 | 1
548 | 3
549 | 2
550 | 4
551 | 6
552 | 4
553 | 4
554 | 0
555 | 8
556 | 3
557 | 5
558 | 4
559 | 1
560 | 3
561 | 1
562 | 4
563 | 5
564 | 4
565 | 7
566 | 2
567 | 2
568 | 4
569 | 2
570 | 3
571 | 3
572 | 5
573 | 2
574 | 4
575 | 5
576 | 4
577 | 3
578 | 3
579 | 5
580 | 0
581 | 3
582 | 3
583 | 7
584 | 3
585 | 4
586 | 4
587 | 4
588 | 4
589 | 5
590 | 3
591 | 3
592 | 4
593 | 3
594 | 3
595 | 2
596 | 1
597 | 5
598 | 2
599 | 1
600 | 2
601 | 5
602 | 1
603 | 2
604 | 6
605 | 2
606 | 4
607 | 7
608 | 4
609 | 5
610 | 7
611 | 4
612 | 2
613 | 0
614 | 5
615 | 6
616 | 3
617 | 2
618 | 1
619 | 3
620 | 6
621 | 3
622 | 3
623 | 3
624 | 6
625 | 2
626 | 5
627 | 6
628 | 4
629 | 2
630 | 2
631 | 0
632 | 3
633 | 3
634 | 3
635 | 2
636 | 5
637 | 1
638 | 4
639 | 5
640 | 7
641 | 1
642 | 1
643 | 1
644 | 2
645 | 2
646 | 1
647 | 6
648 | 1
649 | 2
650 | 1
651 | 2
652 | 2
653 | 3
654 | 1
655 | 0
656 | 4
657 | 2
658 | 2
659 | 3
660 | 6
661 | 3
662 | 1
663 | 3
664 | 1
665 | 3
666 | 1
667 | 0
668 | 2
669 | 1
670 | 2
671 | 2
672 | 2
673 | 3
674 | 0
675 | 2
676 | 1
677 | 2
678 | 3
679 | 4
680 | 4
681 | 0
682 | 3
683 | 4
684 | 2
685 | 1
686 | 3
687 | 2
688 | 1
689 | 3
690 | 2
691 | 4
692 | 0
693 | 1
694 | 2
695 | 2
696 | 1
697 | 0
698 | 3
699 | 1
700 | 1
701 | 2
702 | 3
703 | 1
704 | 6
705 | 3
706 | 1
707 | 2
708 | 5
709 | 2
710 | 0
711 | 2
712 | 1
713 | 0
714 | 0
715 | 4
716 | 2
717 | 1
718 | 2
719 | 2
720 | 2
721 | 3
722 | 1
723 | 2
724 | 3
725 | 2
726 | 2
727 | 1
728 | 4
729 | 3
730 | 0
731 | 3
732 | 1
733 | 1
734 | 2
735 | 1
736 | 1
737 | 0
738 | 0
739 | 1
740 | 2
741 | 2
742 | 2
743 | 0
744 | 1
745 | 1
746 | 1
747 | 4
748 | 5
749 | 2
750 | 4
751 | 2
752 | 2
753 | 3
754 | 5
755 | 0
756 | 6
757 | 4
758 | 3
759 | 5
760 | 3
761 | 4
762 | 2
763 | 3
764 | 6
765 | 4
766 | 5
767 | 4
768 | 4
769 | 6
770 | 2
771 | 5
772 | 3
773 | 4
774 | 4
775 | 4
776 | 2
777 | 4
778 | 3
779 | 8
780 | 5
781 | 4
782 | 0
783 | 3
784 | 4
785 | 4
786 | 4
787 | 2
788 | 6
789 | 3
790 | 2
791 | 2
792 | 3
793 | 1
794 | 1
795 | 3
796 | 3
797 | 1
798 | 1
799 | 3
800 | 1
801 | 2
802 | 3
803 | 1
804 | 0
805 | 1
806 | 0
807 | 2
808 | 1
809 | 2
810 | 1
811 | 0
812 | 0
813 | 0
814 | 0
815 | 1
816 | 2
817 | 2
818 | 0
819 | 0
820 | 1
821 | 1
822 | 0
823 | 1
824 | 1
825 | 0
826 | 0
827 | 0
828 | 0
829 | 0
830 | 3
831 | 2
832 | 1
833 | 0
834 | 1
835 | 0
836 | 1
837 | 0
838 | 0
839 | 2
840 | 0
841 | 1
842 | 0
843 | 0
844 | 0
845 | 0
846 | 0
847 | 1
848 | 1
849 | 2
850 | 1
851 | 1
852 | 1
853 | 0
854 | 0
855 | 0
856 | 1
857 | 1
858 | 1
859 | 0
860 | 1
861 | 1
862 | 0
863 | 0
864 | 1
865 | 1
866 | 0
867 | 1
868 | 2
869 | 0
870 | 0
871 | 1
872 | 1
873 | 0
874 | 1
875 | 0
876 | 1
877 | 0
878 | 0
879 | 1
880 | 0
881 | 0
882 | 1
883 | 0
884 | 0
885 | 0
886 | 1
887 | 0
888 | 0
889 | 0
890 | 1
891 | 1
892 | 0
893 | 1
894 | 2
895 | 0
896 | 1
897 | 0
898 | 0
899 | 0
900 | 0
901 | 1
902 | 1
903 | 1
904 | 2
905 | 1
906 | 0
907 | 1
908 | 0
909 | 1
910 | 0
911 | 0
912 | 0
913 | 2
914 | 2
915 | 2
916 | 0
917 | 0
918 | 0
919 | 0
920 | 2
921 | 1
922 | 0
923 | 0
924 | 1
925 | 0
926 | 2
927 | 0
928 | 0
929 | 3
930 | 0
931 | 2
932 | 0
933 | 1
934 | 1
935 | 0
936 | 0
937 | 0
938 | 0
939 | 0
940 | 1
941 | 3
942 | 1
943 | 0
944 | 1
945 | 2
946 | 1
947 | 2
948 | 1
949 | 1
950 | 1
951 | 1
952 | 0
953 | 3
954 | 0
955 | 0
956 | 0
957 | 0
958 | 0
959 | 0
960 | 0
961 | 0
962 | 0
963 | 0
964 | 1
965 | 0
966 | 2
967 | 1
968 | 0
969 | 0
970 | 0
971 | 0
972 | 1
973 | 0
974 | 1
975 | 0
976 | 0
977 | 0
978 | 0
979 | 0
980 | 1
981 | 0
982 | 0
983 | 0
984 | 0
985 | 1
986 | 0
987 | 0
988 | 1
989 | 1
990 | 2
991 | 0
992 | 0
993 | 0
994 | 0
995 | 1
996 | 1
997 | 1
998 | 0
999 | 0
1000 | 0
1001 | 0
1002 | 8
1003 | 7
1004 | 3
1005 | 8
1006 | 2
1007 | 7
1008 | 4
1009 | 3
1010 | 4
1011 | 5
1012 | 4
1013 | 2
1014 | 6
1015 | 6
1016 | 6
1017 | 5
1018 | 9
1019 | 4
1020 | 3
1021 | 2
1022 | 7
1023 | 5
1024 | 3

## Sum Peak
Channel | Counts |  | Energy (keV) | Channel Number | Peak Area [counts] | ±σ
1 | 0 | Co-60 | 1173.24 | 353.9 | 413756 | 770
2 | 0 | Co-60 | 1332.5 | 400.2 | 378452 | 656
3 | 0 | Sum Peak | 2505.74 | 751.6 | 1365.6 | 48.7
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 1
38 | 136
39 | 4619
40 | 11375
41 | 12930
42 | 13100
43 | 12985
44 | 13076
45 | 13281
46 | 13290
47 | 13235
48 | 13128
49 | 13071
50 | 13269
51 | 13365
52 | 13285
53 | 13395
54 | 13191
55 | 13236
56 | 13228
57 | 12808
58 | 13171
59 | 13180
60 | 13398
61 | 13352
62 | 13129
63 | 13243
64 | 13511
65 | 13950
66 | 14347
67 | 15065
68 | 16073
69 | 17341
70 | 18926
71 | 19958
72 | 20988
73 | 21529
74 | 21339
75 | 21060
76 | 20561
77 | 19468
78 | 18924
79 | 18499
80 | 17518
81 | 16975
82 | 16372
83 | 15868
84 | 15397
85 | 14543
86 | 14277
87 | 13690
88 | 13219
89 | 13028
90 | 12633
91 | 12351
92 | 11911
93 | 11602
94 | 11380
95 | 11164
96 | 11019
97 | 10558
98 | 10767
99 | 10274
100 | 10333
101 | 10054
102 | 9875
103 | 9724
104 | 9527
105 | 9386
106 | 9295
107 | 8977
108 | 8743
109 | 8712
110 | 8574
111 | 8508
112 | 8509
113 | 8416
114 | 8450
115 | 8208
116 | 8295
117 | 8027
118 | 8103
119 | 7959
120 | 7942
121 | 7794
122 | 7672
123 | 7856
124 | 7743
125 | 7623
126 | 7788
127 | 7536
128 | 7681
129 | 7547
130 | 7628
131 | 7578
132 | 7464
133 | 7268
134 | 7456
135 | 7419
136 | 7490
137 | 7379
138 | 7300
139 | 7327
140 | 7317
141 | 7232
142 | 7231
143 | 7260
144 | 7385
145 | 7175
146 | 7273
147 | 7230
148 | 7305
149 | 7165
150 | 7338
151 | 7290
152 | 7212
153 | 7057
154 | 7240
155 | 7333
156 | 7184
157 | 7307
158 | 7251
159 | 7242
160 | 7188
161 | 7315
162 | 7216
163 | 7207
164 | 7351
165 | 7166
166 | 7103
167 | 7036
168 | 7173
169 | 6942
170 | 7240
171 | 6870
172 | 7142
173 | 7125
174 | 7163
175 | 7216
176 | 7289
177 | 7053
178 | 7356
179 | 7349
180 | 7247
181 | 7228
182 | 7183
183 | 7286
184 | 7255
185 | 7200
186 | 7317
187 | 7369
188 | 7365
189 | 7295
190 | 7438
191 | 7461
192 | 7339
193 | 7236
194 | 7217
195 | 7338
196 | 7462
197 | 7277
198 | 7380
199 | 7405
200 | 7343
201 | 7398
202 | 7464
203 | 7449
204 | 7463
205 | 7457
206 | 7725
207 | 7616
208 | 7588
209 | 7520
210 | 7699
211 | 7571
212 | 7552
213 | 7719
214 | 7706
215 | 7611
216 | 7605
217 | 7618
218 | 7621
219 | 7688
220 | 7719
221 | 7780
222 | 7663
223 | 7774
224 | 7848
225 | 7817
226 | 7872
227 | 7743
228 | 7951
229 | 7930
230 | 7973
231 | 7971
232 | 7846
233 | 8020
234 | 7897
235 | 8020
236 | 8023
237 | 8078
238 | 8074
239 | 8240
240 | 8214
241 | 8239
242 | 8355
243 | 8391
244 | 8490
245 | 8568
246 | 8523
247 | 8517
248 | 8786
249 | 8734
250 | 8707
251 | 8665
252 | 8737
253 | 9037
254 | 8912
255 | 9107
256 | 8949
257 | 9244
258 | 9318
259 | 9396
260 | 9301
261 | 9166
262 | 9513
263 | 9326
264 | 9354
265 | 9464
266 | 9459
267 | 9475
268 | 9558
269 | 9524
270 | 9664
271 | 9499
272 | 9712
273 | 9713
274 | 9572
275 | 9620
276 | 9559
277 | 9725
278 | 9586
279 | 9463
280 | 9256
281 | 9457
282 | 9140
283 | 9038
284 | 8912
285 | 8673
286 | 8552
287 | 8342
288 | 8041
289 | 7930
290 | 7497
291 | 7509
292 | 7358
293 | 7157
294 | 7183
295 | 6941
296 | 6856
297 | 6684
298 | 6490
299 | 6504
300 | 6373
301 | 6394
302 | 6227
303 | 6207
304 | 6073
305 | 6083
306 | 6009
307 | 5917
308 | 5875
309 | 5925
310 | 5776
311 | 5920
312 | 5847
313 | 5736
314 | 5786
315 | 5638
316 | 5797
317 | 5691
318 | 5666
319 | 5382
320 | 5517
321 | 5482
322 | 5354
323 | 5276
324 | 5184
325 | 5274
326 | 5054
327 | 4838
328 | 4785
329 | 4796
330 | 4622
331 | 4542
332 | 4458
333 | 4499
334 | 4493
335 | 4678
336 | 4737
337 | 5111
338 | 5410
339 | 6067
340 | 6762
341 | 7532
342 | 8472
343 | 9525
344 | 10977
345 | 12404
346 | 13957
347 | 15627
348 | 16745
349 | 18705
350 | 20249
351 | 21297
352 | 22469
353 | 23463
354 | 23593
355 | 23751
356 | 23789
357 | 23199
358 | 22098
359 | 20788
360 | 19424
361 | 17713
362 | 15852
363 | 14166
364 | 12516
365 | 10755
366 | 9258
367 | 7865
368 | 6507
369 | 5332
370 | 4320
371 | 3567
372 | 2946
373 | 2363
374 | 1983
375 | 1694
376 | 1473
377 | 1414
378 | 1461
379 | 1422
380 | 1669
381 | 1892
382 | 2208
383 | 2594
384 | 3115
385 | 3596
386 | 4455
387 | 5223
388 | 6008
389 | 7053
390 | 8250
391 | 9407
392 | 10698
393 | 11950
394 | 13295
395 | 14543
396 | 15475
397 | 16539
398 | 17345
399 | 18134
400 | 18775
401 | 18838
402 | 18869
403 | 18210
404 | 17718
405 | 17123
406 | 16041
407 | 14613
408 | 13592
409 | 12260
410 | 10927
411 | 9754
412 | 8411
413 | 7129
414 | 6268
415 | 5223
416 | 4193
417 | 3528
418 | 2860
419 | 2268
420 | 1869
421 | 1431
422 | 1195
423 | 888
424 | 691
425 | 582
426 | 442
427 | 376
428 | 351
429 | 280
430 | 257
431 | 236
432 | 227
433 | 207
434 | 209
435 | 182
436 | 201
437 | 176
438 | 188
439 | 215
440 | 217
441 | 180
442 | 186
443 | 150
444 | 167
445 | 156
446 | 176
447 | 156
448 | 146
449 | 162
450 | 172
451 | 153
452 | 138
453 | 138
454 | 138
455 | 134
456 | 128
457 | 114
458 | 129
459 | 128
460 | 116
461 | 117
462 | 119
463 | 116
464 | 122
465 | 116
466 | 128
467 | 114
468 | 113
469 | 133
470 | 127
471 | 139
472 | 104
473 | 110
474 | 116
475 | 112
476 | 105
477 | 100
478 | 119
479 | 109
480 | 128
481 | 117
482 | 96
483 | 109
484 | 110
485 | 90
486 | 96
487 | 94
488 | 112
489 | 118
490 | 104
491 | 98
492 | 98
493 | 85
494 | 71
495 | 70
496 | 78
497 | 88
498 | 97
499 | 90
500 | 94
501 | 106
502 | 88
503 | 73
504 | 86
505 | 98
506 | 99
507 | 91
508 | 85
509 | 83
510 | 71
511 | 70
512 | 88
513 | 90
514 | 87
515 | 94
516 | 87
517 | 85
518 | 74
519 | 85
520 | 88
521 | 92
522 | 88
523 | 77
524 | 95
525 | 79
526 | 82
527 | 85
528 | 74
529 | 84
530 | 81
531 | 87
532 | 85
533 | 68
534 | 71
535 | 77
536 | 66
537 | 74
538 | 77
539 | 74
540 | 64
541 | 73
542 | 70
543 | 77
544 | 70
545 | 83
546 | 81
547 | 67
548 | 78
549 | 66
550 | 72
551 | 68
552 | 63
553 | 67
554 | 63
555 | 80
556 | 66
557 | 57
558 | 91
559 | 64
560 | 56
561 | 68
562 | 66
563 | 62
564 | 71
565 | 63
566 | 71
567 | 57
568 | 67
569 | 51
570 | 55
571 | 53
572 | 65
573 | 59
574 | 53
575 | 71
576 | 57
577 | 47
578 | 62
579 | 54
580 | 63
581 | 64
582 | 69
583 | 78
584 | 55
585 | 72
586 | 69
587 | 56
588 | 43
589 | 61
590 | 46
591 | 55
592 | 54
593 | 49
594 | 58
595 | 58
596 | 67
597 | 65
598 | 55
599 | 55
600 | 55
601 | 58
602 | 60
603 | 57
604 | 48
605 | 63
606 | 54
607 | 67
608 | 53
609 | 51
610 | 58
611 | 48
612 | 46
613 | 53
614 | 47
615 | 42
616 | 57
617 | 66
618 | 53
619 | 55
620 | 52
621 | 58
622 | 63
623 | 62
624 | 52
625 | 45
626 | 54
627 | 52
628 | 61
629 | 40
630 | 40
631 | 51
632 | 51
633 | 47
634 | 53
635 | 62
636 | 51
637 | 57
638 | 53
639 | 52
640 | 40
641 | 55
642 | 59
643 | 40
644 | 58
645 | 50
646 | 45
647 | 54
648 | 45
649 | 47
650 | 47
651 | 66
652 | 59
653 | 47
654 | 60
655 | 42
656 | 49
657 | 42
658 | 63
659 | 62
660 | 46
661 | 51
662 | 54
663 | 47
664 | 40
665 | 39
666 | 55
667 | 53
668 | 46
669 | 50
670 | 67
671 | 45
672 | 50
673 | 53
674 | 58
675 | 55
676 | 25
677 | 43
678 | 40
679 | 35
680 | 50
681 | 39
682 | 35
683 | 29
684 | 36
685 | 30
686 | 43
687 | 27
688 | 27
689 | 31
690 | 41
691 | 25
692 | 23
693 | 24
694 | 24
695 | 21
696 | 32
697 | 25
698 | 17
699 | 30
700 | 28
701 | 27
702 | 25
703 | 16
704 | 17
705 | 18
706 | 20
707 | 21
708 | 16
709 | 17
710 | 20
711 | 13
712 | 22
713 | 11
714 | 15
715 | 14
716 | 12
717 | 12
718 | 8
719 | 10
720 | 10
721 | 11
722 | 16
723 | 18
724 | 11
725 | 15
726 | 13
727 | 11
728 | 25
729 | 12
730 | 24
731 | 13
732 | 19
733 | 26
734 | 23
735 | 22
736 | 25
737 | 31
738 | 21
739 | 35
740 | 38
741 | 47
742 | 41
743 | 48
744 | 38
745 | 42
746 | 54
747 | 49
748 | 71
749 | 52
750 | 66
751 | 55
752 | 68
753 | 62
754 | 48
755 | 63
756 | 52
757 | 47
758 | 43
759 | 66
760 | 45
761 | 44
762 | 50
763 | 34
764 | 47
765 | 37
766 | 34
767 | 26
768 | 23
769 | 16
770 | 26
771 | 23
772 | 19
773 | 12
774 | 17
775 | 19
776 | 12
777 | 14
778 | 7
779 | 11
780 | 8
781 | 6
782 | 8
783 | 11
784 | 6
785 | 8
786 | 5
787 | 6
788 | 4
789 | 5
790 | 5
791 | 8
792 | 9
793 | 5
794 | 4
795 | 3
796 | 1
797 | 2
798 | 4
799 | 4
800 | 5
801 | 8
802 | 1
803 | 3
804 | 7
805 | 0
806 | 2
807 | 4
808 | 0
809 | 2
810 | 0
811 | 2
812 | 2
813 | 2
814 | 2
815 | 2
816 | 2
817 | 0
818 | 1
819 | 0
820 | 1
821 | 1
822 | 2
823 | 1
824 | 0
825 | 1
826 | 2
827 | 0
828 | 0
829 | 1
830 | 0
831 | 1
832 | 0
833 | 1
834 | 1
835 | 1
836 | 2
837 | 0
838 | 0
839 | 0
840 | 1
841 | 1
842 | 0
843 | 0
844 | 2
845 | 2
846 | 0
847 | 0
848 | 0
849 | 0
850 | 1
851 | 1
852 | 0
853 | 0
854 | 2
855 | 0
856 | 1
857 | 0
858 | 2
859 | 1
860 | 0
861 | 2
862 | 0
863 | 0
864 | 2
865 | 2
866 | 0
867 | 0
868 | 2
869 | 0
870 | 1
871 | 0
872 | 1
873 | 0
874 | 0
875 | 1
876 | 0
877 | 1
878 | 0
879 | 0
880 | 3
881 | 1
882 | 0
883 | 0
884 | 1
885 | 0
886 | 0
887 | 0
888 | 1
889 | 0
890 | 0
891 | 0
892 | 1
893 | 0
894 | 1
895 | 0
896 | 0
897 | 0
898 | 2
899 | 1
900 | 1
901 | 0
902 | 1
903 | 0
904 | 0
905 | 0
906 | 1
907 | 1
908 | 0
909 | 0
910 | 0
911 | 0
912 | 0
913 | 0
914 | 0
915 | 2
916 | 0
917 | 0
918 | 0
919 | 0
920 | 1
921 | 0
922 | 2
923 | 1
924 | 0
925 | 2
926 | 0
927 | 3
928 | 0
929 | 0
930 | 0
931 | 1
932 | 0
933 | 0
934 | 0
935 | 0
936 | 1
937 | 0
938 | 1
939 | 0
940 | 1
941 | 0
942 | 0
943 | 0
944 | 0
945 | 0
946 | 0
947 | 1
948 | 0
949 | 1
950 | 0
951 | 1
952 | 1
953 | 0
954 | 0
955 | 0
956 | 0
957 | 0
958 | 1
959 | 0
960 | 0
961 | 0
962 | 0
963 | 1
964 | 0
965 | 2
966 | 0
967 | 0
968 | 0
969 | 1
970 | 0
971 | 0
972 | 0
973 | 1
974 | 0
975 | 1
976 | 0
977 | 0
978 | 0
979 | 0
980 | 1
981 | 0
982 | 0
983 | 1
984 | 1
985 | 0
986 | 0
987 | 0
988 | 0
989 | 2
990 | 0
991 | 0
992 | 1
993 | 0
994 | 0
995 | 0
996 | 0
997 | 2
998 | 0
999 | 0
1000 | 2
1001 | 1
1002 | 5
1003 | 5
1004 | 2
1005 | 4
1006 | 1
1007 | 2
1008 | 4
1009 | 5
1010 | 4
1011 | 4
1012 | 3
1013 | 5
1014 | 2
1015 | 2
1016 | 2
1017 | 1
1018 | 5
1019 | 4
1020 | 2
1021 | 1
1022 | 6
1023 | 3
1024 | 1

## LaBr
Channel | Counts | Photon Energy [keV] | Peak Area [counts] | ±σ
1 | 0 | 661.657 | 2037 | 174
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0 |  | Peak Area
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 21
37 | 70
38 | 117
39 | 144
40 | 167
41 | 181
42 | 159
43 | 189
44 | 160
45 | 156
46 | 175
47 | 194
48 | 177
49 | 159
50 | 176
51 | 177
52 | 167
53 | 172
54 | 187
55 | 184
56 | 173
57 | 205
58 | 208
59 | 189
60 | 183
61 | 176
62 | 187
63 | 184
64 | 146
65 | 179
66 | 202
67 | 170
68 | 179
69 | 185
70 | 165
71 | 172
72 | 157
73 | 172
74 | 186
75 | 177
76 | 177
77 | 174
78 | 180
79 | 182
80 | 178
81 | 191
82 | 182
83 | 181
84 | 205
85 | 207
86 | 202
87 | 188
88 | 187
89 | 191
90 | 214
91 | 199
92 | 204
93 | 224
94 | 191
95 | 178
96 | 222
97 | 186
98 | 208
99 | 188
100 | 195
101 | 187
102 | 190
103 | 180
104 | 182
105 | 168
106 | 182
107 | 182
108 | 179
109 | 153
110 | 176
111 | 147
112 | 173
113 | 138
114 | 174
115 | 126
116 | 163
117 | 144
118 | 144
119 | 136
120 | 130
121 | 122
122 | 136
123 | 162
124 | 129
125 | 140
126 | 123
127 | 136
128 | 124
129 | 98
130 | 124
131 | 96
132 | 114
133 | 114
134 | 108
135 | 115
136 | 85
137 | 95
138 | 91
139 | 100
140 | 104
141 | 98
142 | 99
143 | 103
144 | 115
145 | 118
146 | 106
147 | 101
148 | 93
149 | 98
150 | 94
151 | 83
152 | 90
153 | 84
154 | 89
155 | 101
156 | 93
157 | 93
158 | 86
159 | 82
160 | 83
161 | 93
162 | 85
163 | 83
164 | 91
165 | 91
166 | 78
167 | 82
168 | 79
169 | 87
170 | 77
171 | 68
172 | 88
173 | 88
174 | 82
175 | 93
176 | 89
177 | 103
178 | 111
179 | 85
180 | 84
181 | 91
182 | 99
183 | 74
184 | 83
185 | 79
186 | 84
187 | 92
188 | 82
189 | 75
190 | 87
191 | 81
192 | 83
193 | 101
194 | 95
195 | 71
196 | 98
197 | 101
198 | 94
199 | 83
200 | 85
201 | 93
202 | 96
203 | 82
204 | 90
205 | 84
206 | 91
207 | 78
208 | 96
209 | 94
210 | 86
211 | 86
212 | 84
213 | 68
214 | 81
215 | 59
216 | 60
217 | 67
218 | 72
219 | 64
220 | 57
221 | 71
222 | 52
223 | 71
224 | 69
225 | 62
226 | 74
227 | 60
228 | 56
229 | 63
230 | 57
231 | 54
232 | 66
233 | 45
234 | 42
235 | 41
236 | 49
237 | 43
238 | 49
239 | 49
240 | 50
241 | 45
242 | 40
243 | 49
244 | 34
245 | 33
246 | 43
247 | 43
248 | 35
249 | 26
250 | 26
251 | 23
252 | 27
253 | 23
254 | 35
255 | 17
256 | 25
257 | 21
258 | 30
259 | 24
260 | 19
261 | 23
262 | 21
263 | 22
264 | 28
265 | 22
266 | 19
267 | 25
268 | 20
269 | 25
270 | 23
271 | 22
272 | 24
273 | 20
274 | 28
275 | 27
276 | 28
277 | 28
278 | 20
279 | 16
280 | 26
281 | 28
282 | 31
283 | 24
284 | 36
285 | 25
286 | 32
287 | 40
288 | 30
289 | 48
290 | 48
291 | 35
292 | 35
293 | 47
294 | 58
295 | 42
296 | 50
297 | 50
298 | 49
299 | 60
300 | 55
301 | 61
302 | 59
303 | 69
304 | 74
305 | 61
306 | 64
307 | 58
308 | 74
309 | 68
310 | 96
311 | 82
312 | 76
313 | 70
314 | 80
315 | 67
316 | 67
317 | 76
318 | 77
319 | 60
320 | 88
321 | 65
322 | 54
323 | 65
324 | 62
325 | 74
326 | 63
327 | 82
328 | 54
329 | 60
330 | 44
331 | 54
332 | 54
333 | 65
334 | 42
335 | 46
336 | 58
337 | 34
338 | 43
339 | 41
340 | 34
341 | 33
342 | 35
343 | 37
344 | 31
345 | 39
346 | 43
347 | 28
348 | 26
349 | 27
350 | 32
351 | 36
352 | 31
353 | 22
354 | 34
355 | 25
356 | 21
357 | 22
358 | 22
359 | 16
360 | 21
361 | 22
362 | 14
363 | 16
364 | 10
365 | 15
366 | 21
367 | 11
368 | 11
369 | 11
370 | 17
371 | 14
372 | 20
373 | 14
374 | 10
375 | 11
376 | 14
377 | 6
378 | 13
379 | 13
380 | 8
381 | 8
382 | 5
383 | 8
384 | 12
385 | 9
386 | 13
387 | 9
388 | 10
389 | 7
390 | 4
391 | 5
392 | 3
393 | 12
394 | 9
395 | 11
396 | 9
397 | 8
398 | 12
399 | 10
400 | 7
401 | 9
402 | 5
403 | 4
404 | 8
405 | 6
406 | 12
407 | 4
408 | 4
409 | 5
410 | 6
411 | 4
412 | 1
413 | 6
414 | 1
415 | 3
416 | 3
417 | 6
418 | 5
419 | 6
420 | 7
421 | 5
422 | 4
423 | 4
424 | 2
425 | 7
426 | 6
427 | 6
428 | 7
429 | 3
430 | 4
431 | 2
432 | 5
433 | 4
434 | 2
435 | 3
436 | 4
437 | 4
438 | 1
439 | 1
440 | 1
441 | 4
442 | 4
443 | 5
444 | 3
445 | 3
446 | 5
447 | 3
448 | 3
449 | 3
450 | 4
451 | 4
452 | 2
453 | 8
454 | 6
455 | 5
456 | 5
457 | 2
458 | 1
459 | 2
460 | 2
461 | 1
462 | 5
463 | 3
464 | 2
465 | 3
466 | 1
467 | 1
468 | 4
469 | 2
470 | 1
471 | 0
472 | 3
473 | 4
474 | 6
475 | 4
476 | 3
477 | 2
478 | 0
479 | 2
480 | 2
481 | 1
482 | 2
483 | 1
484 | 3
485 | 1
486 | 2
487 | 1
488 | 0
489 | 3
490 | 5
491 | 1
492 | 2
493 | 2
494 | 1
495 | 5
496 | 3
497 | 1
498 | 4
499 | 3
500 | 5
501 | 2
502 | 2
503 | 1
504 | 1
505 | 1
506 | 1
507 | 1
508 | 3
509 | 0
510 | 4
511 | 3
512 | 4
513 | 1
514 | 2
515 | 2
516 | 1
517 | 1
518 | 0
519 | 5
520 | 2
521 | 0
522 | 0
523 | 0
524 | 1
525 | 1
526 | 3
527 | 2
528 | 2
529 | 1
530 | 0
531 | 1
532 | 0
533 | 2
534 | 1
535 | 1
536 | 0
537 | 3
538 | 2
539 | 1
540 | 1
541 | 2
542 | 2
543 | 1
544 | 1
545 | 0
546 | 2
547 | 1
548 | 1
549 | 0
550 | 2
551 | 0
552 | 1
553 | 4
554 | 3
555 | 0
556 | 3
557 | 0
558 | 0
559 | 0
560 | 0
561 | 5
562 | 1
563 | 0
564 | 3
565 | 4
566 | 1
567 | 0
568 | 0
569 | 0
570 | 1
571 | 2
572 | 1
573 | 1
574 | 2
575 | 0
576 | 0
577 | 2
578 | 1
579 | 0
580 | 7
581 | 5
582 | 1
583 | 2
584 | 0
585 | 1
586 | 1
587 | 2
588 | 3
589 | 2
590 | 1
591 | 3
592 | 1
593 | 0
594 | 1
595 | 4
596 | 3
597 | 2
598 | 2
599 | 2
600 | 0
601 | 0
602 | 0
603 | 1
604 | 0
605 | 1
606 | 1
607 | 2
608 | 1
609 | 1
610 | 0
611 | 1
612 | 1
613 | 1
614 | 0
615 | 3
616 | 0
617 | 1
618 | 1
619 | 1
620 | 1
621 | 1
622 | 1
623 | 1
624 | 1
625 | 1
626 | 3
627 | 1
628 | 0
629 | 0
630 | 2
631 | 2
632 | 1
633 | 0
634 | 1
635 | 0
636 | 3
637 | 2
638 | 4
639 | 1
640 | 1
641 | 2
642 | 2
643 | 1
644 | 3
645 | 0
646 | 0
647 | 1
648 | 0
649 | 1
650 | 1
651 | 2
652 | 0
653 | 2
654 | 1
655 | 2
656 | 1
657 | 2
658 | 1
659 | 0
660 | 1
661 | 1
662 | 1
663 | 0
664 | 1
665 | 1
666 | 1
667 | 0
668 | 0
669 | 5
670 | 0
671 | 1
672 | 1
673 | 0
674 | 1
675 | 2
676 | 1
677 | 0
678 | 1
679 | 0
680 | 1
681 | 0
682 | 0
683 | 0
684 | 0
685 | 1
686 | 0
687 | 1
688 | 1
689 | 0
690 | 1
691 | 1
692 | 1
693 | 1
694 | 0
695 | 3
696 | 0
697 | 0
698 | 0
699 | 1
700 | 1
701 | 3
702 | 1
703 | 1
704 | 0
705 | 0
706 | 3
707 | 1
708 | 4
709 | 4
710 | 0
711 | 1
712 | 1
713 | 0
714 | 1
715 | 1
716 | 0
717 | 1
718 | 4
719 | 0
720 | 2
721 | 1
722 | 1
723 | 2
724 | 4
725 | 0
726 | 1
727 | 1
728 | 3
729 | 1
730 | 1
731 | 0
732 | 1
733 | 0
734 | 1
735 | 0
736 | 0
737 | 0
738 | 1
739 | 1
740 | 0
741 | 1
742 | 0
743 | 3
744 | 0
745 | 2
746 | 0
747 | 1
748 | 0
749 | 1
750 | 1
751 | 2
752 | 2
753 | 1
754 | 0
755 | 2
756 | 2
757 | 1
758 | 1
759 | 2
760 | 0
761 | 2
762 | 2
763 | 1
764 | 2
765 | 0
766 | 0
767 | 0
768 | 1
769 | 2
770 | 0
771 | 0
772 | 0
773 | 0
774 | 0
775 | 1
776 | 0
777 | 0
778 | 4
779 | 0
780 | 0
781 | 0
782 | 1
783 | 0
784 | 0
785 | 2
786 | 0
787 | 1
788 | 1
789 | 0
790 | 1
791 | 1
792 | 2
793 | 2
794 | 1
795 | 2
796 | 3
797 | 1
798 | 2
799 | 0
800 | 0
801 | 2
802 | 0
803 | 0
804 | 1
805 | 0
806 | 1
807 | 0
808 | 0
809 | 2
810 | 1
811 | 3
812 | 0
813 | 0
814 | 1
815 | 1
816 | 2
817 | 3
818 | 0
819 | 4
820 | 1
821 | 0
822 | 3
823 | 1
824 | 1
825 | 0
826 | 0
827 | 0
828 | 0
829 | 0
830 | 0
831 | 1
832 | 1
833 | 0
834 | 1
835 | 0
836 | 0
837 | 0
838 | 2
839 | 0
840 | 0
841 | 0
842 | 1
843 | 1
844 | 1
845 | 2
846 | 0
847 | 0
848 | 1
849 | 0
850 | 0
851 | 1
852 | 1
853 | 1
854 | 2
855 | 1
856 | 0
857 | 0
858 | 0
859 | 0
860 | 1
861 | 1
862 | 1
863 | 1
864 | 0
865 | 3
866 | 2
867 | 0
868 | 1
869 | 0
870 | 0
871 | 0
872 | 1
873 | 0
874 | 1
875 | 1
876 | 0
877 | 1
878 | 3
879 | 1
880 | 2
881 | 0
882 | 1
883 | 1
884 | 1
885 | 0
886 | 0
887 | 1
888 | 2
889 | 1
890 | 0
891 | 0
892 | 1
893 | 1
894 | 0
895 | 0
896 | 1
897 | 2
898 | 1
899 | 0
900 | 1
901 | 0
902 | 0
903 | 0
904 | 1
905 | 1
906 | 1
907 | 0
908 | 0
909 | 1
910 | 0
911 | 1
912 | 1
913 | 0
914 | 3
915 | 2
916 | 2
917 | 0
918 | 1
919 | 0
920 | 0
921 | 1
922 | 1
923 | 0
924 | 0
925 | 1
926 | 0
927 | 0
928 | 0
929 | 0
930 | 1
931 | 0
932 | 0
933 | 1
934 | 0
935 | 0
936 | 1
937 | 1
938 | 0
939 | 0
940 | 0
941 | 0
942 | 0
943 | 0
944 | 1
945 | 1
946 | 2
947 | 3
948 | 0
949 | 1
950 | 2
951 | 1
952 | 1
953 | 0
954 | 0
955 | 2
956 | 0
957 | 1
958 | 1
959 | 0
960 | 1
961 | 0
962 | 0
963 | 2
964 | 1
965 | 1
966 | 2
967 | 1
968 | 1
969 | 1
970 | 2
971 | 1
972 | 1
973 | 1
974 | 2
975 | 1
976 | 0
977 | 0
978 | 1
979 | 0
980 | 0
981 | 0
982 | 0
983 | 1
984 | 2
985 | 0
986 | 1
987 | 2
988 | 2
989 | 1
990 | 3
991 | 0
992 | 1
993 | 0
994 | 0
995 | 0
996 | 2
997 | 0
998 | 1
999 | 0
1000 | 1
1001 | 2
1002 | 7
1003 | 15
1004 | 12
1005 | 7
1006 | 6
1007 | 12
1008 | 8
1009 | 13
1010 | 11
1011 | 16
1012 | 8
1013 | 13
1014 | 9
1015 | 7
1016 | 12
1017 | 14
1018 | 7
1019 | 10
1020 | 7
1021 | 10
1022 | 9
1023 | 8
1024 | 12

## All Three Detectors
Channel | 3" by 3" NaI(Tl) Counts |  | 2" by 2" NaI(Tl) Counts |  | LaBr Counts
1 | 0 | 1.09 | 0 | 1.22 | 0
2 | 0 | 2.18 | 0 | 2.44 | 0
3 | 0 | 3.27 | 0 | 3.66 | 0
4 | 0 | 4.36 | 0 | 4.88 | 0
5 | 0 | 5.45 | 0 | 6.1 | 0
6 | 0 | 6.54 | 0 | 7.32 | 0
7 | 0 | 7.63 | 0 | 8.54 | 0
8 | 0 | 8.72 | 0 | 9.76 | 0
9 | 0 | 9.81 | 0 | 10.98 | 0
10 | 0 | 10.9 | 0 | 12.2 | 0
11 | 0 | 11.99 | 0 | 13.42 | 0
12 | 0 | 13.08 | 0 | 14.64 | 0
13 | 0 | 14.17 | 0 | 15.86 | 0
14 | 0 | 15.26 | 0 | 17.08 | 0
15 | 0 | 16.35 | 0 | 18.3 | 0
16 | 0 | 17.44 | 0 | 19.52 | 0
17 | 0 | 18.53 | 0 | 20.74 | 0
18 | 0 | 19.62 | 0 | 21.96 | 0
19 | 0 | 20.71 | 0 | 23.18 | 0
20 | 0 | 21.8 | 0 | 24.4 | 0
21 | 0 | 22.89 | 0 | 25.62 | 0
22 | 0 | 23.98 | 0 | 26.84 | 0
23 | 0 | 25.07 | 0 | 28.06 | 0
24 | 0 | 26.16 | 0 | 29.28 | 0
25 | 0 | 27.25 | 0 | 30.5 | 0
26 | 0 | 28.34 | 0 | 31.72 | 0
27 | 0 | 29.43 | 0 | 32.94 | 0
28 | 0 | 30.52 | 0 | 34.16 | 0
29 | 0 | 31.61 | 0 | 35.38 | 0
30 | 0 | 32.7 | 0 | 36.6 | 0
31 | 1 | 33.79 | 0 | 37.82 | 0
32 | 0 | 34.88 | 0 | 39.04 | 0
33 | 0 | 35.97 | 0 | 40.26 | 0
34 | 0 | 37.06 | 0 | 41.48 | 0
35 | 0 | 38.15 | 0 | 42.7 | 0
36 | 21 | 39.24 | 7 | 43.92 | 21
37 | 172 | 40.33 | 100 | 45.14 | 70
38 | 317 | 41.42 | 186 | 46.36 | 117
39 | 513 | 42.51 | 315 | 47.58 | 144
40 | 591 | 43.6 | 381 | 48.8 | 167
41 | 565 | 44.69 | 416 | 50.02 | 181
42 | 619 | 45.78 | 399 | 51.24 | 159
43 | 648 | 46.87 | 423 | 52.46 | 189
44 | 680 | 47.96 | 425 | 53.68 | 160
45 | 680 | 49.05 | 448 | 54.9 | 156
46 | 706 | 50.14 | 434 | 56.12 | 175
47 | 763 | 51.23 | 470 | 57.34 | 194
48 | 705 | 52.32 | 451 | 58.56 | 177
49 | 763 | 53.41 | 468 | 59.78 | 159
50 | 812 | 54.5 | 478 | 61 | 176
51 | 814 | 55.59 | 499 | 62.22 | 177
52 | 861 | 56.68 | 464 | 63.44 | 167
53 | 883 | 57.77 | 558 | 64.66 | 172
54 | 891 | 58.86 | 522 | 65.88 | 187
55 | 856 | 59.95 | 508 | 67.1 | 184
56 | 912 | 61.04 | 548 | 68.32 | 173
57 | 930 | 62.13 | 524 | 69.54 | 205
58 | 957 | 63.22 | 491 | 70.76 | 208
59 | 930 | 64.31 | 533 | 71.98 | 189
60 | 971 | 65.4 | 479 | 73.2 | 183
61 | 948 | 66.49 | 522 | 74.42 | 176
62 | 914 | 67.58 | 509 | 75.64 | 187
63 | 1025 | 68.67 | 517 | 76.86 | 184
64 | 940 | 69.76 | 514 | 78.08 | 146
65 | 983 | 70.85 | 539 | 79.3 | 179
66 | 1007 | 71.94 | 533 | 80.52 | 202
67 | 938 | 73.03 | 543 | 81.74 | 170
68 | 960 | 74.12 | 537 | 82.96 | 179
69 | 991 | 75.21 | 536 | 84.18 | 185
70 | 936 | 76.3 | 534 | 85.4 | 165
71 | 998 | 77.39 | 549 | 86.62 | 172
72 | 1030 | 78.48 | 570 | 87.84 | 157
73 | 1041 | 79.57 | 559 | 89.06 | 172
74 | 1042 | 80.66 | 554 | 90.28 | 186
75 | 989 | 81.75 | 540 | 91.5 | 177
76 | 1043 | 82.84 | 519 | 92.72 | 177
77 | 1043 | 83.93 | 533 | 93.94 | 174
78 | 1073 | 85.02 | 562 | 95.16 | 180
79 | 970 | 86.11 | 492 | 96.38 | 182
80 | 1036 | 87.2 | 539 | 97.6 | 178
81 | 1087 | 88.29 | 499 | 98.82 | 191
82 | 1081 | 89.38 | 545 | 100.04 | 182
83 | 1012 | 90.47 | 508 | 101.26 | 181
84 | 1052 | 91.56 | 512 | 102.48 | 205
85 | 975 | 92.65 | 521 | 103.7 | 207
86 | 979 | 93.74 | 459 | 104.92 | 202
87 | 997 | 94.83 | 508 | 106.14 | 188
88 | 971 | 95.92 | 483 | 107.36 | 187
89 | 976 | 97.01 | 464 | 108.58 | 191
90 | 1012 | 98.1 | 491 | 109.8 | 214
91 | 957 | 99.19 | 484 | 111.02 | 199
92 | 975 | 100.28 | 478 | 112.24 | 204
93 | 959 | 101.37 | 512 | 113.46 | 224
94 | 961 | 102.46 | 492 | 114.68 | 191
95 | 909 | 103.55 | 485 | 115.9 | 178
96 | 985 | 104.64 | 523 | 117.12 | 222
97 | 925 | 105.73 | 486 | 118.34 | 186
98 | 935 | 106.82 | 517 | 119.56 | 208
99 | 888 | 107.91 | 478 | 120.78 | 188
100 | 874 | 109 | 523 | 122 | 195
101 | 918 | 110.09 | 490 | 123.22 | 187
102 | 940 | 111.18 | 555 | 124.44 | 190
103 | 935 | 112.27 | 538 | 125.66 | 180
104 | 872 | 113.36 | 539 | 126.88 | 182
105 | 915 | 114.45 | 557 | 128.1 | 168
106 | 907 | 115.54 | 596 | 129.32 | 182
107 | 911 | 116.63 | 566 | 130.54 | 182
108 | 922 | 117.72 | 654 | 131.76 | 179
109 | 930 | 118.81 | 646 | 132.98 | 153
110 | 924 | 119.9 | 606 | 134.2 | 176
111 | 1022 | 120.99 | 665 | 135.42 | 147
112 | 1040 | 122.08 | 669 | 136.64 | 173
113 | 1021 | 123.17 | 655 | 137.86 | 138
114 | 1032 | 124.26 | 642 | 139.08 | 174
115 | 1125 | 125.35 | 628 | 140.3 | 126
116 | 1192 | 126.44 | 563 | 141.52 | 163
117 | 1183 | 127.53 | 562 | 142.74 | 144
118 | 1241 | 128.62 | 565 | 143.96 | 144
119 | 1279 | 129.71 | 498 | 145.18 | 136
120 | 1236 | 130.8 | 497 | 146.4 | 130
121 | 1273 | 131.89 | 459 | 147.62 | 122
122 | 1259 | 132.98 | 491 | 148.84 | 136
123 | 1221 | 134.07 | 451 | 150.06 | 162
124 | 1240 | 135.16 | 427 | 151.28 | 129
125 | 1250 | 136.25 | 404 | 152.5 | 140
126 | 1139 | 137.34 | 378 | 153.72 | 123
127 | 1028 | 138.43 | 397 | 154.94 | 136
128 | 1047 | 139.52 | 399 | 156.16 | 124
129 | 1063 | 140.61 | 415 | 157.38 | 98
130 | 1036 | 141.7 | 369 | 158.6 | 124
131 | 938 | 142.79 | 407 | 159.82 | 96
132 | 950 | 143.88 | 350 | 161.04 | 114
133 | 900 | 144.97 | 379 | 162.26 | 114
134 | 843 | 146.06 | 356 | 163.48 | 108
135 | 848 | 147.15 | 349 | 164.7 | 115
136 | 840 | 148.24 | 373 | 165.92 | 85
137 | 826 | 149.33 | 311 | 167.14 | 95
138 | 785 | 150.42 | 324 | 168.36 | 91
139 | 779 | 151.51 | 335 | 169.58 | 100
140 | 810 | 152.6 | 327 | 170.8 | 104
141 | 770 | 153.69 | 303 | 172.02 | 98
142 | 751 | 154.78 | 297 | 173.24 | 99
143 | 685 | 155.87 | 305 | 174.46 | 103
144 | 772 | 156.96 | 321 | 175.68 | 115
145 | 716 | 158.05 | 288 | 176.9 | 118
146 | 743 | 159.14 | 363 | 178.12 | 106
147 | 696 | 160.23 | 318 | 179.34 | 101
148 | 718 | 161.32 | 318 | 180.56 | 93
149 | 704 | 162.41 | 304 | 181.78 | 98
150 | 688 | 163.5 | 303 | 183 | 94
151 | 599 | 164.59 | 264 | 184.22 | 83
152 | 642 | 165.68 | 296 | 185.44 | 90
153 | 645 | 166.77 | 282 | 186.66 | 84
154 | 668 | 167.86 | 293 | 187.88 | 89
155 | 643 | 168.95 | 256 | 189.1 | 101
156 | 583 | 170.04 | 293 | 190.32 | 93
157 | 620 | 171.13 | 260 | 191.54 | 93
158 | 601 | 172.22 | 276 | 192.76 | 86
159 | 584 | 173.31 | 276 | 193.98 | 82
160 | 594 | 174.4 | 290 | 195.2 | 83
161 | 622 | 175.49 | 251 | 196.42 | 93
162 | 606 | 176.58 | 278 | 197.64 | 85
163 | 543 | 177.67 | 242 | 198.86 | 83
164 | 557 | 178.76 | 260 | 200.08 | 91
165 | 558 | 179.85 | 237 | 201.3 | 91
166 | 562 | 180.94 | 256 | 202.52 | 78
167 | 535 | 182.03 | 269 | 203.74 | 82
168 | 591 | 183.12 | 222 | 204.96 | 79
169 | 553 | 184.21 | 275 | 206.18 | 87
170 | 530 | 185.3 | 250 | 207.4 | 77
171 | 573 | 186.39 | 263 | 208.62 | 68
172 | 580 | 187.48 | 229 | 209.84 | 88
173 | 544 | 188.57 | 251 | 211.06 | 88
174 | 545 | 189.66 | 234 | 212.28 | 82
175 | 549 | 190.75 | 236 | 213.5 | 93
176 | 532 | 191.84 | 216 | 214.72 | 89
177 | 537 | 192.93 | 237 | 215.94 | 103
178 | 515 | 194.02 | 227 | 217.16 | 111
179 | 525 | 195.11 | 231 | 218.38 | 85
180 | 491 | 196.2 | 244 | 219.6 | 84
181 | 510 | 197.29 | 234 | 220.82 | 91
182 | 504 | 198.38 | 221 | 222.04 | 99
183 | 530 | 199.47 | 224 | 223.26 | 74
184 | 504 | 200.56 | 239 | 224.48 | 83
185 | 497 | 201.65 | 231 | 225.7 | 79
186 | 513 | 202.74 | 234 | 226.92 | 84
187 | 497 | 203.83 | 209 | 228.14 | 92
188 | 548 | 204.92 | 233 | 229.36 | 82
189 | 506 | 206.01 | 257 | 230.58 | 75
190 | 514 | 207.1 | 245 | 231.8 | 87
191 | 472 | 208.19 | 222 | 233.02 | 81
192 | 480 | 209.28 | 230 | 234.24 | 83
193 | 459 | 210.37 | 199 | 235.46 | 101
194 | 483 | 211.46 | 246 | 236.68 | 95
195 | 467 | 212.55 | 220 | 237.9 | 71
196 | 454 | 213.64 | 210 | 239.12 | 98
197 | 472 | 214.73 | 241 | 240.34 | 101
198 | 492 | 215.82 | 210 | 241.56 | 94
199 | 472 | 216.91 | 220 | 242.78 | 83
200 | 494 | 218 | 214 | 244 | 85
201 | 446 | 219.09 | 223 | 245.22 | 93
202 | 490 | 220.18 | 236 | 246.44 | 96
203 | 432 | 221.27 | 216 | 247.66 | 82
204 | 458 | 222.36 | 218 | 248.88 | 90
205 | 449 | 223.45 | 227 | 250.1 | 84
206 | 433 | 224.54 | 210 | 251.32 | 91
207 | 478 | 225.63 | 222 | 252.54 | 78
208 | 472 | 226.72 | 216 | 253.76 | 96
209 | 460 | 227.81 | 200 | 254.98 | 94
210 | 498 | 228.9 | 206 | 256.2 | 86
211 | 438 | 229.99 | 205 | 257.42 | 86
212 | 447 | 231.08 | 203 | 258.64 | 84
213 | 423 | 232.17 | 206 | 259.86 | 68
214 | 436 | 233.26 | 195 | 261.08 | 81
215 | 458 | 234.35 | 217 | 262.3 | 59
216 | 433 | 235.44 | 203 | 263.52 | 60
217 | 458 | 236.53 | 224 | 264.74 | 67
218 | 460 | 237.62 | 221 | 265.96 | 72
219 | 427 | 238.71 | 203 | 267.18 | 64
220 | 434 | 239.8 | 226 | 268.4 | 57
221 | 424 | 240.89 | 230 | 269.62 | 71
222 | 435 | 241.98 | 212 | 270.84 | 52
223 | 417 | 243.07 | 217 | 272.06 | 71
224 | 442 | 244.16 | 202 | 273.28 | 69
225 | 455 | 245.25 | 222 | 274.5 | 62
226 | 456 | 246.34 | 190 | 275.72 | 74
227 | 462 | 247.43 | 216 | 276.94 | 60
228 | 427 | 248.52 | 193 | 278.16 | 56
229 | 449 | 249.61 | 202 | 279.38 | 63
230 | 423 | 250.7 | 211 | 280.6 | 57
231 | 446 | 251.79 | 208 | 281.82 | 54
232 | 415 | 252.88 | 220 | 283.04 | 66
233 | 433 | 253.97 | 202 | 284.26 | 45
234 | 448 | 255.06 | 202 | 285.48 | 42
235 | 434 | 256.15 | 218 | 286.7 | 41
236 | 445 | 257.24 | 196 | 287.92 | 49
237 | 433 | 258.33 | 210 | 289.14 | 43
238 | 407 | 259.42 | 233 | 290.36 | 49
239 | 426 | 260.51 | 227 | 291.58 | 49
240 | 425 | 261.6 | 202 | 292.8 | 50
241 | 456 | 262.69 | 197 | 294.02 | 45
242 | 468 | 263.78 | 214 | 295.24 | 40
243 | 427 | 264.87 | 189 | 296.46 | 49
244 | 467 | 265.96 | 186 | 297.68 | 34
245 | 431 | 267.05 | 190 | 298.9 | 33
246 | 455 | 268.14 | 205 | 300.12 | 43
247 | 454 | 269.23 | 202 | 301.34 | 43
248 | 418 | 270.32 | 204 | 302.56 | 35
249 | 428 | 271.41 | 181 | 303.78 | 26
250 | 429 | 272.5 | 181 | 305 | 26
251 | 399 | 273.59 | 164 | 306.22 | 23
252 | 466 | 274.68 | 161 | 307.44 | 27
253 | 421 | 275.77 | 152 | 308.66 | 23
254 | 438 | 276.86 | 184 | 309.88 | 35
255 | 437 | 277.95 | 150 | 311.1 | 17
256 | 398 | 279.04 | 160 | 312.32 | 25
257 | 400 | 280.13 | 165 | 313.54 | 21
258 | 451 | 281.22 | 124 | 314.76 | 30
259 | 424 | 282.31 | 132 | 315.98 | 24
260 | 416 | 283.4 | 131 | 317.2 | 19
261 | 441 | 284.49 | 130 | 318.42 | 23
262 | 419 | 285.58 | 127 | 319.64 | 21
263 | 385 | 286.67 | 89 | 320.86 | 22
264 | 430 | 287.76 | 96 | 322.08 | 28
265 | 408 | 288.85 | 101 | 323.3 | 22
266 | 383 | 289.94 | 84 | 324.52 | 19
267 | 418 | 291.03 | 84 | 325.74 | 25
268 | 399 | 292.12 | 93 | 326.96 | 20
269 | 424 | 293.21 | 94 | 328.18 | 25
270 | 425 | 294.3 | 79 | 329.4 | 23
271 | 361 | 295.39 | 78 | 330.62 | 22
272 | 364 | 296.48 | 99 | 331.84 | 24
273 | 359 | 297.57 | 82 | 333.06 | 20
274 | 388 | 298.66 | 97 | 334.28 | 28
275 | 360 | 299.75 | 83 | 335.5 | 27
276 | 322 | 300.84 | 80 | 336.72 | 28
277 | 340 | 301.93 | 72 | 337.94 | 28
278 | 349 | 303.02 | 76 | 339.16 | 20
279 | 327 | 304.11 | 76 | 340.38 | 16
280 | 306 | 305.2 | 72 | 341.6 | 26
281 | 317 | 306.29 | 75 | 342.82 | 28
282 | 295 | 307.38 | 77 | 344.04 | 31
283 | 267 | 308.47 | 63 | 345.26 | 24
284 | 250 | 309.56 | 65 | 346.48 | 36
285 | 224 | 310.65 | 65 | 347.7 | 25
286 | 262 | 311.74 | 44 | 348.92 | 32
287 | 271 | 312.83 | 55 | 350.14 | 40
288 | 249 | 313.92 | 68 | 351.36 | 30
289 | 235 | 315.01 | 55 | 352.58 | 48
290 | 241 | 316.1 | 63 | 353.8 | 48
291 | 200 | 317.19 | 73 | 355.02 | 35
292 | 230 | 318.28 | 64 | 356.24 | 35
293 | 257 | 319.37 | 54 | 357.46 | 47
294 | 218 | 320.46 | 54 | 358.68 | 58
295 | 193 | 321.55 | 55 | 359.9 | 42
296 | 220 | 322.64 | 57 | 361.12 | 50
297 | 201 | 323.73 | 54 | 362.34 | 50
298 | 186 | 324.82 | 53 | 363.56 | 49
299 | 166 | 325.91 | 58 | 364.78 | 60
300 | 178 | 327 | 65 | 366 | 55
301 | 173 | 328.09 | 64 | 367.22 | 61
302 | 188 | 329.18 | 54 | 368.44 | 59
303 | 177 | 330.27 | 53 | 369.66 | 69
304 | 187 | 331.36 | 41 | 370.88 | 74
305 | 169 | 332.45 | 46 | 372.1 | 61
306 | 146 | 333.54 | 34 | 373.32 | 64
307 | 169 | 334.63 | 45 | 374.54 | 58
308 | 166 | 335.72 | 45 | 375.76 | 74
309 | 158 | 336.81 | 37 | 376.98 | 68
310 | 170 | 337.9 | 47 | 378.2 | 96
311 | 143 | 338.99 | 41 | 379.42 | 82
312 | 156 | 340.08 | 44 | 380.64 | 76
313 | 168 | 341.17 | 51 | 381.86 | 70
314 | 153 | 342.26 | 50 | 383.08 | 80
315 | 162 | 343.35 | 46 | 384.3 | 67
316 | 152 | 344.44 | 47 | 385.52 | 67
317 | 143 | 345.53 | 31 | 386.74 | 76
318 | 131 | 346.62 | 46 | 387.96 | 77
319 | 154 | 347.71 | 51 | 389.18 | 60
320 | 143 | 348.8 | 51 | 390.4 | 88
321 | 140 | 349.89 | 57 | 391.62 | 65
322 | 120 | 350.98 | 46 | 392.84 | 54
323 | 137 | 352.07 | 37 | 394.06 | 65
324 | 109 | 353.16 | 42 | 395.28 | 62
325 | 131 | 354.25 | 45 | 396.5 | 74
326 | 108 | 355.34 | 42 | 397.72 | 63
327 | 139 | 356.43 | 54 | 398.94 | 82
328 | 126 | 357.52 | 49 | 400.16 | 54
329 | 125 | 358.61 | 39 | 401.38 | 60
330 | 120 | 359.7 | 43 | 402.6 | 44
331 | 114 | 360.79 | 75 | 403.82 | 54
332 | 110 | 361.88 | 68 | 405.04 | 54
333 | 120 | 362.97 | 61 | 406.26 | 65
334 | 138 | 364.06 | 75 | 407.48 | 42
335 | 104 | 365.15 | 88 | 408.7 | 46
336 | 121 | 366.24 | 92 | 409.92 | 58
337 | 110 | 367.33 | 103 | 411.14 | 34
338 | 113 | 368.42 | 115 | 412.36 | 43
339 | 128 | 369.51 | 139 | 413.58 | 41
340 | 101 | 370.6 | 152 | 414.8 | 34
341 | 102 | 371.69 | 198 | 416.02 | 33
342 | 99 | 372.78 | 191 | 417.24 | 35
343 | 99 | 373.87 | 234 | 418.46 | 37
344 | 101 | 374.96 | 278 | 419.68 | 31
345 | 130 | 376.05 | 327 | 420.9 | 39
346 | 98 | 377.14 | 346 | 422.12 | 43
347 | 108 | 378.23 | 394 | 423.34 | 28
348 | 113 | 379.32 | 474 | 424.56 | 26
349 | 112 | 380.41 | 492 | 425.78 | 27
350 | 111 | 381.5 | 570 | 427 | 32
351 | 92 | 382.59 | 625 | 428.22 | 36
352 | 84 | 383.68 | 622 | 429.44 | 31
353 | 102 | 384.77 | 711 | 430.66 | 22
354 | 96 | 385.86 | 772 | 431.88 | 34
355 | 110 | 386.95 | 809 | 433.1 | 25
356 | 118 | 388.04 | 836 | 434.32 | 21
357 | 117 | 389.13 | 887 | 435.54 | 22
358 | 122 | 390.22 | 936 | 436.76 | 22
359 | 121 | 391.31 | 955 | 437.98 | 16
360 | 133 | 392.4 | 938 | 439.2 | 21
361 | 139 | 393.49 | 953 | 440.42 | 22
362 | 137 | 394.58 | 956 | 441.64 | 14
363 | 152 | 395.67 | 963 | 442.86 | 16
364 | 166 | 396.76 | 945 | 444.08 | 10
365 | 206 | 397.85 | 987 | 445.3 | 15
366 | 216 | 398.94 | 865 | 446.52 | 21
367 | 224 | 400.03 | 847 | 447.74 | 11
368 | 311 | 401.12 | 862 | 448.96 | 11
369 | 279 | 402.21 | 750 | 450.18 | 11
370 | 356 | 403.3 | 746 | 451.4 | 17
371 | 451 | 404.39 | 655 | 452.62 | 14
372 | 468 | 405.48 | 594 | 453.84 | 20
373 | 547 | 406.57 | 539 | 455.06 | 14
374 | 644 | 407.66 | 464 | 456.28 | 10
375 | 713 | 408.75 | 395 | 457.5 | 11
376 | 765 | 409.84 | 353 | 458.72 | 14
377 | 883 | 410.93 | 298 | 459.94 | 6
378 | 998 | 412.02 | 279 | 461.16 | 13
379 | 1097 | 413.11 | 236 | 462.38 | 13
380 | 1263 | 414.2 | 185 | 463.6 | 8
381 | 1351 | 415.29 | 160 | 464.82 | 8
382 | 1525 | 416.38 | 135 | 466.04 | 5
383 | 1635 | 417.47 | 98 | 467.26 | 8
384 | 1811 | 418.56 | 89 | 468.48 | 12
385 | 1938 | 419.65 | 77 | 469.7 | 9
386 | 2004 | 420.74 | 55 | 470.92 | 13
387 | 2194 | 421.83 | 52 | 472.14 | 9
388 | 2286 | 422.92 | 36 | 473.36 | 10
389 | 2467 | 424.01 | 33 | 474.58 | 7
390 | 2463 | 425.1 | 26 | 475.8 | 4
391 | 2665 | 426.19 | 15 | 477.02 | 5
392 | 2614 | 427.28 | 21 | 478.24 | 3
393 | 2685 | 428.37 | 9 | 479.46 | 12
394 | 2671 | 429.46 | 12 | 480.68 | 9
395 | 2788 | 430.55 | 9 | 481.9 | 11
396 | 2745 | 431.64 | 7 | 483.12 | 9
397 | 2672 | 432.73 | 12 | 484.34 | 8
398 | 2613 | 433.82 | 10 | 485.56 | 12
399 | 2598 | 434.91 | 0 | 486.78 | 10
400 | 2417 | 436 | 6 | 488 | 7
401 | 2414 | 437.09 | 7 | 489.22 | 9
402 | 2214 | 438.18 | 8 | 490.44 | 5
403 | 2091 | 439.27 | 10 | 491.66 | 4
404 | 1970 | 440.36 | 5 | 492.88 | 8
405 | 1828 | 441.45 | 8 | 494.1 | 6
406 | 1734 | 442.54 | 6 | 495.32 | 12
407 | 1582 | 443.63 | 8 | 496.54 | 4
408 | 1431 | 444.72 | 8 | 497.76 | 4
409 | 1175 | 445.81 | 5 | 498.98 | 5
410 | 1087 | 446.9 | 7 | 500.2 | 6
411 | 1007 | 447.99 | 4 | 501.42 | 4
412 | 822 | 449.08 | 7 | 502.64 | 1
413 | 719 | 450.17 | 12 | 503.86 | 6
414 | 590 | 451.26 | 3 | 505.08 | 1
415 | 571 | 452.35 | 3 | 506.3 | 3
416 | 439 | 453.44 | 11 | 507.52 | 3
417 | 411 | 454.53 | 7 | 508.74 | 6
418 | 305 | 455.62 | 6 | 509.96 | 5
419 | 271 | 456.71 | 2 | 511.18 | 6
420 | 235 | 457.8 | 6 | 512.4 | 7
421 | 163 | 458.89 | 2 | 513.62 | 5
422 | 148 | 459.98 | 5 | 514.84 | 4
423 | 113 | 461.07 | 7 | 516.06 | 4
424 | 98 | 462.16 | 8 | 517.28 | 2
425 | 80 | 463.25 | 9 | 518.5 | 7
426 | 60 | 464.34 | 5 | 519.72 | 6
427 | 55 | 465.43 | 9 | 520.94 | 6
428 | 47 | 466.52 | 15 | 522.16 | 7
429 | 36 | 467.61 | 6 | 523.38 | 3
430 | 35 | 468.7 | 6 | 524.6 | 4
431 | 26 | 469.79 | 6 | 525.82 | 2
432 | 21 | 470.88 | 5 | 527.04 | 5
433 | 12 | 471.97 | 2 | 528.26 | 4
434 | 22 | 473.06 | 3 | 529.48 | 2
435 | 20 | 474.15 | 3 | 530.7 | 3
436 | 16 | 475.24 | 5 | 531.92 | 4
437 | 18 | 476.33 | 5 | 533.14 | 4
438 | 18 | 477.42 | 3 | 534.36 | 1
439 | 12 | 478.51 | 3 | 535.58 | 1
440 | 15 | 479.6 | 4 | 536.8 | 1
441 | 19 | 480.69 | 6 | 538.02 | 4
442 | 14 | 481.78 | 6 | 539.24 | 4
443 | 14 | 482.87 | 2 | 540.46 | 5
444 | 19 | 483.96 | 4 | 541.68 | 3
445 | 20 | 485.05 | 4 | 542.9 | 3
446 | 18 | 486.14 | 1 | 544.12 | 5
447 | 15 | 487.23 | 3 | 545.34 | 3
448 | 17 | 488.32 | 1 | 546.56 | 3
449 | 14 | 489.41 | 4 | 547.78 | 3
450 | 23 | 490.5 | 7 | 549 | 4
451 | 14 | 491.59 | 1 | 550.22 | 4
452 | 21 | 492.68 | 3 | 551.44 | 2
453 | 15 | 493.77 | 5 | 552.66 | 8
454 | 12 | 494.86 | 5 | 553.88 | 6
455 | 17 | 495.95 | 3 | 555.1 | 5
456 | 14 | 497.04 | 4 | 556.32 | 5
457 | 16 | 498.13 | 3 | 557.54 | 2
458 | 17 | 499.22 | 3 | 558.76 | 1
459 | 12 | 500.31 | 6 | 559.98 | 2
460 | 16 | 501.4 | 8 | 561.2 | 2
461 | 17 | 502.49 | 6 | 562.42 | 1
462 | 15 | 503.58 | 6 | 563.64 | 5
463 | 13 | 504.67 | 5 | 564.86 | 3
464 | 12 | 505.76 | 2 | 566.08 | 2
465 | 14 | 506.85 | 3 | 567.3 | 3
466 | 16 | 507.94 | 2 | 568.52 | 1
467 | 22 | 509.03 | 7 | 569.74 | 1
468 | 11 | 510.12 | 5 | 570.96 | 4
469 | 14 | 511.21 | 5 | 572.18 | 2
470 | 12 | 512.3 | 4 | 573.4 | 1
471 | 9 | 513.39 | 8 | 574.62 | 0
472 | 17 | 514.48 | 3 | 575.84 | 3
473 | 15 | 515.57 | 2 | 577.06 | 4
474 | 12 | 516.66 | 3 | 578.28 | 6
475 | 9 | 517.75 | 4 | 579.5 | 4
476 | 13 | 518.84 | 7 | 580.72 | 3
477 | 18 | 519.93 | 6 | 581.94 | 2
478 | 10 | 521.02 | 6 | 583.16 | 0
479 | 12 | 522.11 | 5 | 584.38 | 2
480 | 13 | 523.2 | 8 | 585.6 | 2
481 | 14 | 524.29 | 3 | 586.82 | 1
482 | 12 | 525.38 | 7 | 588.04 | 2
483 | 16 | 526.47 | 5 | 589.26 | 1
484 | 12 | 527.56 | 5 | 590.48 | 3
485 | 13 | 528.65 | 2 | 591.7 | 1
486 | 10 | 529.74 | 2 | 592.92 | 2
487 | 15 | 530.83 | 7 | 594.14 | 1
488 | 20 | 531.92 | 8 | 595.36 | 0
489 | 9 | 533.01 | 3 | 596.58 | 3
490 | 22 | 534.1 | 3 | 597.8 | 5
491 | 14 | 535.19 | 3 | 599.02 | 1
492 | 12 | 536.28 | 6 | 600.24 | 2
493 | 21 | 537.37 | 6 | 601.46 | 2
494 | 10 | 538.46 | 5 | 602.68 | 1
495 | 6 | 539.55 | 5 | 603.9 | 5
496 | 6 | 540.64 | 6 | 605.12 | 3
497 | 10 | 541.73 | 6 | 606.34 | 1
498 | 9 | 542.82 | 5 | 607.56 | 4
499 | 15 | 543.91 | 6 | 608.78 | 3
500 | 14 | 545 | 3 | 610 | 5
501 | 16 | 546.09 | 2 | 611.22 | 2
502 | 14 | 547.18 | 3 | 612.44 | 2
503 | 10 | 548.27 | 1 | 613.66 | 1
504 | 13 | 549.36 | 5 | 614.88 | 1
505 | 13 | 550.45 | 5 | 616.1 | 1
506 | 11 | 551.54 | 4 | 617.32 | 1
507 | 13 | 552.63 | 4 | 618.54 | 1
508 | 13 | 553.72 | 4 | 619.76 | 3
509 | 8 | 554.81 | 7 | 620.98 | 0
510 | 17 | 555.9 | 2 | 622.2 | 4
511 | 16 | 556.99 | 8 | 623.42 | 3
512 | 13 | 558.08 | 2 | 624.64 | 4
513 | 5 | 559.17 | 3 | 625.86 | 1
514 | 12 | 560.26 | 5 | 627.08 | 2
515 | 15 | 561.35 | 4 | 628.3 | 2
516 | 15 | 562.44 | 2 | 629.52 | 1
517 | 4 | 563.53 | 7 | 630.74 | 1
518 | 13 | 564.62 | 5 | 631.96 | 0
519 | 10 | 565.71 | 6 | 633.18 | 5
520 | 12 | 566.8 | 3 | 634.4 | 2
521 | 11 | 567.89 | 3 | 635.62 | 0
522 | 8 | 568.98 | 3 | 636.84 | 0
523 | 6 | 570.07 | 3 | 638.06 | 0
524 | 10 | 571.16 | 3 | 639.28 | 1
525 | 16 | 572.25 | 4 | 640.5 | 1
526 | 15 | 573.34 | 6 | 641.72 | 3
527 | 19 | 574.43 | 3 | 642.94 | 2
528 | 17 | 575.52 | 4 | 644.16 | 2
529 | 11 | 576.61 | 2 | 645.38 | 1
530 | 17 | 577.7 | 2 | 646.6 | 0
531 | 16 | 578.79 | 2 | 647.82 | 1
532 | 14 | 579.88 | 4 | 649.04 | 0
533 | 12 | 580.97 | 4 | 650.26 | 2
534 | 10 | 582.06 | 4 | 651.48 | 1
535 | 12 | 583.15 | 3 | 652.7 | 1
536 | 10 | 584.24 | 2 | 653.92 | 0
537 | 10 | 585.33 | 3 | 655.14 | 3
538 | 9 | 586.42 | 4 | 656.36 | 2
539 | 16 | 587.51 | 3 | 657.58 | 1
540 | 18 | 588.6 | 3 | 658.8 | 1
541 | 13 | 589.69 | 4 | 660.02 | 2
542 | 7 | 590.78 | 2 | 661.24 | 2
543 | 16 | 591.87 | 4 | 662.46 | 1
544 | 12 | 592.96 | 0 | 663.68 | 1
545 | 15 | 594.05 | 5 | 664.9 | 0
546 | 6 | 595.14 | 6 | 666.12 | 2
547 | 8 | 596.23 | 1 | 667.34 | 1
548 | 9 | 597.32 | 3 | 668.56 | 1
549 | 10 | 598.41 | 2 | 669.78 | 0
550 | 8 | 599.5 | 4 | 671 | 2
551 | 14 | 600.59 | 6 | 672.22 | 0
552 | 17 | 601.68 | 4 | 673.44 | 1
553 | 15 | 602.77 | 4 | 674.66 | 4
554 | 15 | 603.86 | 0 | 675.88 | 3
555 | 10 | 604.95 | 8 | 677.1 | 0
556 | 11 | 606.04 | 3 | 678.32 | 3
557 | 10 | 607.13 | 5 | 679.54 | 0
558 | 12 | 608.22 | 4 | 680.76 | 0
559 | 7 | 609.31 | 1 | 681.98 | 0
560 | 8 | 610.4 | 3 | 683.2 | 0
561 | 12 | 611.49 | 1 | 684.42 | 5
562 | 10 | 612.58 | 4 | 685.64 | 1
563 | 10 | 613.67 | 5 | 686.86 | 0
564 | 14 | 614.76 | 4 | 688.08 | 3
565 | 14 | 615.85 | 7 | 689.3 | 4
566 | 11 | 616.94 | 2 | 690.52 | 1
567 | 12 | 618.03 | 2 | 691.74 | 0
568 | 16 | 619.12 | 4 | 692.96 | 0
569 | 7 | 620.21 | 2 | 694.18 | 0
570 | 13 | 621.3 | 3 | 695.4 | 1
571 | 8 | 622.39 | 3 | 696.62 | 2
572 | 9 | 623.48 | 5 | 697.84 | 1
573 | 6 | 624.57 | 2 | 699.06 | 1
574 | 10 | 625.66 | 4 | 700.28 | 2
575 | 19 | 626.75 | 5 | 701.5 | 0
576 | 6 | 627.84 | 4 | 702.72 | 0
577 | 6 | 628.93 | 3 | 703.94 | 2
578 | 11 | 630.02 | 3 | 705.16 | 1
579 | 9 | 631.11 | 5 | 706.38 | 0
580 | 14 | 632.2 | 0 | 707.6 | 7
581 | 13 | 633.29 | 3 | 708.82 | 5
582 | 4 | 634.38 | 3 | 710.04 | 1
583 | 16 | 635.47 | 7 | 711.26 | 2
584 | 6 | 636.56 | 3 | 712.48 | 0
585 | 8 | 637.65 | 4 | 713.7 | 1
586 | 8 | 638.74 | 4 | 714.92 | 1
587 | 15 | 639.83 | 4 | 716.14 | 2
588 | 9 | 640.92 | 4 | 717.36 | 3
589 | 11 | 642.01 | 5 | 718.58 | 2
590 | 10 | 643.1 | 3 | 719.8 | 1
591 | 8 | 644.19 | 3 | 721.02 | 3
592 | 8 | 645.28 | 4 | 722.24 | 1
593 | 10 | 646.37 | 3 | 723.46 | 0
594 | 9 | 647.46 | 3 | 724.68 | 1
595 | 8 | 648.55 | 2 | 725.9 | 4
596 | 7 | 649.64 | 1 | 727.12 | 3
597 | 10 | 650.73 | 5 | 728.34 | 2
598 | 11 | 651.82 | 2 | 729.56 | 2
599 | 7 | 652.91 | 1 | 730.78 | 2
600 | 7 | 654 | 2 | 732 | 0
601 | 6 | 655.09 | 5 | 733.22 | 0
602 | 7 | 656.18 | 1 | 734.44 | 0
603 | 6 | 657.27 | 2 | 735.66 | 1
604 | 8 | 658.36 | 6 | 736.88 | 0
605 | 4 | 659.45 | 2 | 738.1 | 1
606 | 6 | 660.54 | 4 | 739.32 | 1
607 | 3 | 661.63 | 7 | 740.54 | 2
608 | 10 | 662.72 | 4 | 741.76 | 1
609 | 6 | 663.81 | 5 | 742.98 | 1
610 | 7 | 664.9 | 7 | 744.2 | 0
611 | 7 | 665.99 | 4 | 745.42 | 1
612 | 8 | 667.08 | 2 | 746.64 | 1
613 | 5 | 668.17 | 0 | 747.86 | 1
614 | 9 | 669.26 | 5 | 749.08 | 0
615 | 5 | 670.35 | 6 | 750.3 | 3
616 | 9 | 671.44 | 3 | 751.52 | 0
617 | 3 | 672.53 | 2 | 752.74 | 1
618 | 11 | 673.62 | 1 | 753.96 | 1
619 | 9 | 674.71 | 3 | 755.18 | 1
620 | 8 | 675.8 | 6 | 756.4 | 1
621 | 7 | 676.89 | 3 | 757.62 | 1
622 | 4 | 677.98 | 3 | 758.84 | 1
623 | 11 | 679.07 | 3 | 760.06 | 1
624 | 10 | 680.16 | 6 | 761.28 | 1
625 | 12 | 681.25 | 2 | 762.5 | 1
626 | 10 | 682.34 | 5 | 763.72 | 3
627 | 12 | 683.43 | 6 | 764.94 | 1
628 | 13 | 684.52 | 4 | 766.16 | 0
629 | 11 | 685.61 | 2 | 767.38 | 0
630 | 10 | 686.7 | 2 | 768.6 | 2
631 | 6 | 687.79 | 0 | 769.82 | 2
632 | 8 | 688.88 | 3 | 771.04 | 1
633 | 12 | 689.97 | 3 | 772.26 | 0
634 | 9 | 691.06 | 3 | 773.48 | 1
635 | 6 | 692.15 | 2 | 774.7 | 0
636 | 8 | 693.24 | 5 | 775.92 | 3
637 | 14 | 694.33 | 1 | 777.14 | 2
638 | 10 | 695.42 | 4 | 778.36 | 4
639 | 11 | 696.51 | 5 | 779.58 | 1
640 | 12 | 697.6 | 7 | 780.8 | 1
641 | 7 | 698.69 | 1 | 782.02 | 2
642 | 4 | 699.78 | 1 | 783.24 | 2
643 | 5 | 700.87 | 1 | 784.46 | 1
644 | 3 | 701.96 | 2 | 785.68 | 3
645 | 7 | 703.05 | 2 | 786.9 | 0
646 | 9 | 704.14 | 1 | 788.12 | 0
647 | 8 | 705.23 | 6 | 789.34 | 1
648 | 11 | 706.32 | 1 | 790.56 | 0
649 | 8 | 707.41 | 2 | 791.78 | 1
650 | 6 | 708.5 | 1 | 793 | 1
651 | 8 | 709.59 | 2 | 794.22 | 2
652 | 9 | 710.68 | 2 | 795.44 | 0
653 | 12 | 711.77 | 3 | 796.66 | 2
654 | 6 | 712.86 | 1 | 797.88 | 1
655 | 12 | 713.95 | 0 | 799.1 | 2
656 | 12 | 715.04 | 4 | 800.32 | 1
657 | 7 | 716.13 | 2 | 801.54 | 2
658 | 11 | 717.22 | 2 | 802.76 | 1
659 | 7 | 718.31 | 3 | 803.98 | 0
660 | 8 | 719.4 | 6 | 805.2 | 1
661 | 12 | 720.49 | 3 | 806.42 | 1
662 | 4 | 721.58 | 1 | 807.64 | 1
663 | 13 | 722.67 | 3 | 808.86 | 0
664 | 10 | 723.76 | 1 | 810.08 | 1
665 | 9 | 724.85 | 3 | 811.3 | 1
666 | 8 | 725.94 | 1 | 812.52 | 1
667 | 12 | 727.03 | 0 | 813.74 | 0
668 | 13 | 728.12 | 2 | 814.96 | 0
669 | 13 | 729.21 | 1 | 816.18 | 5
670 | 11 | 730.3 | 2 | 817.4 | 0
671 | 9 | 731.39 | 2 | 818.62 | 1
672 | 2 | 732.48 | 2 | 819.84 | 1
673 | 10 | 733.57 | 3 | 821.06 | 0
674 | 14 | 734.66 | 0 | 822.28 | 1
675 | 5 | 735.75 | 2 | 823.5 | 2
676 | 7 | 736.84 | 1 | 824.72 | 1
677 | 8 | 737.93 | 2 | 825.94 | 0
678 | 11 | 739.02 | 3 | 827.16 | 1
679 | 9 | 740.11 | 4 | 828.38 | 0
680 | 8 | 741.2 | 4 | 829.6 | 1
681 | 8 | 742.29 | 0 | 830.82 | 0
682 | 4 | 743.38 | 3 | 832.04 | 0
683 | 8 | 744.47 | 4 | 833.26 | 0
684 | 10 | 745.56 | 2 | 834.48 | 0
685 | 9 | 746.65 | 1 | 835.7 | 1
686 | 7 | 747.74 | 3 | 836.92 | 0
687 | 3 | 748.83 | 2 | 838.14 | 1
688 | 9 | 749.92 | 1 | 839.36 | 1
689 | 8 | 751.01 | 3 | 840.58 | 0
690 | 5 | 752.1 | 2 | 841.8 | 1
691 | 6 | 753.19 | 4 | 843.02 | 1
692 | 10 | 754.28 | 0 | 844.24 | 1
693 | 8 | 755.37 | 1 | 845.46 | 1
694 | 7 | 756.46 | 2 | 846.68 | 0
695 | 5 | 757.55 | 2 | 847.9 | 3
696 | 9 | 758.64 | 1 | 849.12 | 0
697 | 3 | 759.73 | 0 | 850.34 | 0
698 | 7 | 760.82 | 3 | 851.56 | 0
699 | 7 | 761.91 | 1 | 852.78 | 1
700 | 4 | 763 | 1 | 854 | 1
701 | 11 | 764.09 | 2 | 855.22 | 3
702 | 9 | 765.18 | 3 | 856.44 | 1
703 | 5 | 766.27 | 1 | 857.66 | 1
704 | 6 | 767.36 | 6 | 858.88 | 0
705 | 5 | 768.45 | 3 | 860.1 | 0
706 | 11 | 769.54 | 1 | 861.32 | 3
707 | 3 | 770.63 | 2 | 862.54 | 1
708 | 9 | 771.72 | 5 | 863.76 | 4
709 | 5 | 772.81 | 2 | 864.98 | 4
710 | 7 | 773.9 | 0 | 866.2 | 0
711 | 8 | 774.99 | 2 | 867.42 | 1
712 | 7 | 776.08 | 1 | 868.64 | 1
713 | 4 | 777.17 | 0 | 869.86 | 0
714 | 4 | 778.26 | 0 | 871.08 | 1
715 | 10 | 779.35 | 4 | 872.3 | 1
716 | 4 | 780.44 | 2 | 873.52 | 0
717 | 5 | 781.53 | 1 | 874.74 | 1
718 | 5 | 782.62 | 2 | 875.96 | 4
719 | 7 | 783.71 | 2 | 877.18 | 0
720 | 5 | 784.8 | 2 | 878.4 | 2
721 | 3 | 785.89 | 3 | 879.62 | 1
722 | 6 | 786.98 | 1 | 880.84 | 1
723 | 9 | 788.07 | 2 | 882.06 | 2
724 | 7 | 789.16 | 3 | 883.28 | 4
725 | 7 | 790.25 | 2 | 884.5 | 0
726 | 3 | 791.34 | 2 | 885.72 | 1
727 | 7 | 792.43 | 1 | 886.94 | 1
728 | 7 | 793.52 | 4 | 888.16 | 3
729 | 5 | 794.61 | 3 | 889.38 | 1
730 | 4 | 795.7 | 0 | 890.6 | 1
731 | 5 | 796.79 | 3 | 891.82 | 0
732 | 7 | 797.88 | 1 | 893.04 | 1
733 | 6 | 798.97 | 1 | 894.26 | 0
734 | 6 | 800.06 | 2 | 895.48 | 1
735 | 6 | 801.15 | 1 | 896.7 | 0
736 | 5 | 802.24 | 1 | 897.92 | 0
737 | 6 | 803.33 | 0 | 899.14 | 0
738 | 6 | 804.42 | 0 | 900.36 | 1
739 | 7 | 805.51 | 1 | 901.58 | 1
740 | 8 | 806.6 | 2 | 902.8 | 0
741 | 7 | 807.69 | 2 | 904.02 | 1
742 | 3 | 808.78 | 2 | 905.24 | 0
743 | 4 | 809.87 | 0 | 906.46 | 3
744 | 4 | 810.96 | 1 | 907.68 | 0
745 | 4 | 812.05 | 1 | 908.9 | 2
746 | 7 | 813.14 | 1 | 910.12 | 0
747 | 2 | 814.23 | 4 | 911.34 | 1
748 | 5 | 815.32 | 5 | 912.56 | 0
749 | 7 | 816.41 | 2 | 913.78 | 1
750 | 2 | 817.5 | 4 | 915 | 1
751 | 3 | 818.59 | 2 | 916.22 | 2
752 | 7 | 819.68 | 2 | 917.44 | 2
753 | 6 | 820.77 | 3 | 918.66 | 1
754 | 8 | 821.86 | 5 | 919.88 | 0
755 | 7 | 822.95 | 0 | 921.1 | 2
756 | 6 | 824.04 | 6 | 922.32 | 2
757 | 4 | 825.13 | 4 | 923.54 | 1
758 | 4 | 826.22 | 3 | 924.76 | 1
759 | 4 | 827.31 | 5 | 925.98 | 2
760 | 5 | 828.4 | 3 | 927.2 | 0
761 | 1 | 829.49 | 4 | 928.42 | 2
762 | 4 | 830.58 | 2 | 929.64 | 2
763 | 3 | 831.67 | 3 | 930.86 | 1
764 | 4 | 832.76 | 6 | 932.08 | 2
765 | 4 | 833.85 | 4 | 933.3 | 0
766 | 2 | 834.94 | 5 | 934.52 | 0
767 | 9 | 836.03 | 4 | 935.74 | 0
768 | 6 | 837.12 | 4 | 936.96 | 1
769 | 1 | 838.21 | 6 | 938.18 | 2
770 | 5 | 839.3 | 2 | 939.4 | 0
771 | 6 | 840.39 | 5 | 940.62 | 0
772 | 3 | 841.48 | 3 | 941.84 | 0
773 | 4 | 842.57 | 4 | 943.06 | 0
774 | 2 | 843.66 | 4 | 944.28 | 0
775 | 3 | 844.75 | 4 | 945.5 | 1
776 | 6 | 845.84 | 2 | 946.72 | 0
777 | 2 | 846.93 | 4 | 947.94 | 0
778 | 9 | 848.02 | 3 | 949.16 | 4
779 | 9 | 849.11 | 8 | 950.38 | 0
780 | 3 | 850.2 | 5 | 951.6 | 0
781 | 2 | 851.29 | 4 | 952.82 | 0
782 | 5 | 852.38 | 0 | 954.04 | 1
783 | 4 | 853.47 | 3 | 955.26 | 0
784 | 1 | 854.56 | 4 | 956.48 | 0
785 | 6 | 855.65 | 4 | 957.7 | 2
786 | 2 | 856.74 | 4 | 958.92 | 0
787 | 4 | 857.83 | 2 | 960.14 | 1
788 | 5 | 858.92 | 6 | 961.36 | 1
789 | 3 | 860.01 | 3 | 962.58 | 0
790 | 2 | 861.1 | 2 | 963.8 | 1
791 | 8 | 862.19 | 2 | 965.02 | 1
792 | 7 | 863.28 | 3 | 966.24 | 2
793 | 3 | 864.37 | 1 | 967.46 | 2
794 | 4 | 865.46 | 1 | 968.68 | 1
795 | 6 | 866.55 | 3 | 969.9 | 2
796 | 6 | 867.64 | 3 | 971.12 | 3
797 | 7 | 868.73 | 1 | 972.34 | 1
798 | 1 | 869.82 | 1 | 973.56 | 2
799 | 2 | 870.91 | 3 | 974.78 | 0
800 | 5 | 872 | 1 | 976 | 0
801 | 1 | 873.09 | 2 | 977.22 | 2
802 | 2 | 874.18 | 3 | 978.44 | 0
803 | 8 | 875.27 | 1 | 979.66 | 0
804 | 7 | 876.36 | 0 | 980.88 | 1
805 | 5 | 877.45 | 1 | 982.1 | 0
806 | 2 | 878.54 | 0 | 983.32 | 1
807 | 8 | 879.63 | 2 | 984.54 | 0
808 | 4 | 880.72 | 1 | 985.76 | 0
809 | 7 | 881.81 | 2 | 986.98 | 2
810 | 4 | 882.9 | 1 | 988.2 | 1
811 | 10 | 883.99 | 0 | 989.42 | 3
812 | 5 | 885.08 | 0 | 990.64 | 0
813 | 7 | 886.17 | 0 | 991.86 | 0
814 | 4 | 887.26 | 0 | 993.08 | 1
815 | 9 | 888.35 | 1 | 994.3 | 1
816 | 4 | 889.44 | 2 | 995.52 | 2
817 | 13 | 890.53 | 2 | 996.74 | 3
818 | 12 | 891.62 | 0 | 997.96 | 0
819 | 10 | 892.71 | 0 | 999.18 | 4
820 | 8 | 893.8 | 1 | 1000.4 | 1
821 | 7 | 894.89 | 1 | 1001.62 | 0
822 | 11 | 895.98 | 0 | 1002.84 | 3
823 | 7 | 897.07 | 1 | 1004.06 | 1
824 | 4 | 898.16 | 1 | 1005.28 | 1
825 | 17 | 899.25 | 0 | 1006.5 | 0
826 | 6 | 900.34 | 0 | 1007.72 | 0
827 | 11 | 901.43 | 0 | 1008.94 | 0
828 | 16 | 902.52 | 0 | 1010.16 | 0
829 | 5 | 903.61 | 0 | 1011.38 | 0
830 | 12 | 904.7 | 3 | 1012.6 | 0
831 | 15 | 905.79 | 2 | 1013.82 | 1
832 | 12 | 906.88 | 1 | 1015.04 | 1
833 | 6 | 907.97 | 0 | 1016.26 | 0
834 | 15 | 909.06 | 1 | 1017.48 | 1
835 | 13 | 910.15 | 0 | 1018.7 | 0
836 | 16 | 911.24 | 1 | 1019.92 | 0
837 | 19 | 912.33 | 0 | 1021.14 | 0
838 | 13 | 913.42 | 0 | 1022.36 | 2
839 | 11 | 914.51 | 2 | 1023.58 | 0
840 | 9 | 915.6 | 0 | 1024.8 | 0
841 | 15 | 916.69 | 1 | 1026.02 | 0
842 | 29 | 917.78 | 0 | 1027.24 | 1
843 | 12 | 918.87 | 0 | 1028.46 | 1
844 | 14 | 919.96 | 0 | 1029.68 | 1
845 | 8 | 921.05 | 0 | 1030.9 | 2
846 | 11 | 922.14 | 0 | 1032.12 | 0
847 | 15 | 923.23 | 1 | 1033.34 | 0
848 | 20 | 924.32 | 1 | 1034.56 | 1
849 | 17 | 925.41 | 2 | 1035.78 | 0
850 | 13 | 926.5 | 1 | 1037 | 0
851 | 11 | 927.59 | 1 | 1038.22 | 1
852 | 12 | 928.68 | 1 | 1039.44 | 1
853 | 11 | 929.77 | 0 | 1040.66 | 1
854 | 11 | 930.86 | 0 | 1041.88 | 2
855 | 11 | 931.95 | 0 | 1043.1 | 1
856 | 11 | 933.04 | 1 | 1044.32 | 0
857 | 8 | 934.13 | 1 | 1045.54 | 0
858 | 11 | 935.22 | 1 | 1046.76 | 0
859 | 5 | 936.31 | 0 | 1047.98 | 0
860 | 8 | 937.4 | 1 | 1049.2 | 1
861 | 3 | 938.49 | 1 | 1050.42 | 1
862 | 5 | 939.58 | 0 | 1051.64 | 1
863 | 11 | 940.67 | 0 | 1052.86 | 1
864 | 9 | 941.76 | 1 | 1054.08 | 0
865 | 7 | 942.85 | 1 | 1055.3 | 3
866 | 9 | 943.94 | 0 | 1056.52 | 2
867 | 6 | 945.03 | 1 | 1057.74 | 0
868 | 7 | 946.12 | 2 | 1058.96 | 1
869 | 5 | 947.21 | 0 | 1060.18 | 0
870 | 5 | 948.3 | 0 | 1061.4 | 0
871 | 5 | 949.39 | 1 | 1062.62 | 0
872 | 5 | 950.48 | 1 | 1063.84 | 1
873 | 3 | 951.57 | 0 | 1065.06 | 0
874 | 4 | 952.66 | 1 | 1066.28 | 1
875 | 4 | 953.75 | 0 | 1067.5 | 1
876 | 4 | 954.84 | 1 | 1068.72 | 0
877 | 5 | 955.93 | 0 | 1069.94 | 1
878 | 3 | 957.02 | 0 | 1071.16 | 3
879 | 3 | 958.11 | 1 | 1072.38 | 1
880 | 4 | 959.2 | 0 | 1073.6 | 2
881 | 2 | 960.29 | 0 | 1074.82 | 0
882 | 2 | 961.38 | 1 | 1076.04 | 1
883 | 1 | 962.47 | 0 | 1077.26 | 1
884 | 1 | 963.56 | 0 | 1078.48 | 1
885 | 2 | 964.65 | 0 | 1079.7 | 0
886 | 1 | 965.74 | 1 | 1080.92 | 0
887 | 4 | 966.83 | 0 | 1082.14 | 1
888 | 3 | 967.92 | 0 | 1083.36 | 2
889 | 3 | 969.01 | 0 | 1084.58 | 1
890 | 3 | 970.1 | 1 | 1085.8 | 0
891 | 2 | 971.19 | 1 | 1087.02 | 0
892 | 3 | 972.28 | 0 | 1088.24 | 1
893 | 2 | 973.37 | 1 | 1089.46 | 1
894 | 2 | 974.46 | 2 | 1090.68 | 0
895 | 3 | 975.55 | 0 | 1091.9 | 0
896 | 1 | 976.64 | 1 | 1093.12 | 1
897 | 1 | 977.73 | 0 | 1094.34 | 2
898 | 2 | 978.82 | 0 | 1095.56 | 1
899 | 2 | 979.91 | 0 | 1096.78 | 0
900 | 1 | 981 | 0 | 1098 | 1
901 | 5 | 982.09 | 1 | 1099.22 | 0
902 | 3 | 983.18 | 1 | 1100.44 | 0
903 | 1 | 984.27 | 1 | 1101.66 | 0
904 | 5 | 985.36 | 2 | 1102.88 | 1
905 | 1 | 986.45 | 1 | 1104.1 | 1
906 | 1 | 987.54 | 0 | 1105.32 | 1
907 | 1 | 988.63 | 1 | 1106.54 | 0
908 | 1 | 989.72 | 0 | 1107.76 | 0
909 | 1 | 990.81 | 1 | 1108.98 | 1
910 | 4 | 991.9 | 0 | 1110.2 | 0
911 | 5 | 992.99 | 0 | 1111.42 | 1
912 | 2 | 994.08 | 0 | 1112.64 | 1
913 | 1 | 995.17 | 2 | 1113.86 | 0
914 | 1 | 996.26 | 2 | 1115.08 | 3
915 | 4 | 997.35 | 2 | 1116.3 | 2
916 | 1 | 998.44 | 0 | 1117.52 | 2
917 | 0 | 999.53 | 0 | 1118.74 | 0
918 | 3 | 1000.62 | 0 | 1119.96 | 1
919 | 2 | 1001.71 | 0 | 1121.18 | 0
920 | 2 | 1002.8 | 2 | 1122.4 | 0
921 | 1 | 1003.89 | 1 | 1123.62 | 1
922 | 0 | 1004.98 | 0 | 1124.84 | 1
923 | 1 | 1006.07 | 0 | 1126.06 | 0
924 | 2 | 1007.16 | 1 | 1127.28 | 0
925 | 2 | 1008.25 | 0 | 1128.5 | 1
926 | 2 | 1009.34 | 2 | 1129.72 | 0
927 | 2 | 1010.43 | 0 | 1130.94 | 0
928 | 2 | 1011.52 | 0 | 1132.16 | 0
929 | 1 | 1012.61 | 3 | 1133.38 | 0
930 | 1 | 1013.7 | 0 | 1134.6 | 1
931 | 2 | 1014.79 | 2 | 1135.82 | 0
932 | 1 | 1015.88 | 0 | 1137.04 | 0
933 | 3 | 1016.97 | 1 | 1138.26 | 1
934 | 0 | 1018.06 | 1 | 1139.48 | 0
935 | 2 | 1019.15 | 0 | 1140.7 | 0
936 | 7 | 1020.24 | 0 | 1141.92 | 1
937 | 4 | 1021.33 | 0 | 1143.14 | 1
938 | 1 | 1022.42 | 0 | 1144.36 | 0
939 | 1 | 1023.51 | 0 | 1145.58 | 0
940 | 3 | 1024.6 | 1 | 1146.8 | 0
941 | 1 | 1025.69 | 3 | 1148.02 | 0
942 | 1 | 1026.78 | 1 | 1149.24 | 0
943 | 2 | 1027.87 | 0 | 1150.46 | 0
944 | 4 | 1028.96 | 1 | 1151.68 | 1
945 | 2 | 1030.05 | 2 | 1152.9 | 1
946 | 0 | 1031.14 | 1 | 1154.12 | 2
947 | 1 | 1032.23 | 2 | 1155.34 | 3
948 | 0 | 1033.32 | 1 | 1156.56 | 0
949 | 1 | 1034.41 | 1 | 1157.78 | 1
950 | 1 | 1035.5 | 1 | 1159 | 2
951 | 0 | 1036.59 | 1 | 1160.22 | 1
952 | 1 | 1037.68 | 0 | 1161.44 | 1
953 | 2 | 1038.77 | 3 | 1162.66 | 0
954 | 2 | 1039.86 | 0 | 1163.88 | 0
955 | 1 | 1040.95 | 0 | 1165.1 | 2
956 | 2 | 1042.04 | 0 | 1166.32 | 0
957 | 6 | 1043.13 | 0 | 1167.54 | 1
958 | 3 | 1044.22 | 0 | 1168.76 | 1
959 | 1 | 1045.31 | 0 | 1169.98 | 0
960 | 3 | 1046.4 | 0 | 1171.2 | 1
961 | 4 | 1047.49 | 0 | 1172.42 | 0
962 | 2 | 1048.58 | 0 | 1173.64 | 0
963 | 2 | 1049.67 | 0 | 1174.86 | 2
964 | 1 | 1050.76 | 1 | 1176.08 | 1
965 | 1 | 1051.85 | 0 | 1177.3 | 1
966 | 2 | 1052.94 | 2 | 1178.52 | 2
967 | 2 | 1054.03 | 1 | 1179.74 | 1
968 | 3 | 1055.12 | 0 | 1180.96 | 1
969 | 2 | 1056.21 | 0 | 1182.18 | 1
970 | 4 | 1057.3 | 0 | 1183.4 | 2
971 | 0 | 1058.39 | 0 | 1184.62 | 1
972 | 5 | 1059.48 | 1 | 1185.84 | 1
973 | 4 | 1060.57 | 0 | 1187.06 | 1
974 | 1 | 1061.66 | 1 | 1188.28 | 2
975 | 3 | 1062.75 | 0 | 1189.5 | 1
976 | 0 | 1063.84 | 0 | 1190.72 | 0
977 | 0 | 1064.93 | 0 | 1191.94 | 0
978 | 2 | 1066.02 | 0 | 1193.16 | 1
979 | 1 | 1067.11 | 0 | 1194.38 | 0
980 | 2 | 1068.2 | 1 | 1195.6 | 0
981 | 4 | 1069.29 | 0 | 1196.82 | 0
982 | 4 | 1070.38 | 0 | 1198.04 | 0
983 | 3 | 1071.47 | 0 | 1199.26 | 1
984 | 1 | 1072.56 | 0 | 1200.48 | 2
985 | 2 | 1073.65 | 1 | 1201.7 | 0
986 | 1 | 1074.74 | 0 | 1202.92 | 1
987 | 3 | 1075.83 | 0 | 1204.14 | 2
988 | 5 | 1076.92 | 1 | 1205.36 | 2
989 | 0 | 1078.01 | 1 | 1206.58 | 1
990 | 1 | 1079.1 | 2 | 1207.8 | 3
991 | 1 | 1080.19 | 0 | 1209.02 | 0
992 | 2 | 1081.28 | 0 | 1210.24 | 1
993 | 1 | 1082.37 | 0 | 1211.46 | 0
994 | 3 | 1083.46 | 0 | 1212.68 | 0
995 | 8 | 1084.55 | 1 | 1213.9 | 0
996 | 1 | 1085.64 | 1 | 1215.12 | 2
997 | 3 | 1086.73 | 1 | 1216.34 | 0
998 | 4 | 1087.82 | 0 | 1217.56 | 1
999 | 3 | 1088.91 | 0 | 1218.78 | 0
1000 | 4 | 1090 | 0 | 1220 | 1
1001 | 4 | 1091.09 | 0 | 1221.22 | 2
1002 | 23 | 1092.18 | 8 | 1222.44 | 7
1003 | 20 | 1093.27 | 7 | 1223.66 | 15
1004 | 14 | 1094.36 | 3 | 1224.88 | 12
1005 | 31 | 1095.45 | 8 | 1226.1 | 7
1006 | 18 | 1096.54 | 2 | 1227.32 | 6
1007 | 21 | 1097.63 | 7 | 1228.54 | 12
1008 | 18 | 1098.72 | 4 | 1229.76 | 8
1009 | 21 | 1099.81 | 3 | 1230.98 | 13
1010 | 22 | 1100.9 | 4 | 1232.2 | 11
1011 | 21 | 1101.99 | 5 | 1233.42 | 16
1012 | 24 | 1103.08 | 4 | 1234.64 | 8
1013 | 24 | 1104.17 | 2 | 1235.86 | 13
1014 | 18 | 1105.26 | 6 | 1237.08 | 9
1015 | 16 | 1106.35 | 6 | 1238.3 | 7
1016 | 15 | 1107.44 | 6 | 1239.52 | 12
1017 | 15 | 1108.53 | 5 | 1240.74 | 14
1018 | 17 | 1109.62 | 9 | 1241.96 | 7
1019 | 17 | 1110.71 | 4 | 1243.18 | 10
1020 | 30 | 1111.8 | 3 | 1244.4 | 7
1021 | 16 | 1112.89 | 2 | 1245.62 | 10
1022 | 24 | 1113.98 | 7 | 1246.84 | 9
1023 | 10 | 1115.07 | 5 | 1248.06 | 8
1024 | 15 | 1116.16 | 3 | 1249.28 | 12